| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| C60 |  |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

职业健康检查质量控制规范 放射因素致染色体畸变和微核

质量控制规范

Quality control specification for occupational health examinations

chromosome aberrations and micronucleus testing induced by radiation factors

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查机构管理要求	2

5 技术人员要求	2

6 遗传实验室及仪器设备要求	3

7 染色体畸变和微核实验质量控制	4

附录A （规范性） 人外周血淋巴细胞微核实验检测方法（CB微核法）	8

附录B （资料性） 人外周血淋巴细胞微核实验原始记录	10

附录C （资料性） 人外周血淋巴细胞微核实验检测报告	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市卫生健康委员会提出。

本文件由北京市卫生健康委员会归口。

本文件由北京市卫生健康委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市疾病预防控制中心

本文件主要起草人：

- 职业健康检查质量控制规范 放射因素致染色体畸变和微核

  - 范围

本文件规定了放射工作人员职业健康检査中，外周血淋巴细胞染色体畸变实验和微核实验的检查机构管理要求、技术人员要求、遗传实验室及仪器设备要求以及实验质量控制规范。

本文件适用于放射工作人员职业健康检査。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 187 淋巴细胞微核估算受照剂量方法

GBZ 98 放射工作人员健康要求及监护规范

GBZ 112 职业性放射性疾病诊断总则

GBZ/T 248 放射工作人员职业健康检查外周血淋巴细胞染色体畸变检测与评价

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

染色体畸变 chromosomal aberration

正常染色体在受到物理（如电离辐射）、化学或生物因素作用下发生的数目和结构上的异常。染色体畸变是电离辐射作用的敏感指标之一。

微核 micronucleus

由细胞分裂后期滞后的染色体断片、一个或多个染色体组成的小体。

[来源：WS/T 187—1999,2.3]

胞质分裂阻滞微核测定法cytokinesis-block micronucleus assay(CB微核法)

在培养的淋巴细胞完成第一次有丝分裂前，向培养体系中加松胞素-B，所见到的双核淋巴细胞(双核CB细胞)就是第一次有丝分裂的细胞。观察双核CB细胞中微核的方法即CB微核法。

注：本标准所用外周血淋巴细胞微核检测方法限于CB微核法。

[来源：WS/T 187—1999,2.4]

微核细胞 micronucleus cell

本标准中指胞质中含有微核的双核CB细胞。

质量控制 quality control

为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

  - 检查机构管理要求

    - 检查机构应符合以下要求：

- 检查机构持有《医疗机构执业许可证》及《放射诊疗许可证》；

- 建立本单位实验室院感防控制度、医疗废弃物处理制度、手卫生制度等；

- 每年参加职业健康检查质量控制机构组织开展的实验室间比对（包括复核），独立完成，相关材料需归档保存；

- 每年参加职业健康检查质量考核，完成相关整改工作，考核合格，相关材料需归档保存。

    - 检查机构遗传实验室应有2名以上专业技术人员，能熟练识别人外周血淋巴细胞微核及各种类型的染色体畸变。

  - 技术人员要求

    - 技术人员的培训

      - 理论培训

- 理论培训应包括以下内容：

- 实验室基本管理条例和生物安全知识；

- 相关法律、法规、国家及行业标准的培训，包括《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》、《放射工作人员健康要求及监护规范》（GBZ 98）、《职业性放射性疾病诊断总则》（GBZ 112）、《放射工作人员职业健康检查外周血淋巴细胞染色体畸变检测与评价》（GBZ/T 248）、WS/T 187《淋巴细胞微核估算受照剂量方法》等；

- 熟悉电离辐射生物效应的基础知识、放射工作人员体检内容，明确外周血淋巴细胞染色体畸变及微核实验在辐射损伤评估中的作用。

      - 专业技能培训

- 接受培训人员应在已获染色体或微核检测资质人员指导下按以下三阶段进行培训，并有培训记录：

- 前期制片阶段(第1个月)：接受培训人员了解外周血淋巴细胞染色体畸变及微核实验的基本原理及标准操作程序；熟练掌握样本接收、储藏、登记程序；掌握常用试剂的配制方法；学习制片过程；

- 学习阅片阶段(第2个月)：染色体阅片的学习包括中期分裂相绘图、染色体分组、性别识别、染色体畸变和染色单体畸变的识别；微核阅片的学习包括识别双核CB细胞和微核；

- 加强阅片阶段(第3～4个月)：熟练掌握制片技术；能独立进行外周血样本的染色体和微核分析及显微摄影；使用规范符号记录染色体畸变类型；准确记录染色体畸变细胞及微核细胞坐标；独立完成报告和评价。

    - 技术人员的考核

      - 培训结束检查机构需对接受培训人员进行理论考核及专业技能考核，全部考核合格后方可上岗。

      - 每年组织一次实验室内对相关技术能力的考核，进行能力确认。

      - 技术人员至少每两年参加一次职业健康检查质量控制机构组织的实验室间比对。

  - 遗传实验室及仪器设备要求

    - 遗传实验室要求

      - 普通实验室应符合以下要求：

- 面积宜大于20 m2；

- 配备通风装置；

- 配备水平离心机、负压移液装置或真空吸液泵、水浴锅等设备；

- 有条件的实验室可配备细胞自动收获仪、自动制片机等。

      - 细胞培养间应为生物安全实验室BSL-2级，应配置超净工作台或生物安全柜、恒温培养箱、冰箱等。

      - 显微阅片室应配置光学显微镜及摄像系统，有条件的实验室可配备染色体自动分析系统。

    - 仪器设备要求

      - 仪器设备及技术指标要求

仪器设备及技术指标要求见表1。

表1 仪器设备及技术指标要求

| 仪器设备 | 技术指标要求 | 必备/选配 |
| --- | --- | --- |
| 超净工作台或生物安全柜 | 超净工作台首选双人双面、垂直送风 | 必备 |
| 恒温培养箱 | 应选择隔水式恒温培养箱，二氧化碳培养箱更佳 | 必备 |
| 离心机 | 应选择可放置15 mL离心管的水平式离心机 | 必备 |
| 光学显微镜 | 自带电源和坐标尺，油镜清晰（63倍或100倍），配备高分辨率数码摄像装置 | 必备 |
| 冰箱 | 4℃普通冰箱和-20℃低温冰箱 | 必备 |
| 电子天平 | / | 必备 |
| 灭菌设备 | 电热箱（有空气强制对流装置）、热压蒸汽灭菌器或环氧乙烷灭菌器等 | 选配 |
| 负压移液装置或真空吸液泵 | / | 必备 |
| 涡旋混合器 | / | 选配 |
| 水浴锅（箱） | / | 选配 |

      - 仪器设备的管理

        - 主要仪器应建立设备档案，并有标准操作程序。

        - 电子天平、培养箱、超净工作台或生物安全柜、离心机、显微镜及灭菌设备等有使用及维护保养记录。

        - 电子天平、培养箱、超净工作台或生物安全柜、离心机、加样枪、温度计等需要每年检定或校准，使设备运行正常。

        - 水浴锅、培养箱和电冰箱应放置温度计进行监测。

  - 染色体畸变和微核实验质量控制

    - 染色体畸变实验质量控制

      - 染色体畸变实验标准操作规程

- 染色体畸变实验标准操作宜按照GBZ/T 248的规定。

      - 样本的采集、运送和保存

        - 血液采集应在所有放射性检查之前。

        - 对于外出体检采集的样本要注意在冰盒中或车载冰箱中运输。

        - 样本采集后应尽早接种，当日无法接种的样本可于4℃冰箱保存，但时间不超过48h。

        - 每份样本有唯一编号，编码规则由各实验室制定。

      - 培养基的质量控制

更换厂家或批次的培养基均需对至少两个血液样本进行比对实验，并有实验记录。

      - 培养时间的质量控制

血液标本应在培养基中培养48h～52 h。中老年人血液样本宜适当延长培养时间。

      - 染色体制片质量评估

        - 合格中期细胞的选择

染色体数目为46±1；染色体分散良好，长短粗细适中，各条染色体可清楚辨认，见图1、图2和图3。

图1 正常染色体             图2 双着丝粒体和一对断片        图3 着丝粒环和一对断片

        - 出现以下情况的中期细胞不宜作计数分析：

- 染色体数目少于45或多于47条；

- 在同一细胞内染色体过于分散，不能在一个油镜视野内观察到；

- 染色体形态过度细长或过度短粗；

- 染色体呈扭曲状或紧缩成团；

- 染色体分散不良，重叠太多；

- 染色太深不能鉴别染色单体交叉重叠；

- 同一条染色体的两条染色单体间距离过大。

        - 染色体制片评级应符合以下要求：

a)  优秀：每片中能检出不少于500个合格中期分裂细胞；

b)  合格：每片中能检出不少于200个合格中期分裂细胞；

c)  不合格：每片中少于200个合格中期分裂细胞。

        - 染色体制片抽检合格率不低于90%。

      - 阅片的质量控制

        - 畸变类型的表示符号应符合以下要求：

- 畸变类型及表示符号见表2；

- 伴随dic或r的ace，不再单独计数，记录为dic(l)或r(l)，如多于dic或r的ace数则另计为+ace。

- 如无ace伴随的dic或r记录为dic(0)或r(0)。

表2 畸变类型及表示符号

| 符号 | 染色体畸变 |  | 符号 | 染色单体畸变 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 |  |  | 含义 |
| dic | 双着丝粒体 |  | ctg | 单体裂隙 |
| r | 着丝粒环 |  | ctb | 单体断裂 |
| ace | 无着丝粒体 |  | ctd | 单体缺失 |
| ar | 无着丝粒环 |  | cte | 单体互换 |
| f | 无着丝粒断片 |  | tri | 三射体 |
| min | 微小体 |  | qr | 四射体 |
| t | 相互易位 |  |  |  |
| inv | 倒位 |  |  |  |
| del | 缺失 |  |  |  |

        - 人工阅片的实验室，需对畸变细胞拍照，并在原始记录上记录样本编号、畸变细胞坐标、畸变类型。有染色体自动分析系统的实验室需要将所有观察到的100个合格细胞图片保存。一个细胞的所有染色体应在一张图片内，完整展现一个细胞的染色体全貌。畸变细胞图片文件命名应包括样本编号、畸变细胞坐标、畸变类型。

        - 对于人工阅片的实验室，每人每天分析1张～4张染色体片为宜。具备染色体自动分析系统的实验室不受此阅片数量限制。在仪器使用记录上应记录每天阅片数量并签字。

        - 如染色体自动分析系统拍摄到双着丝粒体或者染色体环等畸变，应该将此分裂相再次放到显微镜下并调整微调旋钮进行人工镜检，仔细辨认予以鉴定。

        - 如果在分析100个中期分裂细胞中发现有双着丝粒体、着丝粒环、稳定性染色体畸变或3个及以上无着丝粒体畸变，则需另外追加分析100个细胞，并计算此200个细胞的染色体畸变率进行结果评价。

        - 染色体畸变需由两名以上技术人员复核确认。

        - 原始记录的格式参见GBZ/T 248。

        - 对本年度拍摄的体检染色体图片抽检，识别准确率应达到90%以上。

      - 报告的质量控制

        - 报告的格式参见GBZ/T 248。

        - 报告采取分析人、复核人双人签字。

        - 应在体检结束之日起30个工作日内出具报告。

      - 标本片、电子图片、原始记录、报告和档案的存放

        - 有专门的电子存储设备用于存储图片，有染色体标本片、原始记录、报告和档案的存放地点。

        - 染色体标本片存放期限为2年，图片、原始记录和报告存放期限为6年。

        - 职业健康检查档案保存时间应当自放射工作人员最后一次职业健康检查结束之日起不少于15年。

    - 微核实验质量控制

      - 微核实验标准操作规程

- 采用胞质分裂阻滞法（CB微核法）进行微核实验，标准操作规程参考WS/T 187和附录A 人外周血淋巴细胞微核实验检测方法。

      - 样本的采集、运送和保存、培养基的质量控制

        - 样本的采集、运送和保存应符合7.1.2.1的要求。

        - 培养基的质量控制应符合 7.1.3的要求。

      - 试剂松胞素-B的质量控制

松胞素-B 配制时和加入培养体系时均需避光。

      - 微核制片质量评估

        - 双核CB细胞的判断应符合以下要求：

        - 双核CB细胞胞浆完整；

        - 胞浆和胞核能明确区分；

        - 一个双核CB细胞胞浆与邻近细胞的胞浆界限清楚；

        - 位于一个细胞质内、互相不连接的两个独立的核，如果有一个或多个核质桥连接，桥不宽于主核的1/4；

        - 两个核的大小接近，色度深浅相同；

        - 两个核不重叠，如果重叠必须能识别各自的边缘。

        - 微核制片评级应符合以下要求：

        - 优秀：每片能检出不少于2000个双核CB细胞；

        - 合格：每片能检出不少于1000个双核CB细胞；

        - 不合格：每片少于1000个双核CB细胞。

        - 微核制片抽检合格率不低于90%。

      - 阅片的质量控制

        - 微核的判断标准：见图4、图5和图6。

              - 微核直径为主核直径的1/16到1/3；

              - 微核呈圆形或椭圆形，结构与主核相同；

              - 微核与主核不连接，如有重叠或相切，必须能看到各自的边缘；

              - 微核染色与主核一致或略浅；

              - 微核不折光，与染料颗粒等人工产物相区别。

图4  正常双核CB细胞      图5  1个细胞含1个微核      图6  1个细胞含3个微核

        - 微核细胞需拍照，并在原始记录上记录样本编号、微核细胞坐标。

        - 原始记录的格式参见附录B。

        - 对本年度拍摄的体检微核细胞图片抽检，识别准确率应达到90%以上。

      - 报告的质量控制

        - 报告的格式参见附录C。

        - 报告采取分析人、审核人双人签字。

        - 应在体检结束之日起30个工作日内出具报告。

      - 标本片、电子图片、原始记录、报告和档案的存放

- 微核标本片、电子图片、原始记录、报告和档案的存放应符合7.1.8的要求。

- （规范性）
人外周血淋巴细胞微核实验检测方法（CB微核法）

  - 微核检测所需试剂

    - 松胞素-B的配制

将 5 mg松胞素-B溶于2.5 mL二甲基亚砜（DMSO）中，配成终浓度 2 g/L的储存液，-20℃避光冻存。

      - 用时将储存液融化，吸取0.3 mL，加入1.7 mL生理盐水中，即为终浓度300 mg/L的工作液。

      - 配制过程需避光。

    - 低渗液氯化钾（KCl）的配制

称取氯化钾5.59 g，加入去离子水使其充分溶解，定容到1000 mL，配成0.075 mol/L 氯化钾溶液，常温保存备用。

    - 固定液的配制

取甲醇、冰乙酸，配成体积比3:1的固定液。固定液需在用前新鲜配制。

  - 全血培养

    - 外周静脉血采集

体检时静脉血的采集应在所有放射性检查前进行。用肝素抗凝采血管采集受检者静脉血约2 mL。

    - 全血培养步骤

      - 在培养用离心管上编号并注明培养开始时间和日期。将采集的静脉血0.6mL～0.8 mL加入到含5 mL RPMI-1640培养液离心管中，轻轻摇匀，37℃±0.5℃恒温培养箱内培养。

      - 培养40 h～44 h后，加入松胞素-B 至终浓度6 mg/L，继续培养到66 h～72 h。

  - 微核标本制备

    - 低渗

将培养离心管以1000 r/min～1500 r/min (约200 g～250 g)离心8 min～10 min后，取出离心管，用吸管轻轻吸去上清液，每管加入8 mL经37℃预温的0.075 mol/L KCl，将细胞团块充分吹打混匀。

    - 预固定

低渗完毕，立即每管加入2 mL新配制的固定液，用吸管吹打混匀，以1000 r/min～1500 r/min(约200 g～250 g)离心8 min～10 min。

    - 第一次固定

取出离心管，用吸管吸去上清液，每管中加入8 mL固定液，用吸管快速吹打细胞团块并充分吹打混匀，常温下固定20 min～30 min，以1000 r/min～1500 r/min(约200～250 g)离心 8 min～10 min。

    - 第二次固定

取出离心管，重复第一次固定的操作。

    - 制片

取出离心管，吸去上清液，根据细胞团块的大小每离心管中留3滴～5滴固定液以调节细胞浓度，混匀。然后将细胞悬液滴到4℃冰箱预冷的洁净载玻片上，室温空气自然干燥。

    - 编号

对每一张微核标本片进行编号，并按照编号做好记录。

    - 染色

在PH6.8的磷酸缓冲液配制的10%吉姆萨（Giemsa)染液中染色8 min～10 min，以一定倾角（约45°)用自来水轻轻冲洗，洗掉染液后置于玻片架上室温下自然晾干。

  - 阅片

在显微镜（400×）下阅片，根据7.2.4.1和7.2.5.1选择双核CB细胞和微核进行分析。对微核细胞拍照，并将坐标记到原始记录上。共分析1000个双核CB细胞。

  - 检测结果评价

计算微核细胞率，按本实验室正常值范围进行评价。

- （资料性）
人外周血淋巴细胞微核实验原始记录

XXXXX（体检机构名称）XXXXX

人淋巴细胞微核试验原始记录

第    页    共    页

样品名称   肝素抗凝血                      收样日期

检验项目 外周血淋巴细胞微核试验(CB微核法) 检验编号

检验日期                                   环境条件          ℃           % RH

科室名称                                   仪器状态

仪器型号及编号: 显微镜: □                     □

离心机: □                             □

培养箱: □                             □

检验依据

实验过程：

分析人：                                          复核人：

年     月     日                                年     月     日

XXXXX（体检机构名称）XXXXX

人淋巴细胞微核试验原始记录

第    页      共    页

| 检验 编号 | 微核细胞坐标位置（X /Y） | 微核细胞率(‰) | 微核率（‰） | 阅片日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分析人：                                         复核人：

年     月     日                               年     月     日

- （资料性）
人外周血淋巴细胞微核实验检测报告

XXXXX（体检机构名称）XXXXX

人淋巴细胞微核试验报告

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | 岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业照射种类 |  |  | 工龄 | 年 |  |
| 检测方法： CB微核法 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 结果 | 参考值 | 计量单位 |  |
| 淋巴细胞微核率 |  |  |  | ‰ |  |
| 结果评价： |  |  |  |  |  |
| 检测日期： 年 月 日 |  | 报告日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 分析人： 年 月 日 |  | 复核人： 年 月 日 |  |  |  |