《软组织扩张器医疗器械不良事件

报告指南（试行）》

上海市药品监督管理局

发布日期：2021年5月15日       实施日期：2021年5月15日

目  录

一、范围	3

二、目的	3

三、术语	3

（一）医疗器械上市许可持有人（以下简称持有人）	3

（二）医疗器械质量投诉	3

（三）医疗器械不良事件	3

（四）严重伤害	3

（五）医疗事故	3

（六）产品术语	3

四、基本原则	3

（一）报告原则	3

（二）报告范围	3

1.应当报告的不良事件	3

2.可以报告的不良事件	3

3.无需报告，但需按质量投诉途径报告的事件	3

五、医疗器械不良事件报告程序和报告时限	3

（一）报告程序	3

（二）报告时限	3

六、应当报告、可以报告的不良事件和无需报告的事件	3

（一）应当报告的不良事件	3

1.盐水渗漏	3

2.堵塞/扩张性能不良	3

3.外露	3

4.发热	3

5.血肿	3

6.感染	3

7.皮肤萎缩	3

8.皮肤硬化	3

9.不可逆性脱发	3

（二）可以报告的不良事件	3

1.疼痛	3

2.骨质吸收	3

3.肢体水肿	3

4.可逆性脱发	3

5.妊娠纹样变	3

（三）其他非医疗器械不良事件（无需上报，但需要通过投诉途径报告持有人）	3

1.使用前检查发现产品质量问题，产品未使用于患者	3

2.使用超有效期限的产品	3

3.未按照使用说明书、标签、警示信息等操作	3

4.患者自身疾病导致的事件	3

七、报告不良事件时应报告的相关信息	3

八、其他	3

九、参考文献	3

十、附件 典型案例/报告	3

（一）应当上报的不良事件典型案例	3

（二）可以报告的不良事件典型案例	3

（三）产品质量投诉事件典型案例	3

- 一、范围

本指南仅适用于软组织扩张器医疗器械上市许可持有人、经营企业和使用单位识别、报告软组织扩张器医疗器械不良事件做参考指引。产品通用名称一般为“软组织扩张器”，产品分类属于“Ⅲ类无源植入物-整形及普通外科植入物”。分类目录（130910）。

- 二、目的

本指南目的是为了帮助软组织扩张器医疗器械上市许可持有人（以下简称持有人）、经营企业和使用单位正确理解、辨识和报告软组织扩张器医疗器械产品发生的不良事件。规范软组织扩张器医疗器械不良事件的报告，提高不良事件报告的准确性和完整性，避免漏报和误报，提高报告质量。其最终目的在于及时发现医疗器械存在的问题和风险，有利于及时纠正问题和对风险采取控制措施。

本指南并无法规上的强制执行义务，仅代表编写机构对不良事件上报的想法和建议。除非引用具体的法规或监管法定要求外，本指南中的“应当”或“可以”均为推荐或建议，并非必须强制要求。

- 三、术语

- （一）医疗器械上市许可持有人（以下简称持有人）

是指医疗器械注册证书和医疗器械备案凭证的持有人，即医疗器械注册人和备案人。

- （二）医疗器械质量投诉

是指宣称已从组织的控制中放行的医疗器械存在与识别、质量、耐用性、可靠性、可用性、安全或性能有关的缺陷或宣称影响这些医疗器械性能的服务存在不足的书面、电子或口头沟通。

- （三）医疗器械不良事件

是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的各种有害事件。

- （四）严重伤害

是指有下列情况之一者：

1.危及生命；

2.导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤；

3.必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或损伤。

- （五）医疗事故

是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。（《医疗事故处理条例》）

- （六）产品术语

注射座：通过此座进行注射，以充起或缩小器械的可变体积。

针刺限位件：注射座上用于限制皮下注射针穿透注射座的部件。

硅橡胶：包含有机硅聚合物和补强填充剂气相二氧化硅的固化弹性体。

壳体：由连续的硅橡胶薄膜（囊）构成的环绕软组织扩张器内腔的包囊。

盐水：专指推荐用来填充软组织扩张器内腔的注射用氯化钠溶液。

发热：正常人在体温调节中枢的调控下，机体的产热和散热过程经常保持动态平衡，当机体在致热原作用下或体温中枢的功能障碍时，使产热过程增加，而散热不能相应地随之增加或散热减少，体温升高超过正常范围，称为发热。

血肿：由于种种外力作用，导致血管破裂，溢出的血液分离周围组织，形成充满血液的腔洞。

感染：细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体侵入人体所引起的局部组织和全身性炎症反应。

皮肤萎缩：表皮、真皮或皮下组织一种或几种组织减少变薄的病理变化，其临床表现因皮肤萎缩发生的部位不同而异。皮肤萎缩包括病理现象和生理现象，一些疾病或外伤会导致皮肤病理性萎缩，一些药物会导致皮肤生理性萎缩。

皮肤硬化：皮肤发生局限性或弥漫性变硬或硬结的病理变化，多为真皮和皮下组织水肿、细胞浸润和胶原纤维增生所致。

- 四、基本原则

- （一）报告原则

医疗器械不良事件报告应遵循以下三个原则：

依法原则、可疑即报原则、风险管理原则，详见《上海市个例医疗器械不良事件报告指南（试行）》。

- （二）报告范围

应当按照风险管理原则，根据对患者的风险高低将医疗器械相关事件识别为：应当报告的不良事件、可以报告的不良事件和质量投诉。并分别按不同的途径进行报告。应当上报的不良事件是风险最高的投诉，可以报告的不良事件次之。不良事件报告内容应当真实、完整、准确。

- 1.应当报告的不良事件

是指该事件合理的表明有可能是由于医疗器械的原因导致或者可能导致严重伤害或者死亡的可疑医疗器械不良事件，由医生结合临床实际情况进行判断。《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监督管理总局令第1号）规定，医疗器械持有人、经营企业、使用单位发现或者获知导致或者可能导致严重伤害或者死亡的可疑医疗器械不良事件应当及时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统上报，并通过投诉途径及时告知持有人。群体医疗器械不良事件或可以报告不良事件的趋势发生明显变化的经评估后确认应当上报的应及时上报。

当医疗器械不良事件发生频次（概率）明显增加，超出预期，和/或出现新的未预期的不良事件模式，应当通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告。

创新医疗器械应当报告所有医疗器械不良事件。

- 2.可以报告的不良事件

医疗器械不良事件报告应当遵循可疑即报的原则，怀疑某事件为医疗器械不良事件时，均可以作为医疗器械不良事件进行报告。

- 3.无需报告，但需按质量投诉途径报告的事件

对于未涉及患者伤害的，符合质量投诉定义的事件，应通过质量投诉途径告知持有人。

非医疗器械原因导致的事件，无需报告国家医疗器械不良事件监测信息系统，按相关规定报告。

使用前发现的医疗器械质量问题，无需报告国家医疗器械不良事件监测信息系统，通过投诉途径及时告知持有人。

医疗器械经营企业、使用单位无法识别事件性质的，应当通过投诉途径及时告知持有人，也可以依据可疑即报的原则报告不良事件。

持有人应当对收到的事件信息启动调查、分析及评估，调查评估结果表明事件属于应当报告不良事件的，及时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告。

- 五、医疗器械不良事件报告程序和报告时限

已上市的医疗器械发生不良事件时，持有人、经营企业和使用单位应当依照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，参考本指南提交医疗器械不良事件报告。

- （一）报告程序

医疗器械持有人、经营企业和使用单位对发生的医疗器械不良事件应及时开展收集、识别、填写和报告。

医疗器械持有人应当建立医疗器械不良事件监测体系，主动收集来自医疗器械经营企业、使用单位、使用者等的不良事件信息，按要求及时向监测机构如实报告医疗器械不良事件。

医疗器械使用单位、经营企业应收集医疗器械不良事件信息，及时告知持有人，并按照要求及时向监测机构如实报告。经营企业和使用单位应确保报告的真实性和准确性，如果后续取得了新的信息，及时告知持有人，由持有人将此类信息补充完整。

医疗器械持有人、经营企业和使用单位应当在“国家医疗器械不良事件监测信息系统”注册（网址：https://maers.adrs.org.cn），通过该系统报告医疗器械不良事件。

- （二）报告时限

医疗器械持有人、经营企业和使用单位发现或者获知可疑医疗器械不良事件后，导致死亡的应当在7日内报告；导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的应当在20日内报告。创新医疗器械“一般伤害”的报告时限可以参照个例“严重伤害”的报告时限来报告。

持有人应当对收到的事件信息启动调查、分析及评估，调查评估结果表明该事件属于应当上报不良事件的，按照法定程序及时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统上报，并将调查分析及评价结果及时反馈医疗器械经营企业、使用单位。

- 六、应当报告、可以报告的不良事件和无需报告的事件

- （一）应当报告的不良事件

扩张器在使用者非预期死亡或者非疾病自然进展中造成永久性功能性丧失，两者有因果关系，并且造成严重后果；

在疾病医疗过程中，非疾病本身造成的软组织扩张器使用者的机能和功能性损害。

- 1.盐水渗漏

（1）软组织扩张器壳体破裂

软组织扩张器植入后在使用过程中因其壳体破裂，内部大量的盐水渗漏，导致其使用部位必须采取引流措施，手术治疗的。

（2）注射座渗漏

软组织扩张器使用过程中，用规定的医用注射针刺入注射座穿刺部位，向壳体内注入预定量的盐水后，发现穿刺部位盐水外渗。

- 2.堵塞/扩张性能不良

软组织扩张器使用过程中，用规定的医用注射针刺入注射座穿刺部位，无法向壳体内注入盐水，更换注射针或确认注射针未堵塞情况下，仍无法向壳体内注入盐水。或者软组织扩张器在正常使用的过程中，壳体内注入预定量的盐水后，发现软组织扩张器达不到预定的扩张量，从而影响手术的预期效果。

例如：术中软组织扩张器放置时，软组织扩张器或导管折叠未被发现。导致注入盐水的过程后达不到预定的扩张量。

- 3.外露

埋置软组织扩张器过程中，术中剥离和止血时，切口边缘受到了反复牵拉，缝合后，因局部血运较差，组织愈合能力弱，导致在正常使用扩张的过程中，壳体内注入预定量的盐水后，软组织扩张器外露。

- 4.发热

（1）感染性发热

软组织扩张器在正常使用的过程中，包括各种病原体如细菌、病毒、肺炎支原体、立克次体、真菌、螺旋体及寄生虫等侵入后引起的发热。

（2）非感染性发热

无菌性坏死组织吸收：包括物理、化学因素或机械性损伤，如大面积烧伤、创伤或大手术后的组织损伤；组织坏死或细胞破坏，如急性溶血反应等。

某些皮肤病：某些皮肤病如广泛性皮炎、鱼鳞病等也使皮肤散热减少，引起发热。

体温调节中枢功能失常：常见于物理性因素，如中暑；化学性因素，如药物中毒；机械性因素，如脑震荡、颅骨骨折、脑出血及颅内压升高等。

出现以上发热情况之一，且需要采取医疗措施干预才能消除发热症状的，后续应调查明确发热原因。

- 5.血肿

在植入软组织扩张器之后，在皮下或者是腱膜下的疏松结缔组织内出现了出血，积聚而成的包块血肿，其形成的速度较快，大小决定于受伤血管的种类、粗细和周围组织的性状。较小的血肿可自行吸收，但形成较大的血肿时，则需穿刺将积血抽出。

- 6.感染

感染按致病菌种类分为：1、非特异性感染，又称化脓性感染、一般感染，病原菌多是化脓性细菌，但同一种致病菌可引起各种化脓性感染，而不同致病菌又可引起同一种疾病。2、特异性感染，有特异性细菌，如结核杆菌，破伤风杆菌等引起的感染。

软组织扩张器放入人体后，出现以上情况之一，通常需要采取医疗措施干预才能消除感染症状。

- 7.皮肤萎缩

软组织扩张器植入皮下软组织之后，病人的表皮、真皮或皮下组织一种或几种组织出现减少变薄的病理变化，导致皮肤病理性萎缩，需要采取医疗措施干预才能消除症状。

- 8.皮肤硬化

软组织扩张器植入皮下软组织之后，病人的皮肤发生局限性或弥漫性变硬或硬结的病理变化，多为真皮和皮下组织水肿、细胞浸润和胶原纤维增生，需要采取医疗措施干预进行治疗。

- 9.不可逆性脱发

不可逆性脱发的不良事件见于头皮扩张患者，由于分离头皮置入腔隙层次过浅，位于帽状腱膜上，直接损伤头皮毛囊，加之扩张后头皮严重血运障碍，皮瓣组织部分或全部坏死，最后经皮肤移植或瘢痕愈合。此类脱发不能恢复。因而软组织扩张器埋置的层次应在帽状膜下，不能损伤毛囊，采用快速扩张时不能过急。头皮区埋置扩张器要严格消毒备皮，防止感染发生。头皮扩张后皮瓣设计应注意保持皮瓣良好血运。对不可逆性脱发患者需及时发现，避免继续造成缺血损伤，必要时使用生发药物或理疗。此类属于应当报告的不良事件。

- （二）可以报告的不良事件

发生的事件未给病人机体与功能造成任何损害，或软组织扩张器在正常使用过程中发生的不良事件造成轻微后果，不需额外的医疗手段处理即可康复。

- 1.疼痛

向扩张器内注液扩张可引起疼痛，成人多见，多见于头皮、额部和四肢皮肤软组织扩张时，其他部位扩张时则不明显。成人头皮扩张疼痛最常见，主要发生在扩张过程中或一次性注液过多时。轻则引起恶心、呕吐，重则疼痛难忍，有的患者在未能达到设计的扩张量时即要求停止扩张。

- 2.骨质吸收

扩张器埋置于骨质表面，由于压迫可造成骨质吸收，最常见于头皮和额部扩张时，是由于扩张囊底部环形加厚的区域或注射阀门形成局部压迫。一般二期手术取出扩张器后可自行恢复，无需处理。

- 3.肢体水肿

发生于前臂和小腿皮肤软组织扩张病例，为少见不良事件。扩张器埋置术后早期的肢体远端肿胀为可能出现的手术后反应，通常7-10天后可自动消退。注液扩张器水肿的主要原因是由于扩张器注液过多或过快造成压迫，可能导致静脉和淋巴回流障碍，引起肢体远端肿胀，暂缓注液并减慢注液扩张速度，或二期手术取出扩张器后，肢体远端水肿可自行消退。

- 4.可逆性脱发

可逆性脱发的不良事件见于头皮扩张患者，由于头皮扩张过快，扩张囊内压力过高压迫导致毛囊缺血所致，或者扩张时间过长致头皮过薄、头皮下间隙严重感染或头皮扩张皮瓣移植后轻度血运障碍引起，均属营养不良性脱发。此类脱发逐渐发生，可在扩张过程中脱发，也可在皮瓣移植完成后脱发。一般二期手术后3个月，新发逐渐再生，6-12个月后可完全恢复正常。此类属于可以报告的不良事件。

- 5.妊娠纹样变

软组织扩张器植入后扩张皮肤表面出现类似于妇女怀孕时所形成的妊娠纹样改变，是由于皮肤扩张引发真皮胶原和弹力纤维断裂所致，仅见于部分的病例，可见于胸三角区皮肤扩张和股前外侧皮肤扩张。

- （三）其他非医疗器械不良事件（无需上报，但需要通过投诉途径报告持有人）

- 1.使用前检查发现产品质量问题，产品未使用于患者

使用前检查发现软组织扩张器壳体破损、硅橡胶连接管脱落、针刺限位件生锈、硅橡胶壳体粘连致无法使用的；

使用前检查发现软组织扩张器外包装破损的；

使用前检查发现软组织扩张器中发现异物，未用于患者治疗的；

均属于产品质量投诉，可以通过投诉途径及时报告给持有人。

- 2.使用超有效期限的产品

使用者使用超出了软组织扩张器医疗器械说明书或标签所标注的有效期限，导致不良事件发生的，事件可以定性为非医疗器械不良事件，应向卫生行政部门报告。

例如：使用了超过使用有效期的软组织扩张器发生的不良事件。

- 3.未按照使用说明书、标签、警示信息等操作

使用者未按照使用说明书、标签、警示信息操作医疗器械产品，从而导致不良事件发生的，属于非正常使用，事件可以定性为非医疗器械不良事件，应向卫生行政部门报告。

例如：超出软组织扩张器的使用说明书指明的适用范围使用医疗器械，使用软组织扩张器用于其他医疗治疗活动的；

操作者未按软组织扩张器的使用说明书规范操作从而导致患者伤害的。

- 4.患者自身疾病导致的事件

医疗器械正常发挥了其预期功能，完全由于患者自身疾病导致的不良事件，不属于产品相关的不良事件，应向卫生行政部门报告。

例如：患者经过软组织扩张器治疗后死亡，该患者是肾病末期并且因肾衰竭或肾衰竭的并发症死亡。

- 七、报告不良事件时应报告的相关信息

一个真实、准确、完整的不良事件报告应该包含该事件相关的医疗器械信息、不良事件信息、使用信息和临床治疗信息等。

| 上报系统模块信息 | 上报系统各模块原有字段信息 | 其它需要填写的关键信息和填写位置要求 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械情况. | *产品名称 *注册证编号 曾用注册证编号 *曾用注册证编号上报 型号 规格 *产地 管理类别 产品类别 产品批号 产品编号 UDI 生产日期 有效期至 | 除了带*的必填信息应准确填写外，所使用器械的规格/型号、产品批号、产品编号等信息必须准确填写 |
| 不良事件情况 | *事件发生日期 *发现或获知日期 *伤害 伤害表现 器械故障表现 姓名/出生日期 年龄类型/年龄 性别/病历号 | 除了带*的必填信息准确填写外，如下其它信息也应准确填写： 伤害表现：应准确填写对患者造成的伤害情况，如患者反应症状、生命体征等。 |
| 使用情况 | 预期治疗疾病或作用 *器械使用日期 *使用场所 场所名称 *使用过程 合并用药/械情况说明 | 除了带*的必填信息准确填写外，“使用过程”一栏详细描述应包含以下信息： 事件经过的详细描述：如治疗前患者自身疾病情况、检查结果。发生问题、发生时间或阶段、患者症状、生命体征、操作情况、采取的行动、检查结果。 发生问题后的处理：如是否破裂，是否渗漏，是否软组织扩张器仍完整，对患者采取了哪些医疗干预措施，采取医疗干预后患者的转归情况及检查结果。 曾经使用或更换过问题：需要提供患者的治疗历史信息,如是否为第一次使用，是否曾更换产品，更换的品牌、型号，是否曾更换治疗模式。后续是否再次使用软组织扩张器及使用时是否有类似反应。 |

- 八、其他

本指南依据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监督管理总局令第1号）编制，仅作为软组织扩张器不良事件上报参考使用，不作为法规要求，不适用于非软组织扩张器医疗器械因素引起的不良事件和其它医疗事件、事故的报告。

- 九、参考文献

1、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监督管理总局令第1号）

2、魏斌、田卓平.医疗不良事件SH9分类法及其现实意义[J].中国医院，2011，15（1）；44-45.

3、何松雪，曹建文，赵钧.医疗不良事件根本原因分析法及应用[J].中国卫生资源，2008，11（1）；10-12.

4、蒋锐锋，李鲁.医疗不良事件报告制度的建立[J].中华医院管理杂志，2004，20（3）；181-182.

5、黄利华.推行不良事件报告制度 保障病人医疗安全[J].江苏卫生事业管理，2008，19（2）；16-17.

- 十、附件 典型案例/报告

- （一）应当上报的不良事件典型案例

1.壳体破裂

| 医疗器械情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软组织扩张器 |  |  |  |
| 注册证编号/ 曾用注册 证编号 | 国食药监械（准）字 2013 第******号 |  |  |  |
| 曾用注册证编号上报 | - 是 ☒否 |  |  |  |
| 型号 | ****** |  |  |  |
| 规格 | / |  |  |  |
| 产地 | ☐进口 ☒国产 ☐港澳台 |  |  |  |
| 管理类别 | ☒III 类 ☐II 类 ☐I 类 |  |  |  |
| 产品类别 | ☐有源 ☒无源 ☐体外诊断试剂 |  |  |  |
| 产品批号 | / |  |  |  |
| 产品编号 | ****** |  |  |  |
| UDI | / |  |  |  |
| 生产日期 | 2017-04-26 |  |  |  |
| 有效期至 | 2021-04-25 |  |  |  |
| 停用日期 | 2018-06-13 |  |  |  |
| 植入日期 | 2018-03-14 |  |  |  |
| 上市许可持有人名称 | ******有限公司 |  |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |  |  |
| 事件发生日期 | 2018-06-13 |  |  |  |
| 发现或获知日期 | 2018-06-13 |  |  |  |
| 伤害类型 | - 死亡 | ☒严重伤害 | - 其他 |  |
| 伤害表现 | 盐水渗出 |  |  |  |
| 患者姓名 | XXX |  |  |  |
| 出生日期 | 2008-1-1 |  |  |  |
| 性别 | ☒男 | ☐女 |  |  |
| 病历号 | 1234567 |  |  |  |
| 既往病史 | / |  |  |  |
| 器械故障表现 | 软组织扩张器壳体破裂 |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |
| 预期治疗疾病或作用 | 治疗色素症 |  |  |  |
| 使用日期 | 2018-3-14 |  |  |  |
| 使用场所 | ☒医疗机构 | - 家庭 | - 其他 |  |
| 医疗机构名称 | XXX 医院 |  |  |  |
| 使用过程 | 患儿于2018年3月14日进行背部扩张器植入术，扩张正常皮肤修复背部颜色发黑的皮肤。术后3个月，发现扩张器渗水，其家属带患儿到XXX医院就诊。门诊以“扩张器破裂”，入院后2018年6月14日在全麻下进行扩张器取出皮肤瓣膜移植术，术后密切观察病情，换药等积极治疗。创面愈合良好出院。 |  |  |  |
| 合并用药/械情况说明 | 无 |  |  |  |
| 事件初步原因分析与处置 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 软组织扩张器壳体破裂 |  |  |  |
| 事件原因分析描述 | 软组织扩张器破裂，可能是由于受到挤压，或者后续注液过程中将其刺破导致盐水渗出。 |  |  |  |
| 初步处置情况 | 进行扩张器取出皮瓣移植术，术后密切观察病情，换药等积极治疗，创面愈合良好出院，随访。 |  |  |  |

点评：患者因软组织扩张器壳体破裂盐水渗出，造成患者伤害，该伤害需通过扩张器取出皮瓣移植术的医疗手段才能终止，属于严重伤害，属于应当上报的不良事件。

2.感染

| 医疗器械情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软组织扩张器 |  |  |  |
| 注册证编号/ 曾用注册 证编号 | 国食药监械（准）字 2013 第******号 |  |  |  |
| 曾用注册证编号上报 | - 是 ☒否 |  |  |  |
| 型号 | ****** |  |  |  |
| 规格 | / |  |  |  |
| 产地 | ☐进口 ☒国产 ☐港澳台 |  |  |  |
| 管理类别 | ☒III 类 ☐II 类 ☐I 类 |  |  |  |
| 产品类别 | ☐有源 ☒无源 ☐体外诊断试剂 |  |  |  |
| 产品批号 | / |  |  |  |
| 产品编号 | ****** |  |  |  |
| UDI | / |  |  |  |
| 生产日期 | 2017-04-26 |  |  |  |
| 有效期至 | 2021-04-25 |  |  |  |
| 上市许可持有人名称 | ******有限公司 |  |  |  |
| 停用日期 | 2018-08-07 |  |  |  |
| 植入日期 | 2018-07-23 |  |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |  |  |
| 事件发生日期 | 2018-08-05 |  |  |  |
| 发现或获知日期 | 2018-08-06 |  |  |  |
| 伤害类型 | - 死亡 | ☒严重伤害 | - 其他 |  |
| 伤害表现 | 扩张器植入区域出现红肿、局部皮温升高、手术切口有渗出物 |  |  |  |
| 患者姓名 | XXX |  |  |  |
| 出生日期 | 2008-1-1 |  |  |  |
| 性别 | ☒男 | ☐女 |  |  |
| 病历号 | 1234567 |  |  |  |
| 既往病史 | 大面积皮肤烧伤 |  |  |  |
| 器械故障表现 | / |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |
| 预期治疗疾病或作用 | 治疗瘢痕增生 |  |  |  |
| 使用日期 | 2019-7-23 |  |  |  |
| 使用场所 | ☒医疗机构 | - 家庭 | - 其他 |  |
| 医疗机构名称 | XXX 医院 |  |  |  |
| 使用过程 | 患儿于2018年7月23日进行左下肢扩张器植入术，扩张正常皮肤修复创面出现的瘢痕增生，防止挛缩畸形。术后14天，扩张器植入区域出现红肿、局部皮温升高、手术切口有渗出物，其家属带患儿到XXX医院就诊。门诊以“扩张器植入术后感染”，入院后2018年8月7日在局麻下进行清创手术，术后给予冲洗换药及抗感染治疗，恢复良好出院。 |  |  |  |
| 合并用药/械情况说明 | 无 |  |  |  |
| 事件初步原因分析与处置 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 感染 |  |  |  |
| 事件原因分析描述 | 患儿烧伤面积达85%，左下肢植入扩张手术复杂，术后营养欠佳，护理难度大，局部组织出现红肿，压痛。 |  |  |  |
| 初步处置情况 | 手术取出，清创抗感染等对症治疗，随访。 |  |  |  |

点评：患者因植入软组织扩张器后发生感染，且植入区域出现红肿、局部皮温升高、手术切口有渗出物，造成患者伤害，该伤害需通过清创手术、术后给予冲洗换药及抗感染治疗的医疗手段才能终止， 属于严重伤害，属于应当上报的不良事件。

- （二）可以报告的不良事件典型案例（也可按投诉途径报告给持有人）

- 植入后非严重伤害不良事件

| 医疗器械情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软组织扩张器 |  |  |  |
| 注册证编号/ 曾用注册 证编号 | 国械注准2017********* |  |  |  |
| 曾用注册证编号上报 | - 是 ☒否 |  |  |  |
| 型号 | ****** |  |  |  |
| 规格 | / |  |  |  |
| 产地 | ☐进口 ☒国产 ☐港澳台 |  |  |  |
| 管理类别 | ☒III 类 ☐II 类 ☐I 类 |  |  |  |
| 产品类别 | ☐有源 ☒无源 ☐体外诊断试剂 |  |  |  |
| 产品批号 | / |  |  |  |
| 产品编号 | ****** |  |  |  |
| UDI | / |  |  |  |
| 生产日期 | 2019-02-13 |  |  |  |
| 有效期至 | 2023-01-25 |  |  |  |
| 上市许可持有人名称 | ******有限公司 |  |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |  |  |
| 事件发生日期 | 2019-07-11 |  |  |  |
| 发现或获知日期 | 2019-07-15 |  |  |  |
| 伤害类型 | - 死亡 | □严重伤害 | ☒其他 |  |
| 伤害表现 | / |  |  |  |
| 患者姓名 | XXX |  |  |  |
| 出生日期 | 2008-1-1 |  |  |  |
| 性别 | ☒男 | ☐女 |  |  |
| 病历号 | 1234567 |  |  |  |
| 既往病史 | / |  |  |  |
| 器械故障表现 | 软组织扩张器植入注液后患者称扩张部位皮肤疼痛 |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |
| 预期治疗疾病或作用 | 扩张头部皮肤 |  |  |  |
| 使用日期 | 2019-3-5 |  |  |  |
| 使用场所 | ☒医疗机构 | - 家庭 | - 其他 |  |
| 医疗机构名称 | XXX 医院 |  |  |  |
| 使用过程 | 扩张器植入头部扩张时患者扩张部位皮肤疼痛 |  |  |  |
| 合并用药/械情况说明 | 无 |  |  |  |
| 事件初步原因分析与处置 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 一次性注液量偏大 |  |  |  |
| 事件原因分析描述 | 根据质管部检测过程和结果，可确认此现象并非是产品质量问题。经与临床沟通，可能是一次性注液量偏大，将盐水抽出部分后，患者疼痛感减轻。 |  |  |  |
| 初步处置情况 | 与临床相结合进行软组织扩张器使用注意事项培训 |  |  |  |

点评：该事件中，植入头部后注液扩张，出现扩张部位皮肤疼痛，经与临床沟通表明可能为一次性注液量偏大，导致扩张部位皮肤疼痛，将盐水抽出部分后，患者疼痛减轻，属于可以报告的不良事件。

- （三）产品质量投诉事件典型案例（通过投诉途径报告给持有人）

- 软组织扩张器检漏时发现问题的质量投诉

| 医疗器械情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软组织扩张器 |  |  |  |
| 注册证编号/ 曾用注册 证编号 | 国械注准2017********* |  |  |  |
| 曾用注册证编号上报 | - 是 ☒否 |  |  |  |
| 型号 | ****** |  |  |  |
| 规格 | / |  |  |  |
| 产地 | ☐进口 ☒国产 ☐港澳台 |  |  |  |
| 管理类别 | ☒III 类 ☐II 类 ☐I 类 |  |  |  |
| 产品类别 | ☐有源 ☒无源 ☐体外诊断试剂 |  |  |  |
| 产品批号 | / |  |  |  |
| 产品编号 | ****** |  |  |  |
| UDI | / |  |  |  |
| 生产日期 | 2018-05-25 |  |  |  |
| 有效期至 | 2022-04-25 |  |  |  |
| 上市许可持有人名称 | ******有限公司 |  |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |  |  |
| 事件发生日期 | 2019-03-05 |  |  |  |
| 发现或获知日期 | 2019-03-06 |  |  |  |
| 伤害类型 | - 死亡 | ☒严重伤害 | - 其他 |  |
| 伤害表现 | / |  |  |  |
| 患者姓名 | XXX |  |  |  |
| 出生日期 | 2008-1-1 |  |  |  |
| 性别 | ☒男 | ☐女 |  |  |
| 病历号 | 1234567 |  |  |  |
| 既往病史 | / |  |  |  |
| 器械故障表现 | 扩张器试水时发现漏气 |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |
| 预期治疗疾病或作用 | 扩张皮瓣 |  |  |  |
| 使用日期 | 2019-3-5 |  |  |  |
| 使用场所 | ☒医疗机构 | - 家庭 | - 其他 |  |
| 医疗机构名称 | XXX 医院 |  |  |  |
| 使用过程 | 检验扩张器密封性发现漏气 |  |  |  |
| 合并用药/械情况说明 | 无 |  |  |  |
| 事件初步原因分析与处置 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 扩张器囊体受针头类器具穿破 |  |  |  |
| 事件原因分析描述 | 质管部于2019年4月11日收到XXX医院退回的软组织扩张器（型号为肾形，规格50ml，产品批号XXX），对退回品检测情况如下：囊腔里有氯化钠的结晶体颗粒，充气后放入水中挤压，观察发现囊体上一处有气泡溢出。用仪器放大10倍后观察，囊体上有一圆形小孔，小孔的边缘略微粗糙。经分析若是囊体生产过程中产生造成的气孔，气孔边缘应是圆滑的，据此可排除是囊体浇制过程中产生的气孔。为进一步分析造成的原因，进行用注射针对囊体穿刺后针孔的照片，与反馈问题产品的囊体上圆形小孔照片进行比对的试验，结果两者孔的照片形状十分相似。因此，基本确定该扩张器漏气原因是囊体受针头类器具穿破导致。照片详见附件。 |  |  |  |
| 初步处置情况 | - 扩张器在内包装前会对每个产品进行渗漏测试，该项检测会使用到注射针头。因此，公司内部加强对此工序检测人员的操作培训，再次规范操作流程，要求检测设备按规定的区域放置，注射针头加套防护罩。 2、加强售前服务，医疗机构在产品使用前测试及手术中均会使用到注射针，需告知医务人员过程中的注意事项，避免针头碰触产品囊体。 |  |  |  |

点评：扩张器在检查密封性时即已发现漏气，未涉及患者，未对患者造成伤害，应当通过质量投诉途径，报告给持有人。

2.软组织扩张器质量投诉

| 医疗器械情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软组织扩张器 |  |  |  |
| 注册证编号/ 曾用注册 证编号 | 国械注准2017********* |  |  |  |
| 曾用注册证编号上报 | - 是 ☒否 |  |  |  |
| 型号 | ****** |  |  |  |
| 规格 | / |  |  |  |
| 产地 | ☐进口 ☒国产 ☐港澳台 |  |  |  |
| 管理类别 | ☒III 类 ☐II 类 ☐I 类 |  |  |  |
| 产品类别 | ☐有源 ☒无源 ☐体外诊断试剂 |  |  |  |
| 产品批号 | / |  |  |  |
| 产品编号 | ****** |  |  |  |
| UDI | / |  |  |  |
| 生产日期 | 2019-05-23 |  |  |  |
| 有效期至 | 2023-04-25 |  |  |  |
| 上市许可持有人名称 | ******有限公司 |  |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |  |  |
| 事件发生日期 | 2019-07-15 |  |  |  |
| 发现或获知日期 | 2019-07-15 |  |  |  |
| 伤害类型 | - 死亡 | ☒严重伤害 | - 其他 |  |
| 伤害表现 | / |  |  |  |
| 患者姓名 | XXX |  |  |  |
| 出生日期 | 2008-1-1 |  |  |  |
| 性别 | ☒男 | ☐女 |  |  |
| 病历号 | 1234567 |  |  |  |
| 既往病史 | / |  |  |  |
| 器械故障表现 | 扩张器黏连，无法使用，未用 |  |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |  |
| 预期治疗疾病或作用 | / |  |  |  |
| 使用日期 | / |  |  |  |
| 使用场所 | ☒医疗机构 | - 家庭 | - 其他 |  |
| 医疗机构名称 | XXX 医院 |  |  |  |
| 使用过程 | 检验扩张器时发现黏连，无法扩张。 |  |  |  |
| 合并用药/械情况说明 | 无 |  |  |  |
| 事件初步原因分析与处置 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 硅橡胶吸附性强导致黏连 |  |  |  |
| 事件原因分析描述 | 根据质管部对退回产品的复检过程和结果，可确认此现象并非是产品质量问题。扩张器在内包装前会对每一个产品进行充气渗漏测试，然后再抽气，最后进行双层透析袋内包装。产生此现象可能是抽气导致囊体紧密贴合在一起，而并非真正粘连。且由于硅橡胶吸附性强，注入气体后不能立刻使囊体舒张支开，需放置一会，让气体完全渗入贴合部位后囊体会自然舒张支开。 |  |  |  |
| 初步处置情况 | 由于此现象较为少见，还需持续观察跟踪临床反馈，是否还存在类似情况发生。同时，在成品检验过程中，检测耐扩张性时观察是否有粘连情况发生。 |  |  |  |

点评：扩张器在使用前发现黏连，未涉及患者，未对患者造成伤害，应当通过质量投诉途径，报告给持有人。