湖 南 省 地 方 计 量 检 定 规 程

JJG （湘）××××××××

| 光柱式血压计 |  |
| --- | --- |
| Light BeamSphygmomanometer （征求意见稿） |  |

xxxx年xx月xx日发布                          xx年xx月xx日实施

湖南省市场监督管理局发布

光柱式血压计检定规程

JJG（湘）XXXX-XXXX

Verification Regulation of Light Beam

Sphygmomanometer

归 口 单 位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：怀化市检验检测中心

参加起草单位：湖南省计量检测研究院

本规范委托起草单位怀化市检验检测中心负责解释

本规程主要起草人：

刘友良 （怀化市检验检测中心）

彭  歆 （怀化市检验检测中心）

胡楚征 （湖南省计量检测研究院）

罗宏泉 （怀化市检验检测中心）

参加起草人：

易传豪 （怀化市检验检测中心）

彭  平 （怀化市检验检测中心）

吴  桐 （怀化市检验检测中心）

李升东 （怀化市检验检测中心）

目   录

引言……………………………………………………………………………………………（II）

1  范围…………………………………………………………………………………………（1）

2  引言文件……………………………………………………………………………………（1）

3  术语和计量单位……………………………………………………………………………（1）

4  概述…………………………………………………………………………………………（1）

5  计量性能要求………………………………………………………………………………（2）

5.1  零位要求…………………………………………………………………………………（2）

5.2  光柱与数显示值偏差……………………………………………………………………（2）

5.3  示值误差…………………………………………………………………………………（2）

5.4  气压系统气密性…………………………………………………………………………（2）

6  通用技术要求………………………………………………………………………………（3）

7  计量器具控制………………………………………………………………………………（3）

7.1  检定条件…………………………………………………………………………………（3）

7.2  计量器具及配套设备……………………………………………………………………（3）

7.3  检定项目…………………………………………………………………………………（4）

7.4  检定方法…………………………………………………………………………………（4）

7.5  检定结果处理……………………………………………………………………………（5）

附录A  检定原始记录格式…………………………………………………………………（6）

附录B  检定证书、检定结果通知书内页式样………………………………………………（7）

# 引  言

本规程按照JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编写。

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系统规范。

本规程为首次发布。

光柱式血压计检定规程

1  范围

本规程适用于听诊法原理的无创非自动测量光柱式血压计（以下简称血压计）的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2  引用文件

JJG 270-2008 血压计和血压表

JJG 692-2010 无创自动测量血压计

JJG 1163-2019 多参数监护仪检定规程

GB 3053-1993 血压计和血压表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语和计量单位

3.1.  听诊法  auscultatory method

通过阻塞袖带放气过程中听取柯式音来间接测量血压的方法。

3.2  柯式音  Korotkoff sounds

听诊法中在动脉上所听到的用以确定血压的声音。

3.3  气压系统  pneumatic system

用于压力产生和压力控制的所有部件，统称气压系统。包括臂带、管路、接头、阀门、压力传感器和控制电路。

3.4  血压单位：千帕(或毫米汞柱)，符号：kPa（或mmHg）。

4  概述

光柱式血压计是用来测量人体血压的医疗仪器，包括发光二极管式、液晶显示式及其他数显式光柱式血压计。主要由刻度板、显视窗、臂带、气阀和橡皮球等组成，其工作原理是：利用压力传感器测量臂带内的压力，以光柱模拟水银柱显示。

图1  血压计示意图

5  计量性能要求

5.1  零位误差

5.1.1  首次检定

在无压力状态下，连续刻度的血压计光柱指示应在零位标记处；附带有数字显示装置的应显示为零。

5.1.2  后续检定和使用中检查

在无压力状态下，光柱指示允许示值误差：± 0.3kPa 或± 2mmHg；附带有数显装置的，数显显示允许示值误差：± 0.3kPa 或± 2mmHg。

5.2  光柱与数显示值偏差

带有数显装置的，光柱指示与数值显示的压力示值应保持一致，两者之差的绝对值应不大于 0.1kPa或 1mmHg。

5.3  示值误差

5.3.1  首次检定：±0.4kPa 或±3mmHg。

5.3.2  后续检定和使用中检查：±0.5kPa 或±4mmHg。

5.4  气压系统气密性

5.4.1  橡皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气，旋松时应不会脱落；回气阀应有止气作用。

5.4.2  被检血压计的气压系统应有良好的气密性，在 1min 内空气泄漏导致的压力下降值：首次检定应不超过 0.5kPa 或 4mmHg，后续检定和使用中检查应不超过 0.8kPa或 6mmHg。

6  通用技术要求

6.1  外观

6.1.1  血压计应有铭牌，标明产品名称、型号规格、出厂编号、制造厂家等清晰可见。

6.1.2  血压计外壳应平整坚固，各部件连接可靠。血压计打开使用时，上盖应与放置面呈垂直状态。

6.1.3  血压计应具有以 kPa 和 mmHg 为计量单位的双刻度标尺，其分度值不大于0.5kPa或 2mmHg。

6.1.4  臂带耐压力：臂带应能完全包裹气囊，当气囊被充气到最大压力时，保证臂带不会出现滑落或变松现象。

6.1.5  目测检查血压计显示模块的亮度，模块亮度输出应均匀、清晰，不得有缺线、断线、闪动、间隔显示以及明显的亮度下降、光衰现象。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定，后续检定和使用中检查。

7.1  检定条件

环境温度：（20±10）℃，相对湿度：≤80%。

7.2  计量器具及配套设备

7.2.1  血压计检定用压力标准器可在下列仪器中选择：

a)弹性式压力计；

b)数字式压力计；

c)液体式压力计；

d)活塞式压力计。

7.2.2  检定血压计的压力标准器的允许误差绝对值应不大于血压计的允许误差绝对值的1/4。压力测量范围至少应满足：（0～40）kPa或（0～300）mmHg。

7.2.3  辅助设备

a)压力发生器；

b)三通管；

c)医用胶管；

d)秒表：分辨力优于0.2s。

7.3  检定项目

检定项目见表1

表1  检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | ＋ | ＋ | － |
| 2 | 零位误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 光柱与数显示值偏差① | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 气密性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 注：表中“＋”表示应检项目，“－”表示可不检项目；①为听诊法原理并配置数显装置的血压计的检定项目。 |  |  |  |  |

7.4  检定方法

7.4.1  外观

用目力检查，检查结果应符合本规程6.1的要求。

7.4.2  零位误差

在无臂带、不施加外来压力源条件下，目测检查血压计零位，应符合本规程5.1的要求。

7.4.3  光柱与数显示值偏差

以16kPa或120mmHg、8kPa或60mmHg两点作为检定点，通过降压检定，分别记录光柱指示压力示值与数显显示的压力示值，取两次差值的绝对值中最大值作为偏差，应符合本规程5.2的要求。

7.4.4  示值误差

用胶管和三通将血压计与压力标准器、压力发生器相连通，如图2所示。

三通接头

压力标准器

血压计

压力发生器

图2  检定系统连接图

在（0～40）kPa或（0～300）mmHg测量范围内，均匀地选取至少5个检定点（不含零点），进行两次降压检定，取两次降压检定中的最大示值误差作为血压计示值误差。

示值误差按式（1）计算：

（1）

——示值误差，kPa（mmHg）；

——血压计的光柱指示压力示值，kPa（mmHg）；

——压力标准器的压力值，kPa（mmHg）。

7.4.5  气压系统气密性

7.4.5.1  用胶管与三通将血压计、压力标准器与压力发生器相连接。橡皮球上的气阀旋钮和回气阀的检查用手感目测方式。

7.4.5.2  在臂带圈扎的条件下，用压力发生器升压至上限压力值的90%～100%之间任意一点，稳压2min后读取第一个值，到第3min后再读取第二个值，计算两次压力光柱示值的下降值，应符合本规程5.4的要求。

7.5  检定结果的处理

经检定合格的血压计出具检定证书；经检定不合格的出具检定结果通知书，

并注明不合格项目。

7.6  检定周期

血压计的检定周期一般不超过一年。

附录A

光柱式血压计检定原始记录格式

送检单位：                          证书编号：

仪器名称：              生产厂家：              型号规格：

出厂编号：              环境温度：              相对湿度：

检定员：                核验员：                检定日期：

检定依据：                          检定地点：

检定类型：¨首次检定   ¨后续检定   ¨使用中检查

A1  外观检查：¨合格  ¨不合格

A2  零位误差：

A3  光柱与数显示值偏差：

单位：£kPa   £mmHg

| 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 光柱示值 |  |  |
| 数显示值 |  |  |
| 光柱与数显示值偏差 |  |  |

A4  示值误差

单位：£kPa   £mmHg

| 标准压力值 | 被检血压计压力示值 |  | 压力示值误差P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次降压 | 第二次降压 |  |

A5  气压系统气密性：

检定结论：

附录B  血压计检定证书、检定结果通知书内页格式式样：

B1  检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号：XXXXXX-XXXX 检定机构授权说明. 检定环境条件及地点：. 温 度; ℃; 相对湿度; ％RH. 地 点. 检定使用的计量（基）标准装置. 名 称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 检定使用的标准器. 名 称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 第X页 共X页

B2  检定证书内页第3页

证书编号：XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

检定类型：¨首次检定   ¨后续检定   ¨使用中检查

B2.1  外观检查：¨合格  ¨不合格

B2.2  零位误差：¨合格  ¨不合格

B2.3  光柱与数显示值偏差：¨合格  ¨不合格

B2.4  示值误差：

单位：£kPa   £mmHg

| 最大示值误差测量点 | 最大示值误差 | 最大允许误差值 |
| --- | --- | --- |

B2.5  气压系统气密性：¨合格  ¨不合格

检定结论：

B3  检定结果通知书内页格式第3页

证书编号：XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

检定类型：¨首次检定   ¨后续检定   ¨使用中检查

B3.1  外观检查：¨合格  ¨不合格

B3.2  零位误差：¨合格  ¨不合格

B3.3  光柱与数显示值偏差：¨合格  ¨不合格

B3.4  示值误差：

单位：£kPa   £mmHg

| 最大示值误差测量点 | 最大示值误差 | 最大允许误差值 |
| --- | --- | --- |

B3.5  气压系统气密性：¨合格  ¨不合格

检定结论：

不合格项：

JJG（湘） XXXX-XXXX