| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 59 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—2024

单采血浆集中化检测实验室建设规范

Construction specifications for centralized testing laboratories for single plasma collection

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省血液管理中心提出。

本文件由安徽省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：安徽省血液管理中心、安徽省血液中心（合肥市中心血站）、蚌埠市中心血站、安徽省输血协会、同路生物制药有限公司。

本文件主要起草人： 范文安、李瑞、郭晓婕、余加宏、潘健、段书炼、刘丽、张雅萍、吴君胜、吴义春。

单采血浆集中化检测实验室建设规范

范围

本文件规定了单采血浆集中化检测实验室建设的基本要求、组织与人员、设备与设施、试剂与耗材、标本要求、检测项目和方法、信息化和档案管理要求、安全卫生和应急要求、质量管理要求等内容。

本文件适用于单采血浆集中化检测实验室建设以及各级卫生健康行政部门监管，其他单采血浆站检测实验室建设可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范

WS 203 输血医学术语

WS 233 病原微生物实验室生物安全通用准则

WS/T 589 病原微生物实验室生物安全标识

WS/T 786 单采血浆信息系统基本功能标准

术语和定义

GB 19489、WS 233、WS 203界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

单采血浆集中化检测实验室 centralized testing laboratory for apheresis plasma

受单采血浆站委托，以原料血浆为检测对象，按照国家规定的检测方法开展相关血浆检测的实验机构（以下简称“实验室”）。

基本要求

建筑

实验室选址、设计和建造应符合国家和地方建设规划，同时还应符合生物安全、环境保护和相关建筑技术规范等规定和要求。

实验室建筑、设施应符合GB 50346、GB 19489及WS 233中BSL-2级生物安全实验室的规定。

面积与布局

实验室面积应满足集中化检测和实验室发展需要，总面积不少于200平方米。开展血浆核酸检测的，应按照核酸检测要求独立建设相应实验区域。

实验室至少应设置业务区、综合办公区，其中业务区面积占比不少于80%。

业务区应分设检测前区、检测区和检测后区，各区域功能应满足集中化检测工作需要。

综合办公区包括办公室、会议室、信息系统机房、档案室及配电机房等，可由单采血浆站统一配置。

环境

实验室地面材料应防滑、抗菌、耐腐蚀、耐磨损，易冲洗。墙面和顶棚的材料、构造应抗菌、不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀、防水、易清洗。

实验室内应照明适宜，通风良好。配有环境温、湿度调节设施，持续监控记录环境温、湿度。

组织与人员

组织

实验室应通过省级卫生健康行政部门组织的技术审查和艾滋病筛查实验室验收，取得二级病原微生物实验室备案证明。

实验室应建立与集中化检测业务相适应的组织结构，明确实验室负责人与检测岗工作人员的职责权限。

人员

实验室应根据集中化检测工作需要配备检验专业技术人员，人员资质、能力应符合以下要求：

实验室负责人应具有医学检验相关专业大学专科及以上学历，中级及以上技术职务任职资格，从事实验室相关工作5年（含）以上，具备指导血浆检测工作和开展实验室管理的工作能力。

血液检测岗工作人员应具有医学检验相关专业中等专科及以上学历，初级及以上技术职务任职资格，具备开展相关检测和承担相应质量职责的工作能力。

检验专业技术人员不少于6人，检验专业技术人员中级职称以上人员比例应不低于30%。日检测量超过1000人份的，每增加300人份应增加1名检验专业技术人员。

应至少指定1名专职人员，协助实验室负责人开展质量管理工作。

实验室应对工作人员进行岗前培训和考核，合格后方可上岗。

设备与设施

设备

应配备与其检测任务量相适应的仪器设备，应使用自动化检测设备，减少人工干预。

至少配备冷藏箱、离心机、微量加样枪、微量振荡器、全自动生化分析仪、全自动酶免仪、高压蒸汽灭菌器、全自动脱帽机、超纯水机、生物安全柜、试剂库、全自动血细胞分析仪、冰柜等设备设施，关键检测设备应配备应急备用设备和不间断电源（UPS）。

设备应符合国家相关标准，生产方和供应方应具有相关法定资质，设备所需耗材和常用配件应供应充足、易获得。

仪器设备的适用范围和精密度应符合工作和质量要求，相应设备应具备抗震防晒，抗电子干扰，稳压温度调节等功能。

属国家规定强制检定的计量器具应具备法定计量部门的检定合格证明。

设施

应配备符合国家相关规定的供电、消防、污水处理、医疗废物处理等设备设施。

实验室应配置视频监控系统，监控视频保存时间不少于28天。

试剂与耗材

实验室选用的试剂与耗材应符合国家相关标准，其生产方和供应方应具有相关法定资质，有充分的外部供给和质量保证服务。

应选择经中国食品药品检定研究院批签发的血源筛查体外诊断试剂。

应制定试剂和耗材的最低库存量，至少满足14天检测工作需求。

室内质控品性能应满足以下要求：

    - 应为第三方提供的、使用适宜基质的质控品；

    - 质控品目标检测物的含量应当呈弱阳性（S/CO值为2~5）；

    - 用量值表示样品性质的质控品，其量值应具有溯源性。

标本要求

质量要求

标本含量应充足，无脂血、溶血或稀释，满足检测需要。

标本管选用应符合相应试验仪器的技术要求。

标签和包装

标本标签应清晰完整，粘贴牢固，标签条码应满足以信息化方式录入标本信息的要求。

标本包装内附单采血浆信息系统生成的标本清单，包括血浆采集日期、标本编码、标本数量等，清单信息可通过单采血浆信息系统传输至检测实验室。

标本包装应密封，满足防水、稳固和易于消毒处理的要求。

标本运输要求

采集血浆后 72 小时内完成检测的标本可采用 2～8℃条件下运输，并最晚在血浆采集后次日运送至检测实验室。

超过72 小时检测的标本应在-20℃以下冻存，以冷冻状态运输。

检测项目和方法

实验室至少应对原料血浆开展以下检测项目：

- a)   血清/血浆总蛋白含量；

丙氨酸氨基转移酶（ALT）；

乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）；

丙型肝炎病毒抗体（HCV抗体）；

人类免疫缺陷病毒（HIV-1和HIV-2）抗体或抗原抗体联合检测；

梅毒螺旋体(TP)抗体；

开展特免等其他检测项目的可通过委托检测协议规定。

检测方法应符合《单采血浆站技术操作规程》的相关要求，宜选取检测窗口期较短、灵敏度较高的检测试剂和检测方法。

实验室应根据地方传染病流行状况和卫生健康行政部门的要求增加地方性、时限性血液检测项目。

信息化和档案管理要求

信息化建设

实验室应建立信息管理系统，功能应符合《单采血浆站实验室质量管理规范》和WS 786等关于信息系统的要求，实现血浆检测全过程可追溯、可控制。

信息管理系统应与送检方联网，满足标本信息和检测结果等信息的交换和传输需要。

信息管理系统应具备根据检测时间、标本来源、检测项目及检测结果等条件对试验数据汇总与分析的功能。

信息管理系统应通过网络安全二级（或以上）等级保护测评。

信息管理系统投入使用前，应对相关功能进行验证，内容至少包括信息交换与传输、数据备份与还原、账户与权限管理等。

档案管理要求

应设置专门的业务档案存放场所并指定专人管理。

档案内容应涵盖与实验室集中化检测活动有关的原始记录、数据和文件资料。

实验室和档案管理部门应对血浆标本信息、检测结果等内容保密，相关管理和技术人员应签署保密责任书，防止相关信息泄露。

安全卫生和应急要求

实验室应按照环境保护、职业防护和生物安全等相关要求，实施安全与卫生管理，保证工作场所的安全与卫生。

定期组织工作人员，开展有关突发事件的模拟演练。

业务区应控制外来人员进入，外来人员应经登记授权后方可进入，限制非授权人员进入实验室。

配备充足有效的安全卫生、防护和急救设备设施，按WS 589要求设置安全警示标识。

医疗废物收集和处置应按《医疗废物管理条例》的规定执行。

质量管理要求

实验室应建立质量管理体系，实施质量监控和持续改进。

应参加省级及以上室间质量评价机构组织的室间质量评价工作，分析室间质量评价结果并提出改进措施。

应定期开展自检、管理评审，主动接受卫生健康行政部门的监督检查、技术审查和送检方所属的血液制品生产单位的质量监督和审核。

应制定实验室应急预案，明确在标本管理、检测过程、检测报告传输等关键环节和关键设备出现突发情况的应对处置措施。

发现重大质量问题时，应通报送检方并及时报告所在地卫生健康行政部门。

参考文献

[1]  单采血浆站实验室质量管理规范（国卫办医发〔2022〕3号）

[2]  单采血浆站技术操作规程（国卫办医函〔2022〕222号）

[3]  医疗废物管理条例 （中华人民共和国国务院令第380号）