| ICS | 01.140 |
| --- | --- |
| CCS | P 09 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

心脏大血管外科重症监护室建设规范

Specification for construction of intensive care unit in cardiac and vascular surgery

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院﹚提出。

本文件由安徽省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院﹚、安庆市立医院、蚌埠医学院第一附属医院、皖南医学院第一附属医院

本文件主要起草人：

心脏大血管外科重症监护室建设规范

范围

本文件界定了心脏大血管外科重症监护室的术语和定义、功能布局、建设要求、设施设备要求、人员要求、管理要求和安全保障等内容。

本文件适用于开展心外科手术的三级医院及有条件的二级医院的心脏大血管外科专科重症监护室的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982  医院消毒卫生标准

GB 31458  医院安全技术防范系统要求

GB 50016   建筑设计防火规范

GB 50034-2013   建筑照明设计标准

GB 50116   火灾自动报警系统设计规范

GB 50118   民用建筑隔声设计规范

GB 51348  民用建筑电气设计标准

WS/T 311  医院隔离技术规范

WS/T 313   医务人员手卫生规范

WS/T 367   医疗机构消毒技术规范

WS/T 368   医院空气净化管理规范

WS/T 509   重症监护病房医院感染预防与控制规范

WS/T 510   病区医院感染管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

心脏大血管外科重症监护室 cardiovascular surgery’s intensive care unit

为心脏大血管外科围术期患者提供隔离的监护室，为患者提供最佳护理，并提供有针对性的监测和术后管理部门。

功能布局

心脏大血管外科重症监护室应位于方便患者转运、检查和治疗的区域，宜与急诊部、介入治疗科室邻近。

在新建、改建与扩建时，应遵循WS/T  510的要求布局合理、洁污分开，标识清晰。

心脏大血管外科重症监护室整体布局应以洁污分开为原则，医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。功能区应划分为：

医疗区域。包括开放式病床、单间病房、正压病房、感染隔离病房等；

医疗辅助用房区域。包括医师办公室、治疗室、配药室、仪器室、更衣室、清洁室、值班室、医护人员休息室、盥洗室，物资储备间、紫外线消毒间等；

污物处理区域。包括污废物处理室等。

建设要求

面积要求

开放式病房床单元使用面积不应少于15m2，监护病床的床间净距不应小于1.20m。

单间病房使用面积应不少于18m2。

医疗辅助用房面积与病房区域面积之比宜为1.5：1以上。

环境要求

应具备良好的通风系统，并符合WS/T 368中6.2的要求。宜装配气空气净化系统，且每年至少检测一次，监护室空气应达到GB 15982的要求。

监护室的医疗区域温度应维持在（24±1.5）℃，相对湿度应维持在30%-60%。

监护室地面覆盖物、墙壁和天花板应采用高吸音的建筑材料，噪声昼间不应超过40 dB，夜间不应超过35 dB，符合GB 50118的要求。

建筑装饰应使用耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合消防要求的材料。

紫外线灯照射消毒应遵循WS/T 367的要求，照度应不小于300lux，并符合GB 50034-2013表5.3.6的规定。

室内地面、墙面应平整、洁净、无污染、易清洁、防滑、防渗，不应在医疗区域内摆放干花、鲜花和盆栽植物。

环境消毒应符合WS/T  367及国家有关规定。

十万级层流洁净病房，正压病房压力应大于2.5Pa。

设施设备要求

应配备心电图机、呼吸机、血气分析仪、除颤仪、血液净化仪、微量泵、连续性血流动力学与氧代谢监测设备、主动脉球囊反搏仪、纤维支气管镜、床旁的出凝血监测设备、心肺复苏抢救装备车、体外起搏器、升降温设备、床旁开胸包设备和器械、床旁心脏超声设备等。

监测设备宜配备体外循环膜氧合器、胸部震荡排痰装置、无创呼吸机、高流量吸氧仪、腹膜透析设备等。

应建立完善的通信系统、网络与临床信息管理系统、广播系统。

医疗用电和生活照明用电线路分开，应设双回路供电、有漏电保护装置。

应配备足够的非手触式洗手设备和速干手消毒剂，洗手设施与床位数比例应不低于1：2，单间病房应每床1套。

正压病房缓冲间应配备感应式洗手设施和手部消毒装置。

应设置病区储备电源，保证突然断电时呼吸机、监护仪、微量泵等关键设备的正常运行。

床单位设置要求

每床配备完善的功能设备带或功能架，提供电、氧气、压缩空气和负压吸引等功能支持。

每床装配电源插座12个以上，氧气接口2个以上，压缩空气接口2人和负压吸引接口2个以上。

每床配备床旁监护系统，进行心电、血压、脉搏血氧饱和度、有创压力监测等基本生命体征监护。并配置患者的呼叫信号、监护仪器的报警装置。

每床应配备适合心外科术后重症监护室使用的病床和防褥疮床垫。

每2床应安装1套感应式洗手设施。

每床应安装1个手部消毒装置。

每床单位电源数量为6-20个，其中稳压电源1个，大功率电源1个，其余为普通电源。

床单位对应天花板安装输液轨道、帷幔滑轨。

床单位网口数量应为4-6个，以保证各仪器监护数据的实时记录、传输。

人员要求

应配备足够数量、受过专门训练、具备独立工作能力的专业医师和护理人员，专业医师和护理人员应掌握心脏病学及重症医学的基础知识和基本操作技能，掌握医院感染预防与控制的基础知识和技能。护士人数与实际床位数之比应不低于3：1。

患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的医务人员，应避免直接接触患者。

医务人员应配备足量的、方便取用的个人防护用品，如医用口罩、帽子、手套、护目镜、防护面罩、隔离衣等。防护措施应符合WS/T  311的要求。

医务人员手卫生应遵循WS/T 313的要求，消毒灭菌工作应遵循WS/T 367的要求。

医务人员乙肝表面抗体阴性者，上岗前宜注射乙肝疫苗。

针对重症监护室院感特，建立人员岗位培训和继续教育制度，包括医师、护理人员、实习学生、保洁人员等，应接受医院感染预防与控制相关知识和技能的培训。

管理要求

应建立健全心脏大血管外科重症监护室的各项规章制度，制定医护人员工作职责，包括但不限于：

医疗质量控制制度；

临床诊疗及医疗护理流程；

患者转入和转出制度；

特殊药品管理制度；

医患沟通制度；

疑难重症患者会诊制度；

院内感染控制制度；

不良医疗事件防范与报告制度；

突发事件的应急预案等。

感染预防与控制应符合WS/T  509的要求。

安全保障

防火设计应符合GB 50016的规定，消防系统应符合GB 50116的要求。

电气安全应符合GB 51348的规定。

重症监护室的出入口应安装出入口控制装置和视频监控装置，对人员进出实施管理和监控。技防系统应符合GB 31458的要求。

每个护理单元应有2个不同方向的安全出口，医疗用房应设疏散指示标识，疏散走道及楼梯间均应设应急照明。

应做好防火、防触电、防盗、防尘、防虫、防鼠等工作，并定期进行安全检查。