## Sheet1
附件1
云南省血液透析现场验收核查表
机构名称： 医院等级：
血液透析室负责人： 联系电话：
序号 | 核查项目 | 核查内容及要求 |  | 核查结果 | 存在问题
一 | 医疗机构设置 | 查看《医疗机构执业许可证》正本及副本原件： 1.《医疗机构执业许可证》核准诊疗科目：肾病学专业。 2.《医疗执业许可证》在有效期内且按规定校验合格。 |  | ①《医疗执业许可证》正本及副本： □有 □无 ②核准诊疗科目： ③《医疗执业许可证》有效期 年 月。
二 | 科室设置 | 设置肾病科（组）住院病床，具备较好的肾脏内科工作基础，有肾脏专业医师队伍，具有独立处理肾脏内科常见疾病的能力。 |  | ①设置：肾病科 □ 肾病组 □ ②肾病科（组）设置情况： 住院病床 张。 医师 人：正高 人、副高 人、 中职 人、初职 人。 护士 人：副高及以上 人、中职 人 初职 人。
三 | 血液透析中心（室）布局 | 整体满足建筑/消防安全，能满足病人转运需求。
|  | 整体分区 | 各区域标识规范/清楚。 清洁区：治疗室、水处理、库房、医护办公/生活区、被服间。 潜在感染区：透析室、置管间、接诊室/区、患者更衣室、候诊区； 污染区：污处室/洁具间；垃圾暂储间。
|  | 通道设置 | 至少3个独立通道：患者通道、医务人员通道、独立污物通道。
三 | 血液透析中心（室）布局 | 透析治疗室 | 1.应当达到《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）中规定的Ⅲ类环境，具备通风设施、或空气消毒装置和空调等，保持空气清新；地面应使用防酸材料并设置地漏。 2.每个分隔区配置非触摸式洗手装置。 3.透析治疗间应当具备双路电力供应或具备相应的安全装置。 4.护士站设在便于观察和处理病人及设备操作的地方，备有治疗车、抢救车及基本抢救设备。 5.感染性透析区和非感染性透析区的抢救设备分开配置。
|  | 库房 | 1.透析器、管路、穿刺针等耗材应该在库房存放，库房应符合《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）中规定的Ⅲ类环境。 2.应分别设置干性物品库房和湿性物品库房，干性物品库房存放透析器、管路、穿刺针等耗材以及一次性被服等；湿性物品库房存放浓缩透析液、消毒液等。不同物品必须有明确的区域标示，分开存放。 3.库房应有温湿度监测，且有通风和防病媒生物的设施。
|  | 污物间 | 用于暂时存放生活垃圾和医疗废弃品，需分类存放并严格执行医疗废物处置管理规定。设置污物转运专用通道，严格密封医疗废物，避免转送等原因导致的泄漏。
|  | 洁具间 | 1.按照《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T512-2016）进行管理并达到相关管理规定。 2.工作区、普通透析治疗区、隔离透析治疗区等不同区域的清洁用具应分区使用，不同区域使用的清洁工具应标识明确，分别冲洗、消毒，分开干燥存放，有条件的可采用一次性使用清洁消毒物品，或由医疗机构统一清洁消毒。
|  | 水处理间 | 1.面积应为水处理装置占地面积的1.5倍以上。 2.应维持合适的室温，并有良好的隔音和通风条件。 3.水处理设备应避免日光直射，放置处应有排水装置。 4.水处理机入口处安装压力表，压力应符合设备要求。
设置有阳性患者隔离治疗区：专人、专机、专物。
设置患者隐私保护透析单元，有条件的单位应设置缓冲/急诊透析间。
四 | 血液透析中心（室）设施设备 | 血透设备 | 1.独立血液透析中心至少配备20台血液透析机，三级医院至少配备10台血液透析机，其他医疗机构至少配备5台血液透析机（新建血液透析室至少配备10台血液透析机）。 2.配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置，必要的职业防护物品；开展透析器复用的，应当配备相应的设备。 | ①血液透析机： 台。 ②水处理机： 台。 ③水处理能力：□满足 □不满足 ④中心供液 台。 ⑤供氧装置：□有 正常运转（□是 □否） □无 ⑥负压吸引装置：□有 正常运转（□是 □否） □无 ⑦职业防护物品配备：□有 满足需求（□是 □否） □无 ⑧其他设备：
|  | 急救设备 | 1.心脏除颤器（规范的使用/维护流程）、简易呼吸器、抢救车（符合我省药品/物品目录，摆放规范，无过期药品/物品）。 2.透析机、水处理、中心供液、供氧/吸痰装置、除颤仪、简易呼吸机、抢救车、上网电脑等各类设施设备应满足患者救治需求，保持正常工作状态。 | ①治疗车：□有 正常使用（□是 □否） □无 ②抢救车：□有 正常使用（□是 □否） □无 ③抢救车药品（物品）符合我省药品/物品目录，摆放规范，无过期药品/物品： □是 □否 ④除颤器：□有 正常使用（□是 □否） □无 ⑤简易呼吸器：□有 正常使用（□是 □否） □无
|  | 信息化设备 | 至少配备 1 台能够上网的电脑。 | 能够上网的电脑 台。正常使用（□是 □否）
有设备日常维护/保养登记，记录完整规范。
五 | 血液透析中心（室）人员 | 医师 | 1.至少有2名执业医师，其中至少有1名具有肾脏病学中级以上专业技术职务任职资格。 2.血液透析机20台以上，每增加10台血液透析机至少增加1名执业医师。 3.应具有3个月以上三级医院血液透析工作经历或培训经历。 | ①负责人姓名： ，职称： 。 是否为肾病学专业 ：□是 □否 ②是否具备工作资质（培训合格证）：□是 □否 ③执业注册地点是否为本机构（非多点执业注册）： □是 □否
①执业医师： 人（副高及以上 人、中职 人 、初职 人），其中：肾脏病学专业 人，具备工作资质（培训合格证） 人，固定在本机构执业的 人。 ②是否满足诊疗需求：□是 □否
五 | 血液透析中心（室）人员资质 | 护士 | 1.每台血液透析机至少配备0.4名护士。 2.应具有3个月以上三级医院血液透析工作经历或培训经历。 | ①护理负责人姓名： ，职称： 。 ②是否具备工作资质（培训合格证）：□是 □否
①护士 人：副高及以上 人、中职 人、 初职 人。 ②是否具备工作资质（培训合格证）：□是 □否 ③是否满足诊疗需求：□是 □否
|  | 技师 | 1.至少有1名技师，该技师应当具备机械和电子学知识以及一定的医疗知识，熟悉血液透析机和水处理设备的性能结构、工作原理和维修技术； 2.透析机≥20台，配备工程师（专职、兼职）1名，资质合格。 3.具有3个月以上三级医院血液透析工作经历或培训经历。 | ①技师： 名（□专职 □兼职）。 ②是否具有相应工作资质（培训合格证）： □是 □否 ③是否满足工作需求：□是 □否
|  | 1.医/护/设备/患者配比合理（杜绝第4班透析）。 2.每个护士每班次最多同时负责5台透析机的操作及观察。 3.用集中供透析液全自动透析系统时，护士每班次管理的患者数量可适当增多，但不超过 6～8 人。 |  | ①班次： 班/天，每周工作 天。 ②床护比： 。
六 | 规章制度 | 1.各级人员岗位职责。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 2.血液透析操作规程。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 3.医院感染控制及消毒隔离制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 4.透析液和透析用水质量监测制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 5.医院感染监测和报告制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 6.设备设施及一次性物品管理制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 7.患者登记和医疗文书管理制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 8.医务人员职业安全管理制度/防护制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 9.血透感染防控的组织架构和全员培训制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 10.手卫生规范和无菌操作制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
六 | 规章制度 | 11.库房管理制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 12.医疗废物管理制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 13.传染病新发、播散报告制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
|  | 14.传染病患者隔离制度。 |  | □无 □有 （是否完善 □是 □否）
七 | 感染控制监测报告 | 1.透析用水： 反渗水：按规定实施细菌/内毒素/化学污染物检测。 透析液：按规定实施细菌/内毒素检测。 置换液：按规定实施细菌/内毒素检测。
2.空气/物体表面/工作人员手：按规定实施细菌培养检测。
3.生化检测：按规定首次使用前必检，以后每年每台透析机至少检测1次。
八 | 感染控制管理 | 布局流程合理，有科室感染管理小组及小组长架构。
|  | 无菌操作 管理 | 1.规范执行无菌操作技术。 2.着装、手卫生、消毒、戴手套、使用无菌物品等。
|  | 手卫生管理 | 1.有充足的工作人员防护（手套/口罩/面屏/帽子等）/手卫生设备为非触摸式手卫生设施。 2.每班次透析治疗操作要求： 护士：手消≥6次，戴无菌手套≥3双。 医生：手消≥2次，必要时戴无菌手套。
|  | 护理操作 关键环节 | 1.杜绝同时护理阴/阳性或HCV/HBV病人，杜绝共用药物。 2.全密闭式预冲。 3.确保所有液体均在管路内。 4.消毒措施到位。 5.穿刺前不接触任何物体表面。 6.规范管理医用冰箱（不得放置生活物品等）。 7.避免职业暴露，发生后处置流程。 8.治疗单元内床单/被套/枕巾一人一用一更换。 9.物流规范管理：清洁区-潜在感染区-污染区（未经消毒不得逆向流动）。 10.医疗废物规范管理（锐器物品使用、放置、处置及转运）。
八 | 感染控制管理 | 医生操作 关键环节 | 1.新入或其他中心转入患者进行乙肝、丙肝、梅毒、艾滋检查，结果报告后正确解读、正确分区、动态管理。重点是上机时间点必须在出具化验报告时间点之后。 2.阴性患者每3个月/半年复查一次。 3.阳性患者在隔离治疗区进行专人、专机透析。 4.梅毒、艾滋病到定点医院进行血液透析。 5.特殊患者：输血、不明明确诊断/排除传染病的患者、阴转阳/阳转阴患者严格按2021版SOP规程执行。 6.病历书写规范，病程记录及时，与护士记录一致。
|  | 库房管理 | 库房货架满足感控要求，摆放物品满足感控及工作要求。
|  | 培训 | 1.全员学习培训2021版血液净化SOP。 2.应用相关核心规章制度、岗位职责、技术路径、操作规范全面提高科学管理能力及患者医疗安全。 卫生员专项培训：各种浓度消毒剂的正确配置与应用；各区域使用物品标识清除、不得混用；职业暴露预防及处置流程；特殊情况处理流程：机器内部污染处理流程；透析单元内，物体表面、地面等血渍污染的处理流程。
九 | 其他 | 1.疑似高传染性呼吸道传染病防控管理流程。
2.确诊高传染性呼吸道传染病防控管理流程。
十 | 现场操作考核 | 对执业人员进行血液透析设备使用（新建机构必查）、急慢性透析并发症处理、现场综合急救能力和医院感染控制等方面的现场考核。 （考察形式：现场提问+实操，考察要点参考：标准预防；交叉感染；HBV/HCV病毒特点；手卫生实操；手卫生时机/时间；血液净化感染肝炎特有的高危因素。
验收结论
验收专家签字
验收日期 |  |  |  | 年 月 日