附件3

陕甘青宁新晋蒙及新疆生产建设兵团

检验结果区域互认实验室评估表

单位名称：                         地址：

实验室名称：              负责人：             电话：

评估得分：

- 评估通过项目：£K、£Na、£Cl、£Ca、£P、£TBIL、£DBIL、£TP、£ALB、£GLU、£Urea、£Cr、£UA、£ALT、£AST、£γ-GGT、£ALP、£CK、£LDH、£TC、£TG、£HDL-C、£LDL-C、£T3、£FT3、£T4、£FT4、£TSH、£CEA、£AFP、£PSA、£F-PSA、£HBsAg、£HBsAb、£HBeAg、£HBeAb、£HBcAb、£抗HCV、£C3、£C4、£IgG、£IgM、£IgA、£WBC、£RBC、£Hgb、£Hct、£Plt、£MCV、£MCH、£MCHC、£SG、£pH、£PRO、£GLU、£KET、£BIL、£BLD、£NIT、£URO、£LEU、£HBV DNA、£HCV RNA、£SARS-CoV-2 RNA

整改建议：

评估专家签字：              实验室负责人签字盖章：

日期：

| 评估内容 | 评分标准 | 评估方法 | 分值 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项否决（以下三项，任何一项不符合要求，本次评估不予通过） |  |  |  |  |  |
| 1.人员资质 | 实验室技术人员应满足所从事工作的人员资质要求。 | 查看人员档案资料 |  |  |  |
| 2.室内质控 | 互认项目室内质控开展率100.0%，且室内质控不精密度符合规范要求。 | 查看近一年室内质控资料 |  |  |  |
| 3.室间质评 | 互认项目室间质评合格率100.0%。 | 查看近2年室间质评结果。 |  |  |  |
| 一、临床标本管理要求 |  |  | 10 |  |  |
| 1.标本标识 | （1）临床标本必须有明确、清晰的标识。（标本无明确、清晰的标识扣1分） | 现场查看标本标识 | 1 |  |  |
|  | （2）实验室应制定有明确编码规则的标本标识，确保标识的唯一性。（无标本标识编码规则扣0.5分；标本标识不唯一扣0.5分） | 查看制度文件 | 1 |  |  |
| 2.采样要求 | （1）应编写与检验项目相适应的标本采集手册或说明书，并发放至采血部门和临床科室。（无标本采集要求扣0.5分；未发放至采集部门或无发放记录扣0.5分） | 查看采集手册及记录 | 1 |  |  |
|  | （2）采样后要记录标本采集时间。（无标本采集时间扣0.5分；采集时间不准确扣0.5分） | 现场抽查5份申请单 | 1 |  |  |
| 3.标本运输及预处理 | （1）标本运输时应在规定的保存条件（如低温、密封、闭光）下进行，应放入坚固容器中（起依托和防泄漏作用），在规定时间内送至实验室。（无标本运输保存条件及时间规定扣0.5分；未按要求执行扣0.5分） | 查看文件及执行情况 | 1 |  |  |
|  | （2）需进行血清分离的标本应在规定时间内完成（无明确的标本处理时间规定扣0.5分；未按要求执行扣0.5分）。 | 查看文件及执行情况 | 1 |  |  |
| 4.标本交接及验收 | （1）应制定标本的拒收标准和验收程序文件；不适宜进行检验的标本，应及时通知检验申请者或留样者处理，并做记录。（无标本拒收标准扣0.5分；无验收程序文件扣0.5分） | 查看文件 | 1 |  |  |
|  | （2）临床标本的交接过程应有记录，记录至少包括：接收时间、标本数量、标本质量、接收人；条件允许时，应记录标本标识。（无标本接收记录扣0.5分；记录不完整扣0.5分） | 查看记录 | 1 |  |  |
| 5.标本保存 | （1）实验室中的标本应能明确区分其检测状态，待检标本、检测中标本及检测后标本的放置区域应有明确标识，并易于识别。（实验室无区分标本检测状态的标识扣1分） | 现场查看 | 1 |  |  |
|  | （2）医学检验科应根据标本中被测物稳定性的特点，制定检测后标本的保留期限和保存条件，以备复检使用。（无检测后标本保存条件和保存时间的规定扣0.5分；未按规定执行扣0.5分） | 查看文件规定及执行情况 | 1 |  |  |
| 二、检验设备的管理要求 |  |  | 10 |  |  |
| 1.实验室应配备检验服务所需的全部设备，使用的分析仪器设备及重要的辅助设备，应有国家食品药品管理局（CFDA）批准或注册的文件。（仪器设备无CFDA批准文件扣1分） |  | 现场查看和批准文件 | 1 |  |  |
| 2.实验室应制定相应程序，规定安全操作、搬运和使用检验设备。带有试剂冷藏功能的仪器设备，关机后应继续保持试剂的冷藏功能状态。建立设备维护和功能监测的程序文件，按要求执行并做记录。（无设备安全操作、搬运和使用的文件扣1分；无仪器设备维护保养和功能检查程序文件扣1分；记录不完整扣1分） |  | 查看文件和记录 | 3 |  |  |
| 3.应按照国家相关规定对检测仪器进行检定、校准，并做相应记录。（无仪器设备的校准方案扣0.5分；无校准报告或不完整，如无原始数据或审核签字扣0.5分；无检定记录扣0.5分） |  | 查看文件和记录 | 1.5 |  |  |
| 4.应为检测仪器建立设备档案，并加贴标识，以表明其工作和校准状态、校准日期和负责人。（无仪器设备档案扣0.5分；仪器设备无标识扣0.5分；标识不完整扣0.5分） |  | 现场查看 | 1.5 |  |  |
| 5.实验室应制定检验操作的作业指导书（SOP文件），方便操作人员阅读和使用。（无仪器设备或检验项目的SOP文件，每项扣1分，SOP不完整扣1分） |  | 查看文件 | 3 |  |  |
| 三、检验试剂的管理要求 |  |  | 5 |  |  |
| 1.实验室应有试剂选择、采购和使用的管理制度文件，并有使用记录。使用的检测试剂，应有国家食品药品管理局（CFDA）批准或注册的文件。（检验试剂无CFDA批准文件扣1分；无试剂相关制度文件扣0.5分；无试剂使用记录扣0.5分；） |  | 查看文件 和记录 | 2 |  |  |
| 2.实验室应按照厂家的要求保存试剂，确保使用效期内的试剂；实验室应有更换新批号或新批次试剂时的质量验证程序和记录。（无试剂冰箱温度监测记录扣0.5分；使用超过保质期的试剂，包括试剂、校准品、质控品等扣1.5分；无记录或记录不完整扣1分；更换新批号或新批次试剂无质量验证程序扣0.5分） |  | 查看文件 和记录 | 3 |  |  |
| 四、实验室质量体系管理要求 |  |  | 10 |  |  |
| 1.质量体系文件 | 实验室应有与实验室工作相符合的质量管理体系文件，并保证管理体系有效运行。（无实验室管理制度文件扣1分；无程序文件扣1分；质量体系文件不完整或文件不适用扣2分） | 查看制度 和程序文件 | 4 |  |  |
| 2.人员管理 | 实验室技术人员应满足工作需要，应有人员资质要求，人员培训、考核、授权记录，人员档案。（人员数量不能满足工作需求扣1分；无人员培训和考核记录扣1分；无人员授权记录扣1分；无人员档案扣1分） | 查看人员档案和文件资料 | 4 |  |  |
| 3.环境和设施 | 实验室应有明确的分区，环境温、湿度要求和监测记录。（无温、湿度要求和监测记录扣1分；记录不完整或不真实扣1分） | 查看记录 | 2 |  |  |
| 五、分析中质量控制 |  |  | 55 |  |  |
| 1.室内质量控制要求 | （1）应制定室内质量控制方案，包括质控物来源、浓度、质控规则和质控记录管理等。（无相关文件扣或文件不适用扣1分；文件不完整扣0.5分） | 查看文件 | 1.5 |  |  |
|  | （2）实验室应选用均匀性和稳定性较好、基质效应小的室内质控物；使用商品质控物时，应符合质控物特定要求；自制质控物时，应建立制备质控物的操作规程并保留全部验证实验数据，确保质控物的均匀性和稳定性。（无室内质控物选择程序文件扣0.5分；无自制质控物制备程序文件和质量验证记录扣0.5分） | 查看文件 和记录 | 1 |  |  |
|  | （3）定量实验应至少测定2个或以上浓度水平的质控物；定性实验应同时采用弱阳性和阴性质控物。（未开展室内质控，每项扣0.5分；质控品浓度水平不符合要求，每项扣0.5分；定性项目未采用阳性和阴性质控物，每项扣0.5分。） | 查看质控 文件和记录 | 1.5 |  |  |
|  | （4）定量实验至少应采用12S为警告规则，13S和22S为失控规则；定性实验的质控结果，应与预期结果一致。（未明确规定检验项目的质控规则，每项扣1分；质控规则不适用，每项扣1分） | 查看质控 文件和记录 | 2 |  |  |
|  | （5）应及时审核质控结果，只有质控结果“在控”时，方能发出报告；室内质控结果失控时，应分析原因，纠正后方可进行临床标本检测或发出报告。（文件中无明确规定扣1分；失控无分析处理记录或原因及纠正措施无效扣1分） | 查看质控 文件和记录 | 2 |  |  |
|  | （6）定量实验应实时绘制质控图，并保存原始检测数据。推荐采用计算机自动收集质控数据，使用重复点显示功能，在质控图上标识全部数据点；实验室应对室内质控结果进行月、年度统计分析、评价并记录。（未绘制质控图，每项扣0.5分；质控原始数据电子版和纸质版不符合要求，每项扣0.5分；未保留失控点扣2分） | 查看记录 | 4 |  |  |
|  | （7）检验项目的室内精密度应符合互认实验室质量要求。（室内精密度不符合要求每项扣1分） | 查看记录 | 15 |  |  |
| 2.室间质量评价要求 | （1）实验室应参加室间质量评价活动，最近一年成绩合格。（无室间质评制度文件扣2分；未参加室间质量评价，每项扣3分；成绩不合格，每项扣1分） | 查看文件 和记录 | 15 |  |  |
|  | （2）实验室应制定室间质评相关程序文件，保存相关记录，至少包括：EQA结果回报表、检测结果原始数据、EQA评价报告、不可接受结果分析报告等，并由操作人员、实验室负责人或授权人审核签字。（无程序文件扣1分；相关记录不完整扣1分） | 查看记录 | 2 |  |  |
|  | （3）室间质评结果评价为“不合格”时，实验室应对相应结果进行分析，查找原因并采取必要的纠正措施。（文件中无明确规定扣1分；无分析处理记录或原因及纠正措施无效扣1分） | 查看记录 | 2 |  |  |
|  | （4）无室间质评的项目应进行实验室间比对，并保存记录。（无室间比对程序文件扣0.5分；无比对记录扣0.5分） | 查看程序文件和记录 | 1 |  |  |
| 3.检测系统的性能验证或评价 | （1）实验室应制定方法学性能验证程序文件，并对检测系统的性能进行验证；定量项目应包括精密度、线性范围、正确度、参考区间验证等；定性项目应包括最低检测限、灵敏度和符合率验证；并保留记录。（无性能验证程序文件扣2分；无性能验证记录或记录不完整每项扣1分） | 查看程序文件和记录 | 4 |  |  |
|  | （2）使用非配套检测系统时，实验室应制定性能评价程序文件，并按要求执行和保存相关记录。（无性能评价程序扣1分；无记录或记录不完整每项扣1分） | 查看文件 和记录 | 3 |  |  |
| 4.仪器间结果比对 | 使用2台以上设备检测同一项目时应定期进行仪器间结果比对，并保存记录（除外不同样本类型、不同参考区间）。（无仪器间结果比对程序文件扣0.5分；无比对记录扣0.5分） | 查看程序文件和记录 | 1 |  |  |
| 六、分析后质量要求 |  |  | 10 |  |  |
| 1.检验报告信息完整性 | 检验报告至少应包含：实验室信息（名称、地址、标识、联系方式），患者信息（姓名、性别、年龄），标本信息（标本种类、采集时间，送达时间）、检测信息（结果、参考区间）、报告发布时间、实验室操作者和审核者。临床免疫、凝血试验项目、部分生化项目应注明检测系统或检测方法。（缺项每项扣0.5分） | 查看报告单 | 8 |  |  |
| 2.危急值管理 | 应制定危急值管理制度及报告程序，并有记录。（无危急值管理制度和报告程序，扣1分；危急值报告记录不全，包括报告人及时间、接收人及时间、项目、结果及单位扣1分） | 查看程序文件和记录 | 2 |  |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |