西藏自治区医疗器械经营质量管理规范现场检查细则（试行）

| 章节 | 条款 | 检查内容 |  |  | 评定内容及检查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理体系建立与改进 | ※2.9 | 企业应当建立健全符合本规范要求的质量管理体系。质量管理体系应当与企业的经营范围和经营规模相适应，包括质量管理体系文件、组织机构、人员、设施设备等。 许可检查时，查看企业医疗器械经营许可证申请表中载明的经营范围、经营方式。监督检查时，查看企业医疗器械经营许可证或者备案信息。查阅企业质量管理体系文件、组织机构图、人员名册、质量安全关键岗位说明或者岗位职责、库房平面布局图、主要经营设施设备清单等材料，查看是否与实际经营范围和经营规模相适应。 |  |  | 评定内容；企业是否依据所经营产品类别，经营范围规模建立相适应的质量管理体系和组织机构。 检查要点；1、重点查看企业质量管理体系是否与其经营范围、经营规模相适应；2、组织机构图、员工花名册、质量管理人员任命文件，确认企业质量管理机构或者质量管理人员配置是否与其经营范围和经营规模相适应。 |
|  | ※2.11 | 企业应当依法履行医疗器械质量安全责任，提供必要的资源和制度保障，保证质量管理体系有效运行，确保质量安全关键岗位人员有效履行职责、全员参与质量管理，各有关部门、岗位人员正确理解并履行职责，承担相应质量责任。 查看企业的质量管理体系文件，是否明确与质量相关的各部门、各岗位的质量安全责任和权限。查看企业质量管理相关人员、经营场所、库房、设施设备等设置或者配备是否满足许可、备案要求，是否能够满足医疗器械产品质量安全管理需求。通过现场谈话等方式了解质量安全关键岗位人员及有关部门、岗位人员对职责的熟悉程度，抽查质量管理人员等不同岗位人员履行质量管理职责（如对质量管理制度制定、供货者、产品、购货者资质的审核、质量安全风险会商等）的相关文件或者记录，确认是否有效履行职责。 |  |  | 评定内容；企业质量管理体系是否有效运行并保持持续改进。是否明确了各部门、各岗位的质量安全责任和权限。企业是否提供了满足许可、备案要求的经营场所、库房、设施设备等资源。质量安全关键岗位人员及相关部门、岗位人员对职责的熟悉程度。 检查要点；1、检查质量管理体系文件是否与现行法规，标准保持一致；2、实地检查经营场所、库房、设施设备是否符合规定要求。确认设施设备是否定期维护，保持良好运行状态。 3、通过现场谈话了解关键岗位人员对职责的掌握情况。抽查不同岗位人员的工作记录，核实其是否按照规定履行质量管理职责。4、检查企业内部审核、管理评审等记录，评估体系运行的有效性。查看以往的不合格品处理记录、客户投诉处理记录等，评价企业对质量问题的响应和改进措施。5、抽查质量管理制度、操作规程、记录等文件，确认其完整性和可追溯性。检查记录是否真实、完整、及时，反映实际操作情况。 |
|  | ※2.12 | 从事第二类、第三类医疗器械经营的企业，应当按照本规范以及质量管理自查制度要求进行自查，每年3月31日前向所在地市县级药品监督管理部门提交上一年度的自查报告。自查报告内容应当真实、准确、完整和可追溯。 查看企业质量管理自查制度，是否按照要求制定质量管理自查制度。查看企业年度自查报告，是否按时开展体系自查，并按时提交上一年度的自查报告。查看自查报告内容是否真实、准确、完整和可追溯，判断企业是否落实相关规定与制度。 |  |  | 评定内容；企业是否建立质量管理年度自查制度，是否明确自查报告的提交及时性（如提交时间，提交对象） 检查要点；1、检查自查报告是否包含必要自查项目和要求；2、核实企业是否在每年3月31日前提交了上一年度的自查报告，检查自查报告提交记录和日期；3、检查自查报告内容是否真实反映了企业的质量管理状况，自查报告中的信息是否可追溯性，包括相关记录和证据。 |
| 质量管理体系建立与改进 | 2.13 | 企业应当根据经营产品的风险程度、质量安全风险情况和质量管理自查情况等，运用质量管理技术与方法，持续改进质量管理体系，保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 查看企业质量管理体系文件建立及更新情况，是否符合国家有关规定，是否符合企业实际情况。企业是否根据经营产品的风险程度、质量安全风险情况和质量管理自查情况等持续改进质量管理体系，是否定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行分析、评估，并采取改进措施。 |  |  | 评定内容：企业是否按照所经营产品的风险类别、经营风险点实行了风险管理。 检查要点： 风险管理措施在企业的质量管理制度、规定、操作规程、计算机信息管理系统中的执行和落实情况。 |
| 职责与制度 | ※3.14 | 企业质量安全关键岗位人员包括企业负责人、质量负责人和质量管理人员，其中企业负责人为最高管理者，质量负责人为高层管理人员或者质量管理机构负责人。 查看企业质量安全关键岗位人员岗位说明或者岗位职责，确认质量安全关键岗位是否包含企业负责人、质量负责人和质量管理人员。查看公司的组织机构图和相关人员的任命文件，核实企业负责人是否为最高管理者，质量负责人是否为企业高层管理人员或者是质量管理机构负责人。 |  |  | 评定内容：企业负责人是否为最高管理者，质量负责人是否为高层管理人员或者质量管理机构负责人。 检查要点： 1、重点查看企业相关制度文件或职责权限文件，确认文件内容是否明企业质量安全关键岗位人员相关要求； 2、查看企业负责人履行职责的相关记录（如授权文件、任命文件签发，资源配置批准，重大事项决定等），确认其是否全面负责企业日常管理工作。 |
|  | 3.15 | 企业应当按照“权责一致、责任到人、因岗选人、人岗相适”的原则，设置质量安全关键岗位，配备与经营范围和经营规模相适应的质量安全关键岗位人员，并为其履职提供必要的资源和制度保障，确保质量安全关键岗位人员充分履行职责。 查看企业质量管理机构或者质量管理人员管理职责，质量安全关键岗位说明或者岗位职责、组织机构图及相关部门职能等体系文件。审核企业是否配备与经营范围和经营规模相适应的质量安全关键岗位人员，对照人员名册，确认企业部门、质量安全关键岗位、人员配置是否与实际一致。 查看企业是否建立健全保障质量安全关键岗位人员履职的相关制度，是否制定质量安全关键岗位说明书，是否进行人员岗前培训和继续培训，建立培训记录。查看企业是否按照体系要求，对质量安全关键岗位负责人员的任命、调整、责任履行等情况予以记录、存档备查。 |  |  | 评定内容：企业是否设置质量安全关键岗位。人员配备适宜性。能否提供必要的资源和制度保障。 检查要点： 1、查企业质量管理机构或质量管理人员管理职责、任命书、岗位说明书，确认岗位设置合理，权责明确。 2、对照人员名册，检查企业部门、质量安全关键岗位、人员配置是否与实际一致。 3、抽查1-2名人员岗前培训和继续培训的计划和记录，确保培训内容与岗位需求相匹配。4、抽查1-2名质量安全关键岗位负责人员的任命书、调整、责任履行等情况进行了记录和存档。 |
| 职责与制度 | ※3.16.1 | 企业负责人应当对本企业医疗器械质量安全工作全面负责，提供必要的条件，保证质量负责人、质量管理人员有效履行职责，确保企业按照相关法律、法规、规章和本规范要求经营医疗器械； 查看人员岗位说明或者岗位职责，是否明确企业负责人对本企业医疗器械质量安全工作全面负责。审核企业负责人是否为本企业医疗器械质量安全工作提供必要条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照法律、法规、规章、规范性文件的要求经营医疗器械。 |  |  | 评定内容：企业负责人是否能提供人、财、物、管理等条件，保证质量管理机构和质量管理人员有效履行职责。 检查要点： 1、重点查看企业质量组织机构图及所有部门职能、人员职责管理文件；2、与员工名册对照，确认企业部门、岗位、人员配置是否与实际一致；3、检查企业质量管理机构或者质量管理人员工作条件（如办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜等）配置是否满足有效履行质量管理职责需要。 |
|  | 3.16.2 | 企业负责人作出涉及医疗器械质量安全的重大决策前，应当充分听取质量负责人、质量管理人员的意见和建议，对其发现的本企业质量安全隐患，应当组织研究并提出处置措施，及时消除风险隐患。 查看质量文件审核批准管理制度、质量记录管理制度等；查看有关医疗器械质量安全的重大决策记录，企业负责人作出的重大决策是否有质量负责人、质量管理人员意见内容，是否有对质量安全隐患组织研究并有处置措施。询问质量管理人员，其意见和建议是否得到有效研究并有相应的处置措施。 |  |  | 评定内容：企业对质量安全隐患的识别是否及时，是否组织研究提出处置措施。企业负责人在作出涉及医疗器械质量安全的重大决策前，是否充分听取了质量负责人和质量管理人员的意见和建议。是否保留相关记录。 检查要点：1、抽查1-2分份重大决策的记录，包括会议纪要、决策文件等，确认是否有质量负责人和质量管理人员的意见内容。2、询问质量管理人员，了解他们的意见和建议是否在决策过程中得到考虑和采纳。3、审查质量安全隐患的记录，包括隐患的发现、报告、研究过程和处置措施。是否所有识别出的隐患都得到了及时的研究和处置，并记录了相关的决策和执行情况。 |
|  | 3.17 | 企业负责人应当每季度至少听取一次质量负责人工作情况汇报，对企业经营质量安全风险情况进行工作会商和总结，对重点工作作出调度安排，形成医疗器械质量安全风险会商会议纪要。会商会议应当有企业质量安全关键岗位人员以及质量安全风险情况涉及的相关部门参加。 查看企业医疗器械质量安全风险会商相关纪要，是否满足企业负责人每季度至少听取一次质量负责人工作情况汇报的要求，是否对重点质量安全风险控制措施工作进行安排，是否有企业质量安全关键岗位人员以及质量安全风险情况涉及的相关部门参加。 |  |  | 评定内容：企业负责人是否每季度至少听取一次质量负责人关于工作情况的汇报，是否有相关制度规范会议频次、会议内容，会议参与者安排。 检查要点：1、查阅会议纪要记录，确认会议是否按照规定的频率（每季度至少一次）召开。确认会议纪要中是否有企业负责人的签字或确认。2、抽查1-2份会议内容是否包含对企业经营质量安全风险情况的会商和总结。对质量安全风险进行了识别、评估和分析。3、抽查1-2份会议记录，核对会议纪要中列出的参会人员名单，确认是否包括了质量安全关键岗位人员和相关部门代表。 |
|  | ※3.18 | 企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，应当独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权，承担相应的质量管理责任。 查看质量负责人是否有任命文件。查看质量负责人岗位说明或者岗位职责与权限是否有上述要求内容。按企业质量管理体系文件的内容，查看质量负责人的履职记录，核实其是否能独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理是否具有裁决权，承担相应的质量管理责任。 |  |  | 评定内容：质量负责人是否全面负责医疗器械质量管理工作，是否独立履行质量管理工作职责并有裁决权。 检查要点：1、重点查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件，确认文件是否明确规定质量负责人具有质量管理裁决权并承担相应的质量管理责任；2、重点查看质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录（如退货管理、不合格医疗器械管理、不良事件监测和报告等），确认其是否有效独立履行职责。 |
| 职责与制度 | ※3.19 | 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员。企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行下列职责：（一）负责收集和管理与医疗器械经营相关的法律、法规、规章、规范和有关规定等与质量管理相关的信息，建立医疗器械质量档案，实施动态管理，并督促相关部门和岗位人员执行；（二）负责组织制定质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；（三）负责对医疗器械经营相关的计算机信息系统的质量控制功能和操作权限进行管理；（四）负责实施医疗器械追溯管理，推进医疗器械唯一标识制度实施；（五）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核，并实施动态管理；（六）负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；（七）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告（八）负责医疗器械召回的管理；（九）负责医疗器械质量安全风险会商的组织实施；（十）组织医疗器械不良事件的收集与报告；（十一）组织验证、校准相关设施设备；（十二）组织对受托运输承运方进行质量保障能力审核及质量监督；（十三）组织对专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业质量保障能力审核及产品质量监督；（十四）组织对医疗器械网络销售相关过程进行质量保障能力审核以及质量监督；（十五）组织质量管理自查和各项专项自查，按时提交自查报告；（十六）组织或者协助开展质量管理培训；（十七）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。 结合企业经营规模、品种、范围，查看质量管理机构设置和配备的人员规模是否与经营实际情况相适应。查看企业质量管理制度、岗位说明或者岗位职责及操作规程等文件，确认其内容是否包括但不限于上述要求。通过现场谈话等方式了解企业质量负责人、质量管理人员对职责的熟悉程度，并有重点地抽查质量管理人员履行职责的相关记录（如资质审核、不良事件收集与报告、不合格产品确认、质量事故调查、质量管理培训记录等），查看是否有效履行上述条款要求的职责。 | 评定内容：企业质量管理机构或者质量管理人员是否熟悉和履行了本岗位质量管理职责。 检查要点： 1、重点查看质量管理机构或者质量管理人员的职责与权限文件； 2、通过现场谈话等方式了解企业质量管理人员对职责的熟悉程度； 3、重点抽查质量管理人员行使各种规定的质量管理职责（如对供货者、产品、购货者资质的审核、不良事件收集、不合格产品确认、质量事故调查、质量管理培训、委托储运或委托运输的审核等）的相关记录，确认企业有效履行上述职责； 4、对制度的执行情况是否定期进行检查，发现问题是否有效改进。 |  |  |
| 职责与制度 | ※3.20.1 | 企业应当依照本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理体系文件。质量管理体系文件应当符合企业实际，并实施动态管理，确保文件持续有效。质量管理体系文件应当由企业负责人批准后实施，并至少包括下列内容： （一）质量管理机构或者质量管理人员管理职责； （二）质量安全关键岗位人员岗位说明； （三）质量文件审核批准管理制度； （四）质量记录管理制度； （五）质量管理自查制度； （六）医疗器械供货者和产品资质审核制度； （七）医疗器械采购管理制度； （八）医疗器械收货和验收管理制度； （九）医疗器械贮存（陈列）和在库检查管理制度； （十）医疗器械出入库管理制度； （十一）医疗器械效期管理制度； （十二）医疗器械运输管理制度； （十三）医疗器械销售和售后服务管理制度； （十四）医疗器械不合格品管理制度； （十五）医疗器械退货管理制度； （十六）医疗器械不良事件监测和报告制度； （十七）医疗器械产品召回管理制度； （十八）医疗器械追溯管理制度； （十九）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告制度； （二十）设施设备维护和验证校准管理制度； （二十一）环境卫生和人员健康管理制度； （二十二）质量管理培训和考核制度； （二十三）医疗器械质量安全风险会商管理制度； （二十四）医疗器械采购、收货、验收、贮存、销售、出库、运输等环节的工作程序。 查看企业是否建立至少包含上述内容的质量管理体系文件，质量管理体系文件是否完整并符合法律、法规、规章、规范性文件的要求，质量管理体系文件的编制、审核、批准与更改是否按照质量文件审核批准管理制度执行。质量管理体系文件是否经企业负责人批准，重点抽查涉及企业经营全过程的质量管理制度执行及修订情况。 |  | 评定内容：企业是否制订了经营全过程的质量管理体系文件，有针对性和可操作性。 检查要点： 1、重点查看企业质量管理制度、规定、操作规程等文件，确认其内容是否包括但不限于本实施细则要求； 2、重点抽查涉及企业经营全过程的质量管理制度（首营审核、采购、验收、贮存、养护、运输、售后服务等）和执行记录，确认企业是否实施相应的质量管理制度。 |  |
| 职责与制度 | ※3.20.2 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务和第三类医疗器械零售业务的，企业应当制定购货者资格审核制度、销售记录制度。鼓励其他医疗器械经营企业建立销售记录制度。 对从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，查看其是否制定购货者资格审核制度、销售记录制度。对从事第三类医疗器械零售业务的企业，查看其是否制定销售记录制度。 |  | 评定内容：第二类、第三类医疗器械批发业务和第三类零售业务企业是否制定购货者资格审核制度、销售记录制度 检查要点： 1、检查企业是否制定购货者资格审核制度文件，现场抽查1-2份购货者资格审核记录； 2、随机抽查2-3个不同类别产品销售记录，核查企业销售记录制度执行情况， 备注：仅从事第二类零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 3.20.3 | 从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械经营的，企业应当制定冷链医疗器械管理制度和应急管理制度。 对从事需冷藏、冷冻管理医疗器械经营的企业，查看企业是否制定相应的医疗器械管理制度和应急管理制度并有效实施。 |  | 评定内容：需要冷藏、冷冻管理的医疗器械是否制定管理制度和应急管理制度并有效实施 检查要点：1、企业是否有书面的冷链医疗器械管理制度文件。确认管理制度中是否包含了冷链设施的维护、监控、记录、验证和人员培训等关键内容。2、抽查1-份冷链设施和设备的运行记录，评估温度控制是否符合要求。抽查运输、储存过程中的温度监控记录是否完整、准确。抽查冷链系统验证和校准记录；3、检查企业是否有书面的冷链医疗器械应急管理制度文件。确认应急管理制度中是否包含了风险识别、应急预案、应急联系方式和应急响应流程等。 |  |
|  | 3.20.4 | 按本规范第五十九条规定进行医疗器械直调购销的，企业应当制定医疗器械直调管理制度。 查看企业是否存在医疗器械直调购销的情形，是否制定医疗器械直调管理制度并有效实施。 |  | 评定内容：企业是否正确识别并实施医疗器械直调购销的情形，并制定医疗器械直调管理制度。 检查要点：1、抽查企业医疗器械购销记录，确定是否存在直调购销的情况。2、抽查直调管理制度是否包含直调的流程、责任人、记录要求、质量控制措施等关键要素。3、通过现场检查或员工访谈，评估直调管理制度是否被员工熟知并遵循。是否存在直调医疗器械的质量问题，以及企业如何处理这些问题的流程要求。 |  |
|  | 3.21.1 | 企业应当依照本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量记录。质量记录应当包括下列内容： （一）供货者和产品资质审核记录； （二）医疗器械采购合同或者协议、采购记录； （三）医疗器械进货查验记录（包括留存随货同行单据）； （四）医疗器械入库记录； （五）医疗器械在库检查记录、各库区温湿度记录； （六）医疗器械库存记录； （七）医疗器械销售记录； （八）医疗器械出库复核记录、出库记录； （九）医疗器械运输记录、冷链产品运输过程温度记录； （十）医疗器械售后服务记录或者管理记录； |  | 评定内容：企业是否制订了相应的质量管理记录制度。 检查要点： 1、了解企业经营范围和经营规模，重点查看企业质量管理记录和质量管理档案，其内容是否包括但不限于本实施细则内容。可对照※3.20.1、※3.20.2检查； 2、从销售清单或发票中随机抽查在营的1-2个类别产品，查阅该产品首营审核记录，现场提供（或打印）进货查验（包括采购、验收）记录、出库、运输、销售记录。记录内容应真实、完整、准确、有效。 |  |
| 职责与制度 | ※3.21.2 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务的，企业还应当建立购货者档案。 对从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，查看其是否建立购货者档案，档案中是否包含《医疗器械经营质量管理规范》第八十一条、八十二条的内容。 |  | 评定内容：是否进行购货者审核，保证医疗器械流向真实合法。相关档案是否保存。 检查要点： 1、抽查企业是否建立了购货者审核流程，形成审核表,建立资质档案。经营第三类企业是否根据管理权限在计算机信息管理系统建立了购货者审核流程，生成审核表,并可根据需要打印建立资质档案； 2、重点检查企业对购货者的管理规定，检查审核流程及证明文件； 3、抽查企业购货者档案及销售记录，确认企业能否保证医疗器械销售流向真实合法。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | ※3.22 | 记录内容应当真实、准确、完整和可追溯。鼓励企业采用先进技术手段进行记录。 抽查企业医疗器械采购、收货、进货查验、入库、贮存与检查、销售、出库复核、出库与运输、退货等流程质量记录，确认其是否完整和可追溯。 抽查相关记录中的产品信息、时间信息、操作信息、人员信息、与其他流程单据的衔接等内容是否真实、准确，记录内容是否清晰、完整。记录发生修改的，查看企业是否注明修改人签名和日期。 |  | 评定内容：质量记录是否完整和可追溯。 检查要点：1、抽查1-2个在营产品分别从采购记录、收货记录、进货查验证记录，入库记录，贮存与检查记录、销售记录、出库复核记录、出库与运输记录、退货记录这些过程阶段所发生的时间，产品信息、操作信息，人员签字等记录内容等，判断能否达到上追下查，各环节流程衔接，时间逻辑符合。 2、随机抽查2-3个经营产品的进、存、销账目与货物是否平衡（相符），抽查库存货物与账目的一致性，核实各项记录的可追溯性。 3、确认质量记录发生修改时企业修改方式是否符合要求，抽查存档记录是否安全、有序，便于在需要时快速检索和提供。 |  |
|  | ※3.23 | 企业应当采取有效措施，妥善保存质量记录。进货查验记录、销售记录应当保存至医疗器械有效期满后2年；没有有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 使用计算机信息系统存储的质量记录，应当采用安全可靠的方式存储各类数据，定期备份并确保备份数据存储安全，防止损坏和丢失。 查看企业质量管理制度中是否明确安全保存质量记录的要求及所采取措施，保存期限是否明确并符合上述条款要求。 抽查进货查验记录和销售记录是否按制度要求保存。对使用计算机信息系统存储质量记录的企业，查看其相关信息系统和设备是否符合上述条款内容要求。抽查备份记录是否按要求进行备份。 |  | 评定内容：相关记录保存是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业质量管理制度中是否明确进货查验记录和销售记录的保存期限，是否符合要求； 2、抽查历史记录凭证，重点抽查植入类产品是否按要求保存相关档案。 |  |
| 人员与培训 | ※4.24 | 企业负责人、企业质量负责人和质量管理人员应当熟悉医疗器械监督管理的法律、法规、规章、规范和所经营医疗器械的相关知识，并符合有关法律、法规、规章、规范规定的资格要求，不得有相关法律、法规禁止从业的情形。 采取现场询问、问卷调查等方式了解企业负责人、企业质量负责人和质量管理人员是否熟悉医疗器械监督管理的法律、法规、规章、规范性文件，以及所经营医疗器械的相关知识。查看企业质量负责人和质量管理人员学历或者职称证明，是否符合相关法律、法规、规章、规范性文件的要求。 可由监管部门核实或者由企业承诺其企业负责人、质量负责人、质量管理人员无《医疗器械监督管理条例》第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十八条、第九十八条或者其他相关法律法规禁止从业的情形。 |  | 评定内容：企业负责人、企业质量负责人和质量管理人员是否熟悉相关法规规章、熟悉所经营产品的相关知识。 检查要点： 1、可采取现场询问、问卷调查、闭卷考试等方式了解企业负责人、企业质量负责人和质量管理人员是否熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范及本实施细则，是否符合规定的资格要求； 2、了解企业负责人、企业质量负责人、质量管理人员对所经营医疗器械产品的相关知识熟悉程度。 |  |
|  | ※4.25.1 | 企业质量负责人、质量管理人员应当在职在岗，并履行岗位职责。 查看企业质量负责人、质量管理机构或者质量管理人员管理职责以及质量安全关键岗位人员岗位说明或者岗位职责。查看企业质量组织机构图、人员名册、劳动用工合同以及企业质量负责人、质量管理人员任命文件等，必要时可通过检查社保、工资发放记录、上下班打卡记录等，核实企业质量负责人、质量管理人员是否在职在岗。通过现场谈话、查看履职记录等方式，确认企业质量负责人、质量管理人员履行岗位职责情况。 |  | 评定内容：企业质量负责人和质量管理人员是否实际在职在岗，并履行其岗位职责 检查要点；1、抽查企业质量组织机构图、人员名册、劳动用工合同文件，确认人员在职。必要时通过抽查社保记录、工资发放记录、上下班打卡记录等，核实人员是否实际在职在岗。2、查岗位职责说明，职责描述是否清晰、具体。3、通过现场谈话或检查质量负责人和质量管理人员是否知晓并理解其职责。 |  |
|  | 4.25.2 | 企业应当按照质量管理体系要求，对质量安全关键岗位负责人员的任命、调整、责任履行等情况予以记录，存档备查。 查看质量安全关键岗位负责人员的任命、调整、责任履行等情况记录，查看记录是否存入管理档案备查。 |  | 评定内容：企业是否对质量安全关键岗位负责人员的任命、调整、责任履行等情况建立档案。 检查要点：1、抽查1-2名关键岗位人员询问岗位责任履行情况，对照质量安全关键岗位人员管理记录，是否包含任命日期、岗位名称、人员姓名、调整原因。 |  |
| 人员与培训 | ※4.26 | 第三类医疗器械经营企业质量负责人应当具备医疗器械相关专业（包括医疗器械、生物医学工程、机械、电子、医学、生物工程、化学、药学、护理学、康复、检验学、计算机、法律、管理学等专业，下同）大专及以上学历或者中级及以上专业技术职称，并具有3年及以上医疗器械经营质量管理工作经历。 查看企业质量负责人的工作简历、学历或者职称等证明文件，核实企业质量负责人是否满足专业、学历或者职称和工作经历要求。 |  | 评定内容：企业是否依据经营产品的范围和类别设立了与之相适应的质量负责人。 检查要点： 重点查看企业质量组织机构图、员工名册、质量负责人员任命文件，学历，专业，工作简历等。 |  |
|  | ※4.27 | 质量管理人员应当具有相关专业学历或者职称，并履行本规范规定的职责： （一）从事第三类医疗器械批发经营的，企业质量管理人员中应当至少有1人具有医疗器械相关专业大专及以上学历或者中级及以上专业技术职称； （二）从事体外诊断试剂经营的，企业质量管理人员中应当至少有1人具有主管检验师职称，或者具有检验学相关专业（包括检验学、生物医学工程、生物化学、免疫学、基因学、药学、生物技术、临床医学、医疗器械等专业，下同）大专及以上学历或者中级及以上专业技术职称，并具有3年及以上检验相关工作经历；从事体外诊断试剂验收工作的人员，应当具有检验学相关专业中专及以上学历或者具有检验师初级及以上专业技术职称； 仅经营国家规定的免予经营备案体外诊断试剂的除外； （三）专门提供医疗器械运输、贮存服务的，企业质量管理人员中应当至少有2人具有医疗器械相关专业大专及以上学历或者中级及以上专业技术职称，并具有3年及以上医疗器械质量管理工作经历。 查看担任企业质量管理人员（含从事体外诊断试剂经营企业的质量管理人员）、从事体外诊断试剂经营企业验收人员、专门提供医疗器械运输和贮存服务的企业质量管理人员的劳动用工合同、工作简历、学历或者职称、职业资质证明文件等，核实企业质量管理人员的数量、相关专业、学历、职称等是否符合要求。 通过现场谈话、查看质量管理人员履职记录等方式确认其履行岗位职责情况。 |  | 评定内容：质量管理人员是否具备相关专业或职称、工作经历等规定要求。 检查要点： 1、重点查看企业员工名册、质量管理人员劳动用工合同、简历、离职证明、学历或职称等证明文件，确认企业质量管理人员相关专业学历或者职称等资质是否符合本实施细则的要求； 2、现场核查相关记录签字笔迹与人员岗位是否相符。 |  |
| 人员与培训 | 4.28 | 企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的经营相关岗位人员： （一）从事体外诊断试剂经营的售后服务技术人员，应当具有检验学相关专业中专及以上学历或者具有检验师初级及以上专业技术职称； （二）从事植入和介入类医疗器械采购或者销售的人员中应当至少有1人具有医学相关专业（包括基础医学、预防医学、临床医学、医学技术、口腔医学、中医学、护理学、药学等专业）大专及以上学历，并经过医疗器械注册人或者其他专业机构培训； （三）从事角膜接触镜、助听器等其他有特殊要求的医疗器械零售的，应当配备具有相关专业或者职业资格的人员。 查看从事体外诊断试剂经营的企业售后技术人员、从事植入和介入类医疗器械采购或者销售人员的劳动用工合同、工作简历、学历或者职称等文件和技术培训记录，确认企业至少有1人符合相应岗位人员专业、学历、培训经历等要求。核实企业相关人员是否符合上述要求。仅经营国家规定的免予经营备案体外诊断试剂的除外。 对从事角膜接触镜、助听器等其他有特殊要求的医疗器械零售的企业，查看验配人员名册、学历或者职称文件、简历等，核实企业是否配备具有相关专业或者职业资格的人员。 通过现场谈话、查看售后服务技术人员、采购或者销售人员履职记录等方式确认其履行岗位职责情况。 |  | 评定内容：企业是否配备与经营范围和经营规模相适应的经营相关岗位人员检查要点： 1、重点查看劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等； 2、通过现场谈话、查看岗位人员履职记录等方式确认其技术能力和从业资格专业是否符合要求。 |  |
|  | 4.29.1 | 企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务技术人员和售后服务管理人员： （一）企业自行为客户提供安装、维修、技术培训等售后技术服务的，应当配备具有相应技术能力的售后服务技术人员，售后服务技术人员应当具备专业资格或者经过医疗器械注册人、备案人、其他专业机构技术培训； 自行为客户提供安装、维修、技术培训等售后技术服务的，查看企业人员名册、售后服务技术人员的学历、职称、职业资格等证明文件或者医疗器械注册人、备案人、专业培训机构等技术培训记录，确认企业售后服务技术人员是否能胜任售后服务工作。 |  | 评定内容：是否配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务人员和售后服务条件。 检查要点： 1、对照企业员工名册、重点查看售后服务人员（或售后服务管理人员）劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和（生产企业、代理商、专业培训机构等第三方）技术培训记录，查看企业售后服务工作条件等，确认企业售后服务人员是否能胜任售后服务工作，评估售后服务人员配置与工作条件是否与企业经营规模、经营范围相适应； 2、约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持的，重点查看相关售后服务协议，确认协议内容能满足售后服务要求。售后服务管理人员知晓约定内容。 |  |
| 人员与培训 | 4.29.2 | （二）企业配备的专职或者兼职售后服务管理人员，应当熟悉质量投诉、不良事件监测、召回的相关法律、法规、规章、规范、质量管理制度和所经营医疗器械的相关知识。 查看医疗器械销售和售后服务管理制度、记录，以及人员岗位说明或者岗位职责。 可采取现场询问、问卷调查等方式，了解企业售后服务管理人员是否熟悉质量投诉、不良事件监测、召回的相关法律、法规、规章、规范性文件以及质量管理制度和所经营医疗器械的相关知识。 |  | 评定内容：是否建立医疗器械销售和售后服务管理制度。是否配备专职或兼职的售后服务管理人员 检查要点：1、检查医疗器械销售和售后服务管理制度和记录是否完整，符合要求。2、现场询问、问卷调查测试售后服务管理人员对质量投诉、不良事件监测、召回等相关法律、法规、规章、规范性文件以及质量管理制度的了解程度；3、现场询问管理人员对所经营医疗器械的性能、使用方法、维护保养等知识的掌握情况。 |  |
|  | 4.30 | 企业应当对质量安全关键岗位人员及其他相关岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前和继续培训，并建立培训记录，使相关人员能够正确理解并履行职责。 查看企业质量管理培训和考核制度，是否明确各岗位人员与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训及建立培训记录的要求。抽查质量安全关键岗位人员及其他相关岗位人员培训记录，核实其接受培训是否符合职责和工作内容要求。 |  | 评定内容：是否对员工进行岗前培训并经考核合格后上岗，培训的内容是否与工作职责、工作内容相关，是否开展继续教育。 检查要点： 1、对照在册人员名单重点查看质量安全关键岗位人员及其他相关岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续教育培训档案，档案中应包括培训计划、培训内容、考核内容、上岗评估等记录； 2、根据培训内容，现场提问或闭卷考试，确认企业培训是否包括了相关法律法规规章及本实施细则、医疗器械专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等内容，培训是否按规定实施并达到预期效果。 |  |
|  | 4.31.1 | 培训内容应当包括相关法律、法规、规章、规范、质量管理制度、医疗器械专业知识和技能、职责、岗位操作规程等。 查看培训记录是否包括医疗器械相关法律、法规、规章、规范性文件、质量管理制度、医疗器械专业知识和技能、职责、岗位操作规程等内容。 |  | 评定内容：培训记录是否包括医疗器械相关法律、法规、规章、规范性文件、质量管理制度、医疗器械专业知识和技能、职责、岗位操作规程等内容。 检查要点：1、抽查培训计划是否明确列出包括法律、法规、规章、规范性文件等在内的所有培训内容。检查培训材料或课件是否覆盖了质量管理制度、医疗器械的专业知识和技能培训。是否有针对不同岗位职责和操作规程的专门培训。 2、抽查培训记录是否记载培训主题、目标、时长、参与人员。确认培训记录是否包括了培训效果的评估，如考试结果、实操考核等。3、通过员工访谈、现场观察或实操考核，验证员工是否能够将培训内容应用到实际工作中。检查是否有员工反馈机制，以评估培训内容的有效性和实用性，并根据反馈调整培训计划。 |  |
| 人员与培训 | 4.31.2 | 从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械收货、验收、贮存、检查、出库、运输等工作的人员，还应当接受冷链相关法律、法规、规章、规范、质量管理制度、冷链专业知识和操作规程的培训。 查看相应岗位工作人员的培训记录是否包含上述培训内容。 |  | 评定内容：企业是否对从事冷藏、冷冻管理的医疗器械相关岗位人员提供了全面的冷链培训内容，并评价培训效果保留培训记录。 检查要点：1、抽查1-2份培训记录，培训内容是否涵盖了冷链相关的法律、法规、规章、规范、质量管理制度、冷链专业知识和操作规程。是否有针对不同岗位（收货、验收、贮存、检查、出库、运输等）的特定培训内容。2、抽查培训记录是否详细记录培训日期、时间、地点、参与人员、培训讲师、培训内容、考核结果等信息。3、通过现场观察、提问或实际操作考核等方式，验证员工是否能够正确应用冷链管理知识和操作规程。 |  |
|  | 4.32 | 企业应当对质量负责人、质量管理人员、售后服务技术人员、售后服务管理人员、冷链工作人员等相关人员进行上岗和定期考核，经考核合格后方可上岗或者继续从事此岗位工作。 查看质量负责人、质量管理人员、售后服务技术人员、售后服务管理人员、冷链工作人员等相关人员考核记录或者培训记录，是否进行上岗前考核和定期考核。从事相应岗位工作人员是否经考核合格。 |  | 评定内容：是否建立人员上岗前培训管理制度及定期考核的要求。 检查要点：1、抽查2-3人考核记录或培训记录，确认记录中是否包含了人员的姓名、岗位、考核或培训日期、内容、结果。2、现场抽查1-2名在岗位人员问询根据考核标准确认是否与岗位职责相匹配，是否涵盖了必要的专业知识、操作技能、法规理解。3、对于考核不合格的人员，检查企业是否采取相应措施，如再培训、调岗或停职。 |  |
|  | 4.33 | 企业应当按照人员健康管理制度的要求，对质量管理、验收、库房管理、售后技术服务、零售等直接接触医疗器械岗位的人员进行健康管理，实施岗前和年度健康检查，并建立员工健康档案。身体条件不符合相应岗位特定要求、影响质量判定或者医疗器械质量安全的，不得从事相关工作。 查看人员健康管理制度是否符合上述要求。查看企业质量管理、验收、库房管理、售后技术服务、零售等直接接触医疗器械岗位人员的健康档案是否符合岗前和年度健康检查要求，检查项目是否与其岗位工作内容要求相适宜，是否存在身体条件不符合相应岗位特定要求、影响质量判定或者医疗器械质量安全的，仍从事相关工作的情况。 |  | 评定内容：是否建立员工健康档案。接触医疗器械岗位的人员是否进行健康检查，检查报告是否在有效期内。 检查要点： 1、重点查看企业卫生和人员健康状况的相关规定，确认其内容是否明确质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员至少每年进行一次健康检查，检查报告在有效期内。身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作； 2、抽查质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员健康检查报告或健康证明，确认企业是否按规定对相关人员进行健康检查并建立员工健康档案。 |  |
| 设施与设备 | ※5.34 | 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的经营场所和库房，经营场所和库房的面积应当满足经营与质量管理的要求。 查看企业经营场所和库房地址是否与企业申报资料或者经许可、备案的地址一致。经营场所和库房的面积、设施设备是否与经营范围和经营规模相适应，经营场所和库房现场是否整洁、卫生，满足日常管理要求。 经营需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，重点查看其贮存区域与其经营范围、规模是否相适应。 |  | 评定内容：经营场所和库房地址是否与许可证或备案凭证标注的内容一致，核实经营场所、库房的实际使用面积是否符合基本要求。 检查要点： 1、现场确认企业经营场所和库房是否相对独立； 2、现场核实经营场所、库房的实际使用面积是否符合要求，是否与其经营范围和经营规模相适应； 3、医疗器械批发企业经营场所面积不少于40平方米、库房面积不少于80平方米、冷库面积不少于20立方米；医疗器械零售门店经营场所面积不少于30平方米。 |  |
| 设施与设备 | ※5.35 | 经营场所和库房不得设在居民住宅内等不适合开展经营活动的场所。 查看经营场所、库房的产权证明/使用权证明或者租赁合同/协议等（包括租赁场所的产权证明），核实经营场所和库房是否设在居民住宅内或者其他不适合经营的场所内。 |  | 评定内容；经营场所、库房的产权证明文件并现场核实； 检查要点；现场核实经营场所和库房是否设在居民住宅内、军事管理区（不含可租赁区）以及其他不适合经营或贮存的场所内。 |  |
|  | ※5.36 | 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合医疗器械贮存的要求，防止医疗器械的混淆、差错或者被污损，并具有符合医疗器械产品特性要求的贮存设施设备。 检查库房选址、设计、布局及其库房贮存设施设备配置等情况，确认库房是否符合医疗器械贮存要求并能防止医疗器械的混淆、差错或者被污损。查看库房贮存设施设备是否符合医疗器械产品特性要求。 |  | 评定内容：库房是否独立设置，选址布局是否符合贮存医疗器械的要求，库房是否有明显的企业标志及平面图。 检查要点： 1、重点查看企业库房标志及库房平面布局图并实地检查库房选址、设计、布局及其库房贮存设施设备配置等情况； 2、重点查看企业库房是否独立设置，库房贮存设施、设备的配置是否符合医疗器械产品特性要求； |  |
|  | 5.37 | 有下列情形之一的，企业可以不单独设立医疗器械库房： （一）单一门店零售企业的经营场所陈列条件能符合其所经营医疗器械产品性能要求、经营场所能满足其经营规模及品种陈列需要的； （二）连锁零售经营医疗器械的； （三）全部委托专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业进行贮存的； （四）仅经营医疗器械软件，且经营场所满足其产品存储介质贮存要求的； （五）仅经营磁共振成像设备、Ⅹ射线计算机体层摄影设备、放射治疗设备等大型医用设备的； （六）省级药品监督管理部门规定其他可以不单独设立医疗器械库房的。 企业未单独设立医疗器械库房的，查看企业经营范围、经营品种、经营方式等是否符合上述情形。 |  | 评定内容：企业是否符合可以不设置独立库房的条件。 检查要点： 1、单一门店零售企业重点检查其经营场所陈列条件是否符合其所经营医疗器械产品性能要求、经营场所是否能满足其经营规模及品种陈列需要； 2、连锁零售经营医疗器械企业重点查看配送协议或相关证明文件； 3、全部委托医疗器械第三方物流的医疗器械经营企业重点查看受托企业资质证明文件、委托贮存、配送服务协议及其他相关证明文件； 4、专营医疗器械软件或者医用磁共振、医用X射线、医用高能射线、医用核素设备等大型医用设备的医疗器械经营企业，重点查看其经营范围。 备注：设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 5.38 | 库房的条件应当符合下列要求： （一）库房内外环境整洁、无污染源； （二）库房内墙光洁、地面平整、房屋结构严密； （三）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （四）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 现场重点检查企业库房条件是否符合上述要求，安全防护措施是否完善。 |  | 评定内容：库房条件是否符合要求 检查要点： 1、内外环境是否整洁，无污染源。库房是否内墙光洁，地面平整。整体房屋结构是否严密； 2、是否设置了装卸和人员进入的安全防护措施等。 |  |
| 设施与设备 | 5.39 | 库房贮存作业区、辅助作业区，应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施，有效防止对贮存的医疗器械造成产品质量安全风险。 现场查看库房是否满足上述要求。 |  | 评定内容：贮存作业区与办公生活区是否相对独立，库房设施设备是否满足管理需要。 检查要点： 1、查看贮存作业区与办公、生活区是否相对独立； |  |
|  | 5.40 | 库房应当按质量状态实行分区管理，设置待验区、合格品区、不合格品区、发货区、退货区等，并有明显区分。可以采用色标管理，待验区、退货区为黄色，合格品区和发货区为绿色，不合格品区为红色。 查看库房现场的分区情况，是否按照质量状态实行分区管理，是否设置待验区、合格品区、不合格品区、发货区、退货区等，设置分区是否明显，是否采取色标管理，现场色标与分区是否一致。核查各区域大小设置是否合理，能否满足企业的日常作业。 查看库房现场分区与分区管理相关质量文件规定是否一致。 |  | 评定内容：是否按质量状态实行了分区管理、分类管理。 检查要点： 1、现场检查企业库房分区管理是否符合规定要求，区域标示和分类标示是否醒目，布局是否合理，退货产品是否单独存放； 3、库房分区设置与企业库房的库区布局图是否一致，是否有产品混放现象。 |  |
|  | 5.41 | 库房应当配备与经营范围和经营规模相适应的设施设备，包括： （一）医疗器械与地面之间有效隔离的设施设备，如货架、托盘等； （二）避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施； （三）符合安全用电要求和满足照明需求的照明设备； （四）包装物料的存放场所； （五）有特殊贮存要求的，应当配备相应的设施设备。 查看库房的设施设备配备是否符合上述要求，设施设备配置是否与其经营范围和经营规模相适应，各类设备配置数量是否满足日常操作和质量管理要求。如有对温度、湿度等具有特殊贮存要求的产品，查看是否配备相应的设备设施。 |  | 评定内容：是否为库房配置了与经营范围和经营规模相适应的设施设备。 检查要点： 1、设施设备的配备与所经营产品的贮存要求，与其经营范围和经营规模是否相适应。库房设施设备是否符合规定要求； 2、现场抽查1-2个设施设备，检查其是否正常运转。 备注：未设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | ※5.42 | 企业应当根据所经营医疗器械产品的质量特性和管理要求，合理设置满足不同质量状态、贮存环境要求的库区与库位。库房温度、湿度以及其他贮存条件应当符合所经营医疗器械说明书或者标签标示的要求。对有特殊温湿度贮存要求的，应当配备有效调控及监测温湿度的设施设备或者仪器。 查看库房是否设置满足不同质量状态、贮存环境要求的库区与库位。对经营有特殊温湿度贮存要求医疗器械的企业，查看其库房是否配备和使用能够有效监测与调控温度、湿度的仪器或者设备，相关仪器或者设备是否经过校准或者检定，库房温度、湿度设置范围是否符合所经营医疗器械产品说明书或者标签标示的要求。 |  | 评定内容：1、企业库房设置是否满足不同质量状态、贮存环境库区与库位。2、库房温度、湿度是否符合所经营医疗器械说明书或者标签标示的要求。3、库房是否配备和使用能够有效监测与调控温度、湿度的仪器或设备。 检查要点：1、检查符合产品质量特性的分区管理、分类管理设置。检查企业库房温度、湿度设置范围，现场确认库房温度、湿度与其贮存的医疗器械说明书或标签标示的要求是否一致； 2、随机抽查库存1-3个品种，查看标签说明书储存要求与实际是否相符，核实库房设施设备配置是否符合医疗器械产品特性要求。 3、查看库房温度、湿度调控及监测设备，确认相关设备的运行状态及与库房规模是否相适应。 |  |
| 设施与设备 | 5.43 | 库房贮存产品包含非医疗器械产品时，应当做好库房分区管理。应当充分评估非医疗器械产品对贮存环境与人员的污染风险，制定措施确保医疗器械贮存环境安全。 现场确认是否有非医疗器械产品。确认非医疗器械与医疗器械产品是否采用分隔方式或者分离方式有效分开，医疗器械和非医疗器械组合销售出库的产品可不分开存放。查看贮存的非医疗器械产品是否存在污染医疗器械贮存环境和人员的风险，如存在风险，查看企业是否采取有效处置措施。 |  | 评定内容：非医疗器械贮存是否符合规定要求。 检查要点： 1、现场确认是否有非医疗器械产品； 2、医疗器械与非医疗器械是否分开贮存并有醒目标示。 3. 贮存的非医疗器械产品是否存在污染医疗器械贮存环境和人员的风险，是否制定采取有效处置措施。 |  |
|  | ※5.44 | 从事医疗器械批发和专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业，其经营或者运输、贮存的医疗器械涉及需要冷藏、冷冻管理的，应当配备下列设施设备： （一）与其经营规模和经营品种相适应的冷藏、冷冻设施设备；（二）用于冷藏、冷冻设施设备的温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备； （三）能够确保制冷设备正常运转的不间断的供电设备（如双回路供电系统或者备用发电机组等）； （四）根据相应的运输规模和运输环境要求配备冷藏车、保温车，或者冷藏（冷冻）箱、保温箱等设备；冷藏车应当具有自动显示温度、调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能； （五）对有特殊温湿度要求的，应当配备符合其贮存、运输要求的设施设备。 查看从事需冷藏、冷冻管理的医疗器械批发以及专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业，是否配备符合上述要求的相关设施设备，查看相关设施设备是否满足上述功能要求。 1.查看企业配备的设施设备是否与所提供运输、贮存服务的规模相适应，各类设备配备数量是否满足日常操作和质量管理要求。2.查看设施设备的温度、湿度设置情况，查看温湿度自动监测及控制设备是否符合质量管理相关要求。3.查看企业是否配备备用供电设备或者采用双回路供电系统等设施，备用供电设备是否建立使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的记录。 4.查看冷藏车、保温车等运输车辆的产权、行驶证等证明文件，若采用车辆租赁等方式。 |  | 评定内容：库房及其冷藏、冷冻贮存、运输设施设备配备是否符合要求。 检查要点： 1、重点检查冷库是否独立 2、查看冷藏、冷冻库房设施、设备是否符合要求，现场抽查极端高温及极端低温中一周的温度记录，了解企业设施设备运转情况及超过临界温度是否有相应的处理措施； 3、现场查验制冷设施设备的配备（含购置单据）及运行情况，通过断电等手段检验备用设备是否启动正常，了解企业应对紧急情况的措施及能力； 4、检查用于冷藏、冷冻运输要求的设施设备； 5、进行运输过程温度记录的设施设备。抽查1-3个需冷藏、冷冻产品的温度运输记录，查看温度、湿度要求设置参数，实际发生记录参数。发生时间、记录人员，有无异常或异常处置。 备注：1）不经营需冷链储运的企业本条合理缺项；2）经营冷链产品全部委托具有冷链储运资质的医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项。 |  |
| 设施与设备 | 5.45 | 医疗器械零售的经营场所应当与其经营范围和经营规模相适应，并符合下列要求：（一）配备陈列货架和柜台；（二）相关证照应当在醒目位置展示；（三）经营需要冷藏、冷冻管理的医疗器械的，应当配备经过验证并具有温度显示和监测功能的冷柜；（四）经营可拆零医疗器械的，应当配备拆零销售所需的工具、包装用品，拆零的医疗器械标签和说明书应当符合有关规定；（五）提供验配服务的，应当设立符合验配服务相关规定的独立区域。 1.查看医疗器械零售经营场所是否在醒目位置展示相关证照。2.查看经营场所是否配备陈列货架和柜台。3.查看医疗器械经营许可、备案的经营范围，包含冷藏、冷冻的医疗器械经营范围的，查看现场是否配备能够满足贮存需求的冷藏（冻）设备，冷藏（冻）设备是否经过验证，是否有温度监测功能，是否能够显示温度。4.查看拆零区域是否符合产品说明书、标签标示的条件要求。5.查看是否配备拆零销售所需的工具、包装用品，拆零销售的医疗器械应当附有说明书，说明书应当符合有关规定（不经营拆零医疗器械的可不准备）。6.查看是否提供验配服务，提供验配服务的查看是否设立符合验配服务规定的独立分区。 |  | 评定内容：零售企业的经营场所是否与其经营医疗器械范围相适应，并符合规定要求。 检查要点： 1、现场重点检查零售经营场所的设施设备配备是否符合要求，相关证照，是否悬挂在醒目位置； 2、经营冷藏、冷冻的医疗器械是否配有温度监测、显示的冷柜，拆零产品是否配备中文标签和说明书。 备注：仅从事批发的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 5.46 | 零售医疗器械的陈列应当符合下列要求：（一）陈列环境应当满足所经营医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求；（二）分区陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确；（三）医疗器械的摆放应当整齐有序，避免阳光直射；（四）需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，应当放置在冷藏、冷冻设备中，并对温度进行监测和记录；（五）医疗器械与非医疗器械应当分开陈列，并醒目标示。 1.查看医疗器械摆放区域是否能避免阳光直射。2.查看医疗器械是否按区准确放置，类别标签字迹是否清晰。3.现场抽取陈列产品，查看是否按照医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求陈列产品。4.查看需冷藏、冷冻管理的医疗器械是否放置在冷藏、冷冻设备中，查看冷藏、冷冻设备的实时温度是否符合说明书或者标签标示的贮存要求，查看冷藏、冷冻设备是否有温度监测及记录。 5.查看冷藏、冷冻设备中医疗器械与非医疗器械是否分区陈列。 6.查看医疗器械与非医疗器械是否分开陈列，并醒目标示。医疗器械和非医疗器械组合销售的产品或者医疗器械的附件，可不分开存放。 |  | 评定内容：零售企业的医疗器械陈列是否符合规定要求。 检查要点： 1、现场检查产品陈列是否整齐，样品陈列是否符合要求，冷藏、冷冻的医疗器械是否按要求放置，查看相关记录； 2、医疗器械与非医疗器械是否分开陈列并有醒目标示。 |  |
| 设施与设备 | ※5.47 | 自动售械机作为医疗器械零售经营场所的延伸，其设置位置、数量等应当与企业的管理能力相适应。自动售械机应当符合下列要求： （一）自动售械机内的陈列环境应当满足所经营医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求；需要冷藏、冷冻管理的医疗器械应当对贮存环境的温度进行监测和记录； （二）自动售械机内的医疗器械摆放应当整齐有序，类别标签字迹清晰、放置准确，避免阳光直射； （三）自动售械机的贮存与出货、取货方式，应当有效防止所陈列医疗器械的污染及产品破损风险； （四）应当具备开具纸质或者电子销售凭据的功能； （五）应当在醒目位置展示经营主体的相关信息、证照； （六）应当在醒目位置公布企业售后服务电话，建立畅通的顾客意见反馈机制及退货等售后服务渠道。 1.查看企业是否有经营、维护、管理自动售械机的管理能力，自动售械机的设置、数量是否与管理能力相适应，企业的经营方式、经营范围是否与自动售械机销售器械的品种相适应。 2.查看自动售械机是否避免阳光直射。 3.查看自动售械机的运行状态是否正常，是否具有销售医疗器械时能开具纸质或者电子销售凭据的功能。 4.现场抽取陈列产品，查看自动售械机陈列、贮存是否符合医疗器械说明书、标签标示的贮存要求。 5.查看自动售械出货、取货方式是否有效防止所陈列医疗器械的污染及产品破损。 6.查看自动售械机中是否有需要冷藏 |  | 评定内容：自动售械机是否取得备案资格（西藏地区所要求）对于跨区设置是否经过批准（西藏地区相关部门）自动售械机经营场所配置及管理能力是否符合本条所述要求。是否形成质量控制规范。 检查要点： 1、确认企业是否有明确的自动售械机管理流程和责任人。自动售械机的设置和数量是否与企业的经营规模和管理能力相匹配。现场抽查1-2个产品确认是否在企业的经营范围内。2、自动售械机是否避免阳光直射是否整齐有序摆放，类别标签是否清晰、放置准确，出货取货方式能避免污染，运行状态是否正常工作，是否能够开具纸质或电子销售凭据。 3、贮存条件检查，现场随机抽取2-3个陈列产品，检查其是否符合贮存要求，有冷藏、冷冻要求，检查是否有相应的设施设备，并核实温度监测和记录情况。4、是否在醒目位置展示企业的相关信息、证照及售后服务电话。审查企业售后服务管理制度和相关记录，确保其符合规定要求。 |  |
| 设施与设备 | 5.48 | 企业应当对库房的基础设施以及相关设备进行保养、维护与维修，并对设施设备状态进行定期检查，相关记录应当妥善存放至设施设备档案中。 查看库房的基础设施及相关设备保养、维护与维修的相关规定。抽查保养、维护与维修的记录和档案，确认企业是否按规定对库房的基础设施及相关设备进行定期检查，并建立记录和档案。 |  | 评定内容：是否建立设施设备目录清单，是否定期进行保养并进行记录。 检查要点： 查看企业基础设施设备及相关设备维护保养的相关规定并抽查实施相关规定的记录和档案，确认企业按规定进行定期检查、清洁和维护。 |  |
|  | 5.49 | 企业应当按照国家有关规定，对温湿度监测设备等计量器具进行有效管理，保证计量器具性能持续满足要求，定期进行校准或者检定，保存相关校准或者检定记录。 查看需检定或者校准的计量器具和计量设备校准、检定证明或者检定记录，确认企业是否按照国家有关规定进行定期校准或者检定。 |  | 评定内容：是否建立计量器具目录清单，是否按照国家有关规定定期进行校验。 检查要点： 1、查看企业温湿度监测设备等计量器具校准或检定的相关规定； 2、查看相关计量器具使用、检定记录、校准记录或证明（国家规定需要强制检定的计量器具和设备）。 备注：按照第二十七条未设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 5.50 | 企业应当对冷库、冷柜等贮存设施设备，冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证和停用时间超过规定时限情况下的验证。 企业应当在验证实施过程中，建立并形成验证控制文件，包括验证方案、报告、评价和预防措施等，验证使用的计量器具应当经法定计量机构校准，校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件。 查看冷库、冷柜贮存设施设备和冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统是否建立验证控制文件，验证控制文件是否包括验证方案、验证报告、评价和预防措施等内容，是否按要求开展使用前验证、定期验证、停用时间超过规定时限情况下的验证。 查看验证使用的计量器具是否经法定计量机构校准，验证报告是否有校准证书复印件或者电子扫描件。 |  | 评定内容：是否对冷库及冷链运输设施设备进行验证，验证结果是否符合温度储运要求。 检查要点： 1、重点查看企业冷库以及冷藏、保温等运输设施设备验证控制文件，相关验证报告及其相关质量管理制度修订、实施记录，确认企业是否按规范要求开展设施设备使用前验证、定期验证、停用重新使用前验证； 2、验证控制文件包括验证方案、验证报告、评价和预防措施等必要部分，并根据验证结果及时修订相关质量管理制度和岗位操作规程。 备注：1）不经营需冷链储运的企业本条合理缺项；2）经营冷链产品全部委托具有冷链储运资质的医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项。 |  |
| 设施与设备 | ※5.51 | 经营第三类医疗器械的企业，应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息系统，保证经营的产品可追溯。计算机信息系统应当具有下列功能： （一）具有对采购、收货、验收、贮存、销售、出库、复核、退货等各经营环节进行实时质量控制的功能； （二）具有权限管理功能，确保各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、管理制度和操作规程的要求，保证数据真实、准确、安全和可追溯； （三）具有部门之间、岗位之间在权限授权范围内进行信息传输和数据共享的功能； （四）具有供货者、购货者以及所经营医疗器械的合法性、有效性审核控制的功能； （五）具有对供货者以及所经营医疗器械产品信息记录与资质效期预警的功能； （六）具有对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能，有近效期预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售； （七）具有实现医疗器械产品经营过程质量追溯的功能，以及采集、记录医疗器械唯一标识的功能； （八）具有医疗器械经营业务票据生成、打印和管理的功能； （九）具有质量记录数据自动备份功能，确保数据存储安全； （十）具有与企业外部业务及监管系统进行数据交互接口的功能。 鼓励其他企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息系统。 |  | 评定内容：计算机信息管理系统是否具备细则要求的基本功能，各项功能是否真实有效。 检查要点： 1、重点检查企业的计算机信息管理系统是否具备本实施细则的要求功能； 2、计算机信息管理系统建立基本信息数据符合本实施细则要求，重点查看有特殊温度贮存要求的产品是否记录产品标签标示温度等； 3、抽查生成打印经营环节记录，可结合采购、销售、库存管理、首营审核、效期管理等进行检查； 4、抽查2-3个批号产品在计算机信息系统中的进销存数据与相关记录、实际库存等比对，确认企业的信息管理系统各项功能真实、有效； 5、重点核实系统是否具有信息查询、产品追溯功能； 6、重点查看质量管理不同岗位人员的权限分配情况，查看验收记录、出库复核记录等岗位人员姓名记录是否与企业分配的权限一致； 7、查看系统备份记录，不论采取何种备份（本地或异地）形式，均能按要求进行备份数据导出和数据还原； 8、可结合采购记录、销售记录、库存管理等一起检查。 备注：仅从事第二类经营的企业本条合理缺项。 |  |
| 设施与设备 | ※5.51 | （续页）1.查看企业的计算机信息管理系统是否具备上述适用功能，各项功能是否真实、有效。系统应对不符合法律法规的行为进行识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效。 2.查看企业是否严格按照管理制度和操作规程进行系统数据的录入、修改和保存，以保证各类记录的真实、准确、安全和可追溯。 3.查看系统岗位人员的用户名、密码、权限分配情况，各操作岗位是否在权限范围内录入或者查询数据，未经批准不得修改数据信息；查看质量管理人员对系统操作权限的审核。查看进货查验记录、出库复核记录等涉及人员签名信息的记录及其内容的合规性，系统对各岗位操作人员姓名的记录，不得采用手工编辑或者菜单选择等方式录入。系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。质量管理基础数据是企业合法经营的基本保障，须由专门的质量管理人员对相关资料审核合格后，据实确认和更新，更新时间由系统自动生成。其他岗位人员只能按规定的权限，查询、使用质量管理基础数据，不能修改数据的任何内容。抽查质量管理人员修改质量管理相关数据信息的相关记录，查看是否实施部门之间、岗位之间信息传输和数据共享。查看系统质量管理基础数据控制功能（应至少包括供货企业、购货企业、产品基本信息等内容）。查看系统质量管理基础数据自动跟踪、识别与控制功能。 4.抽查供货者、购货者以及产品信息的资质合法性、有效性、经营范围相关联情况。 5.查看系统对近效期的质量管理基础数据、近效期库存医疗器械的提示、预警功能。 6.查看系统对失效质量管理基础数据、失效医疗器械的锁定、控制功能。 7.查看系统是否具有相关追溯功能，以及可以采集、记录医疗器械唯一标识情况。 8.抽查系统打印销售票据的情况。 9.查看备份记录和数据的介质是否存放于安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或者丢失。 10.查看系统是否预留与企业外部业务及监管系统进行实时数据传输功能的接口。 |  | 续页 |  |
| 设施与设备 | 5.52 | 企业可以通过跨行政区域设置仓库或者委托专门提供医疗器械运输贮存服务企业贮存等方式，构建全国或者区域多仓协同物流管理模式。企业应当对跨行政区域设置的仓库加强质量管理： （一）应当建立与其规模相适应的质量管理制度； （二）应当配备与其规模相适应的质量管理人员、设施设备； （三）应当配备与经营企业本部互联互通、能够实时交互医疗器械贮存、出入库数据的计算机信息系统； （四）应当满足医疗器械贮存与追溯质量管理要求。 涉及此种情形时，对照要求进行检查： （一）企业所在地监管部门重点检查： 1.企业跨行政区域设置仓库或者委托专门提供医疗器械运输贮存服务企业贮存的相关质量管理制度是否与其经营规模相适应。查看相关委托协议/合同（若涉及）。 2.企业机构设置、人员名册等，确认是否满足质量管理要求。 3.经营企业计算机系统是否与各分仓或者委托贮存服务企业互联互通，能够实时交互医疗器械贮存、出入库数据。 4.抽查产品进货查验、在库、销售、出库、退货等质量记录，查看是否满足医疗器械贮存与追溯质量管理要求。 （二）库房所在地监管部门重点检查： 1.查看企业经营许可证、备案仓库地址是否与实际仓库地址一致。查看相关委托协议/合同（若涉及）。 2.检查相关设施设备是否与其经营规模相适应，是否正常。 3.查看库房计算机系统是否与经营企业或者委托方互联互通，能够实时交互医疗器械贮存、出入库数据。 4.抽查产品进货查验、在库检查、出库、退货等质量记录，查看是否满足医疗器械贮存与追溯质量管理要求。 企业和库房所在地监管部门检查项目包括但不限于上述项目。经营许可或者备案、监督检查等监管信息及时通报共享，必要时，可以开展延伸检查或者联合检查。 |  | 评定内容： 1、是否具备从事现代物流储运业务的条件。 2、是否具有与委托方实施实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯管理的计算机信息平台和技术手段。 3、是否对承运方运输医疗器械的能力进行评估，是否签订运输协议明确责任。 检查要点： 1、通过企业介绍、现场核查、访谈等了解第三方物流企业物流储运条件(包括经营场所、库房面积、库房设施设备配备、人员配备、运输车辆及其冷藏、冷冻设施设备、温湿度等自动监控传输设备等)。 备注：不从事医疗器械第三方物流企业本条合理缺项。 2、查看受托方与委托方的协议，确认双方提供必要的条件达到实施实时电子数据交换的目的；3、查看第三方物流数据交换平台，能达到与委托方实施实时电子数据交换。 备注：未进行医疗器械第三方物流委托的企业本条合理缺项 4、查看“委托运输协议”，是否有“明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全”相关内容； 5、查看“委托运输评估记录”， 抽查相关运输签收等记录，确认企业按协议实施质量管理。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
| 采购、收货与验收 | ※6.53.1 | 企业在与医疗器械注册人、备案人或者经营企业首次发生采购前，应当获取加盖供货者公章的相关资料复印件或者扫描件，进行资质的合法性审核并建立供货者档案，内容至少包括： （一）营业执照； （二）医疗器械注册人、备案人证明文件及受托医疗器械生产厂家的生产许可证或者备案凭证，或者医疗器械经营企业的经营许可证或者备案凭证； （三）载明授权销售的品种、地域、期限、销售人员身份证件号码的授权书，以及销售人员身份证件复印件； （四）随货同行单样式（含企业样章或者出库样章）。 查看企业医疗器械供货者资质审核制度。抽查企业供货者档案是否包括上述要求内容，重点查看企业是否对首营供货者资质进行合法性审核并记录，审核日期是否在首次发生采购前，是否包括随货同行单样式（含企业样章或者出库样章），获取的相关资料复印件或者扫描件是否加盖供货者具有法律效力的公章或者签名等，供货者资质是否及时更新。对委托销售的，查看委托销售合同、受托销售企业医疗器械经营许可证或者备案凭证等。 |  | 评定内容：是否在采购前审核供货者、产品等的合法资格，并索取有效证明文件。 检查要点： 1、抽查企业是否建立了供货者资质档案。经营第三类企业是否根据管理权限在计算机信息管理系统建立了供货者审核流程，生成审核表,并可根据需要打印建立资质档案； 2、重点抽查供货者、所购入医疗器械资质合法性的审核记录确认相关证明文件或复印件是否加盖供货者公章并符合要求； 3、核查销售人员授权书是否符合要求； 4、供货者随货同行单和出库印章样张原件供核对。 |  |
|  | 6.53.2 | 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。企业发现供货者存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地市县级药品监督管理部门报告。 查看企业对供货者审核的规定，是否包括上述要求内容。对于“供货者审核规定”中列出的需派员现场核查情形，查看企业现场核查记录，是否有对供货者质量管理情况进行评价。企业发现供货者存在违法违规经营行为时，是否有向企业所在地市县级药品监督管理部门报告，查看相关记录。 |  | 评定内容： 是否及时收集供货者相关信息，并对供货者质量管理情况进行综合评价。 检查要点： 重点查看企业对供货者审核的规定，确认其内容是否明确了必要时企业应派员对供货者进行现场核查的相关内容；必要时调阅企业已开展的对供货者进行现场核查及对供货者质量管理情况进行评价的相关记录；如适用，调阅企业发现供货方存在违法违规经营行为时，向企业所在地食品药品监督管理部门报告的相关记录。 备注：连锁经营门店经营的产品全部由总部配送的本条合理缺项。 |  |
| 采购、收货与验收 | 6.54 | 企业在首次采购医疗器械前，应当获取加盖供货者公章的医疗器械产品的相关资料复印件或者扫描件，进行资质的合法性审核并建立产品档案，内容至少包括： （一）医疗器械注册证或者备案凭证； （二）医疗器械标签样稿或者图片； （三）医疗器械唯一标识产品标识（若有）。 查看企业是否建立并执行医疗器械供货者和产品资质审核制度。查看首次采购的产品是否建立产品档案，产品档案是否包括上述要求内容。查看首营产品资质审核记录，查看是否对首次从供货者购进的产品的资质进行合法性审核并记录，审核日期是否在首次采购医疗器械前，产品的相关资料复印件或者扫描件是否加盖供货者公章。 |  | 评定内容：企业是否建立并执行医疗器械供货者和产品资质审核制度。首次采购的产品是否形成档案。 检查要点： 1.重点抽查首营产品（资质审核记录，审核日期等）审核记录时间逻辑是否符合要求 2.抽查1-2个首次采购的产品是否形成产品档案，档案是否有效。 |  |
|  | 6.55 | 企业应当与供货者签订采购合同或者协议，采购合同、协议或者采购订单中，应当明确采购医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人或者备案人名称、医疗器械注册证编号或者备案编号，数量、单价、金额、供货者等内容。 查看企业是否与供货者签订采购合同或者协议。查看企业采购合同、协议或者采购订单是否包括上述规定的内容。 |  | 评定内容：与供货者是否签署采购协议。协议是否符合要求。 检查要点： 1、重点抽查企业与供货者已经签署的采购合同或者协议； 2、抽查采购协议是否明确包含所要求的内容等。 备注：连锁经营门店经营的产品全部由总部配送的本条合理缺项。 |  |
|  | 6.56 | 企业应当在采购合同或者协议中与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 查看采购合同或者协议中是否与供货者约定质量责任和售后服务责任。 |  | 评定内容：在采购合同或者协议中，是否与供货者约定质量责任和售后服务责任。 检查要点： 重点抽查采购合同或者协议是否与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 备注：连锁经营门店经营的产品全部由总部配送的本条合理缺项。 |  |
|  | ※6.57.1 | 企业不得采购未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 查看采购记录，是否采购未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械，采购记录的具体内容，是否与实际产品一致。抽查企业经营的医疗器械，检查是否存在禁止采购的情况。 |  | 评定内容：是否建立采购记录。采购记录是否与实际产品一致。 检查要点： 1.随机抽查2-3个经营产品采购记录，产品是否经注册或者备案、有无合格证明文件，是否存在过期、失效、淘汰。2.抽查企业经营的医疗器械，检查是否存在禁止采购的情况 |  |
| 采购、收货与验收 | ※6.57.2 | 不得进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。 查看企业经营的进口医疗器械采购记录和相关进货查验、销售记录，抽查是否有进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械的情况。 |  | 评定内容：是否建立进口产品采购记录。采购记录是否与实际产品一致。 检查要点： 1.随机抽查2-3个进口经营产品采购记录、进货查验记录、销售记录2、抽查是否存在过期、失效、淘汰等已使用过的情况 |  |
|  | ※6.58 | 企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当包括：医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人或者备案人名称、医疗器械注册证编号或者备案编号，单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 抽查企业是否按照采购管理制度建立并做好采购记录，记录是否包含上述规定的内容。 |  | 评定内容：采购记录项目是否符合要求。 检查要点： 1、采购记录内容是否符合要求； 2、随机抽查1-2个产品，该产品的采购记录记载内容是否与实物信息一致。 3、抽查第三类的企业是否由计算机信息管理系统依据首营审核基础数据生成采购订单、采购记录（零售连锁门店可由总部提供）； |  |
|  | 6.59.1 | 发生灾情、疫情、突发事件、临床紧急救治等特殊情况，或者仅经营第三十七条中的大型医用设备以及其他符合国家有关规定的情形，企业在保证医疗器械购销渠道安全和产品质量可追溯的前提下，可采用直调方式购销医疗器械，将已采购的医疗器械不入本企业仓库，直接从供货者发送到购货者。 查看企业直调管理制度，抽查直调产品的记录，查看是否符合发生灾情、疫情、突发事件、临床紧急救治等特殊情况，或者直调产品为《医疗器械经营质量管理规范》第三十七条规定的磁共振成像设备、X射线计算机体层摄影设备、放射治疗设备等大型医用设备，以及其他符合国家有关规定的情形。 |  | 评定内容：企业是否建立直调管理制度，核实直调实施的适当性是否确实因为灾情、疫情、突发事件、临床紧急救治等特殊情况，或者是否为《医疗器械经营质量管理规范》第三十七条规定的特定大型医用设备。 检查要点：1、查看直调管理制度是否包含特殊情况下直调流程、职责分配、质量控制措施等。2、抽查1-2个直调产品的记录，确认是否包括直调申请、审批、执行、记录。记录中是否明确直调产品名称、型号、数量、供货者、购货者、发送和接收日期等信息。3、随机抽查2-3份直调过程记录，确认是否采取了必要质量控制措施，是否能确保购销渠道安全和产品质量可追溯。 |  |
|  | 6.59.2 | 企业应当加强直调方式购销医疗器械的质量管理，应当在购销前对供货者、购货者以及医疗器械产品的资质合法性进行审核，并建立专门的直调医疗器械采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。 企业存在直调方式购销医疗器械的，查看企业是否建立专门的直调医疗器械采购记录，记录是否满足质量跟踪和追溯的要求。查看企业是否有在购销前对供货者、购货者以及医疗器械产品的资质合法性进行审核并做好记录，保证有效追踪医疗器械质量。 |  | 评定内容：企业是否建立直调医疗器械采购记录。购销前是否对供货者、购货者以及医疗器械产品的资质合法性进行了审核。记录保存是否规范，是否便于检索和查阅。 检查要点：1、检查企业是否制定专门直调医疗器械采购记录2、确认记录是否包含产品名称、型号、规格、批号、数量、生产日期、有效期、供货者信息、购货者信息、直调日期、质量审核结果。3、检查企业是否有资质审核的程序和标准，包括供货者和购货者的营业执照、医疗器械经营许可证、生产企业的相关资质等。4、随机抽查1-2个产品在购销前是否对医疗器械产品的注册证、生产许可证、合格证明等进行了合法性审核。 |  |
| 采购、收货与验收 | 6.60 | 企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式以及到货产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单据与到货的医疗器械进行核对。对符合要求的产品，交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的产品，应当采取拒收或者其他方式有效隔离，并立即报告质量管理机构或者质量管理人员。 查看企业是否按规定进行收货，交货和收货双方是否签字确认并保留相关记录。对不符合要求的产品，查看是否采取拒收或者其他方式有效隔离，并立即报告质量管理机构或者质量管理人员。 |  | 评定内容：查看企业收货相关规定是否包含规定内容，是否符合要求。 检查要点： 1、查看收货管理规定及岗位操作规程； 2、通过收货人员实际操作确认其操作的合规性； 3、随机抽查1-2个库存产品，检查该产品的收货记录是否符合要求，是否对照相关采购信息、随货同行单与到货的医疗器械进行核对并留有检查痕迹；对不符合要求的货品是否按照要求处理。 备注：全部产品委托医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 6.61 | 企业应当妥善保存随货同行原始单据与资料，确保供货者以及供货信息可追溯。鼓励企业采用电子文件方式留存收货过程的运单、随货同行单据等资料。 查看进货查验记录、随货同行单据，抽查接收的随货同行单据是否与登记的采购记录一致。 |  | 评定内容：随货同行单是否符合要求。 检查要点： 1、重点抽查随货同行单的内容是否完整，是否加盖供货者出库印章； 2、随货同行单底根印章、编号、内容等是否与随货同行单一致； 3、随货同行交接单据上是否留下确认收货或拒收的痕迹（签名及时间）。 |  |
|  | 6.62 | 收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按质量特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。 查看企业收货管理制度或者规程，抽查相关记录。符合收货要求的医疗器械，是否放于相应待验区域，或者设置待验状态标示。 |  | 评定内容：企业收货相关规定是否符合要求。 检查要点： 1、查看企业收货规定是否符合要求，与实际操作是否一致； 2、查看并抽查收货相关记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 备注：全部产品委托医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 6.63 | 需要冷藏、冷冻管理的医疗器械收货时，应当核实运输方式、到货以及在途温度、启运时间和到货时间并做好记录，符合要求的，应当及时移入符合温控要求的待验区。 抽查收货相关记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 检查待验区，冷藏、冷冻管理的产品是否及时移入符合温控要求的待验区。 |  | 评定内容：需冷链储运产品的收货是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业冷链管理规定是否符合要求； 2、询问相关人员，了解冷链产品收货流程是否与规定一致； 3、抽查1-2个库存产品，查看在途温度记录、冷链交接单等相关记录是否符合要求。 备注：不经营需冷链储运的企业本条合理缺项。 |  |
| 采购、收货与验收 | ※6.64 | 验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好进货查验记录。 抽查进货查验记录，确认企业是否按规定进行货物验收并保留相关记录。 |  | 评定内容：企业验收规定是否包含对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查的要求，并做好验收记录。 检查要点： 1、查看企业验收规定及岗位操作规程是否符合要求； 2、现场查看并抽查验收相关记录，确认企业是否按规定进行货物验收并保留相关记录； 3、随机查看库存产品，标签和说明书是否为中文，是否能提供产品的合格证明文件； 4、抽查销售发票中1-2个产品，核查该产品验收原始记录的内容是否符合并留有痕迹。 备注：全部产品委托医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 6.65.1 | 进货查验记录应当包括： （一）医疗器械的名称、型号、规格、数量； （二）医疗器械注册证编号或者备案编号； （三）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证号或者备案编号； （四）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、购货日期等； （五）供货者的名称、地址以及联系方式； （六）验收结论、验收合格数量、验收人员、验收日期； （七）医疗器械唯一标识（若有）。 抽查进货查验记录，确认企业进货查验记录是否包含以上规定内容。 |  | 评定内容： 进货查验记录内容是否符合规定要求。 检查要点： 1、重点查看企业进货查验规定是否符合要求； 2、重点抽查经营第三类企业是否由计算机信息管理系统依据首营审核基础数据和采购记录生成进货查验记录； 3、现场查看并抽查进货查验相关记录，确认企业验收记录信息是否准确、完整。 |  |
|  | 6.65.2 | 验收不合格的，还应当注明不合格事项及处置措施。 抽查相关验收记录，确认企业是否按规定对验收不合格进行处置并保留相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  | 评定内容：不合格产品验收记录确认内容是否符合规定要求。 检查要点： 1、重点查看企业验收规定是否包括了“验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施”的内容； 2、抽查验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格的产品进行了处置并保留了相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  |
| 采购、收货与验收 | 6.66.1 | 企业按本规范第五十九条规定进行医疗器械直调购销的，应当由验收人员或者委托的验收人员进行医疗器械验收。直调验收应当严格按照本规范的要求验收医疗器械，验收完成当日，验收人员应当将进货查验记录相关信息传递给直调企业。 抽查直调产品的进货查验记录，是否由本单位验收人员或者委托验收人员进行医疗器械验收，记录是否符合要求。查看验收人员在进货查验当日将记录相关信息传递给直调企业的相关证明材料。 |  | 评定内容：直调验收是否由本单位验收人员或者委托的验收人员按照规范要求进行。进货查验记录是否完整、准确。验收人员是否在验收完成当日将进货查验记录相关信息传递给直调企业。 检查要点：1、确认验收人员资质是否符合要求，是否为本单位员工或经过委托的合格验收人员。2、验收人员职责、操作流程是否符合《医疗器械经营质量管理规范》第五十九条的规定。3、抽查1-2份验收人员传递记录给直调企业的证明材料，如电子邮件、传真记录、快递单据。传递信息是否完整。传递的时间是否为验收完成当日 |  |
|  | 6.66.2 | 企业应当建立专门的直调医疗器械进货查验记录，除满足进货查验记录内容以外，还应当记录验收地点、验收人员信息，直调医疗器械进货查验记录应当真实、准确、完整和可追溯。 查看有直调行为的企业是否建立直调医疗器械进货查验记录，记录是否真实、准确、完整和可追溯，必要时与票据、收款凭证等财务信息核对其真实性。 |  | 评定内容：企业是否建立专门的直调进货查验记录。记录是否真实、准确、完整，可追溯。 检查要点：1、检查企业是否制定直调医疗器械进货查验记录（模板或系统）2、随机抽2-3份直调产品进货查验记录是否包含产品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、供货者信息、验收地点、验收人员。 3、抽查1-2份验收记录关联的票据、收款凭证等财务信息，确认真实性。 |  |
|  | ※6.67.1 | 对需要冷藏、冷冻管理的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度以及外观、包装、标签等质量状况进行重点检查并记录； 查看企业冷藏、冷冻管理的医疗器械验收相关记录，确认企业是否按规定进行管理并保留相关记录。 |  | 评定内容：需冷链储运产品的验收是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业冷链管理规定是否符合要求； 2、询问相关人员，了解冷链产品进行验收的流程是否与规定一致； 3、抽查1-2个库存产品，查看相关记录是否符合要求。 备注：不经营需冷链储运的企业本条合理缺项。 |  |
|  | ※6.67.2 | 对销售后退回的需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应当核实售出期间的温度记录，不符合温度要求的应当拒收。 企业如有销售后退回的需冷藏、冷冻管理的医疗器械，查看企业能否提供购货者出具的售出期间的温度记录，核实售出期间的温度记录是否符合温度要求。有不符合温度要求的，查看是否有拒收或者按不合格品管理。 |  | 评定内容：企业是否能够提供购货者出具的售出期间的温度记录，并核实这些记录是否符合冷藏、冷冻医疗器械的温度要求。对于不符合温度要求的医疗器械是否执行了拒收政策或者按照不合格品进行了管理。 检查要点： 1、企业是否有明确的程序和标准来核实温度记录的有效性。是否有明确的拒收标准和不合格品管理程序。2、询问并随机抽查1-2份温度记录，确认退回冷藏、冷冻医疗器械售出期间的温度记录是否完整，包括记录的起始和结束时间、温度范围、记录频率等。3、确认拒收或者不合格品处理是否有书面记录，包括处理决定、处理过程、责任人等信息。 |  |
| 采购、收货与验收 | 6.67.3 | 验收不合格的，应当注明不合格事项及处置措施。 查看验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格事项进行处置并保留相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  | 评定内容：不合格产品验收记录确认内容是否符合规定要求。 检查要点： 1、重点查看企业验收规定是否包括了“验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施”的内容； 2、抽查验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格的产品进行了处置并保留了相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  |
|  | 6.68 | 企业委托专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业进行收货和验收时，应当对受托方进行必要的质量监督。 委托方应当与受托方签订书面协议，明确双方质量责任和义务，并按照协议承担和履行相应的质量责任和义务。 企业委托专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业进行收货和验收的，查看企业签订的委托贮存、配送服务协议是否明确双方质量责任和义务，抽查相关业务记录，确认企业是否按照协议规定对受托方进行必要的质量监督的记录。 |  | 评定内容：委托方和受托方是否签订具有法律效力的书面协议，责任是否明确，委托内容是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看委托的书面协议是否明确双方质量责任，委托的内容是否包括质量保证内容及储运委托内容； 2、抽查已签订的委托贮存、配送服务协议及其相关记录，确认委托企业和受托企业是否按规定实施。 备注：未进行医疗器械第三方物流委托的企业本条合理缺项。 |  |
| 入库、贮存与检查 | 7.69 | 企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区，按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。 查看企业出入库管理及不合格医疗器械管理的相关制度，确认企业是否按照规定执行。抽查入库、验收记录及不合格产品处置记录，确认企业是否按规定实施入库、验收和不合格品处置。现场检查库房是否建立不合格品区，不合格品是否按规定放置。 |  | 评定内容：是否建立入库记录。不合格品的入库是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业库房贮存、出入库管理及不合格医疗器械管理的规定是否包括本条要求； 2、从不合格区产品或不合格产品记录、销毁记录中，抽查验收不合格的产品，追溯该产品的验收记录是否记载不合格事项并采取了相应处置措施等内容。 |  |
|  | 7.70 | 入库记录应当包括： （一）医疗器械的名称、型号、规格、数量； （二）医疗器械注册证编号或者备案编号； （三）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证号或者备案编号； （四）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、入库日期； （五）医疗器械唯一标识（若有）。 抽查入库记录，确认入库记录是否包含以上内容，记录是否真实、准确、完整、可追溯。 |  | 评定内容：入库记录是否符合要求。 检查要点： 从库存记录中抽查1-2个产品，查该产品的入库记录，是否符合要求； |  |
| 入库、贮存与检查 | 7.71 | 企业应当根据医疗器械的质量特性进行合理贮存，并符合下列要求： （一）按照医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求贮存； （二）冷库贮存时，应当根据冷库验证报告确定合理的贮存区域，制冷机组出风口应当避免遮挡； （三）应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施； （四）搬运、堆垛、放置医疗器械时，应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度、放置方向等应当符合包装图示要求；应当按照货架、托盘承重范围等要求妥善存放，避免损坏医疗器械； （五）按照医疗器械的贮存要求分库（区）存放，医疗器械与非医疗器械应当分开存放；组合销售的医疗器械和非医疗器械可以不分开贮存；在实施自动化操作的自动化仓库中，医疗器械与非医疗器械可以按货位分开存放； （六）医疗器械应当按照品种、规格、型号分开存放；医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； （七）贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； （八）非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量安全的行为； （九）医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 查看企业库房贮存的医疗器械，确认企业是否按照规定对医疗器械进行合理贮存。 |  | 评定内容：是否根据医疗器械的质量特性进行合理贮存并符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业库房贮存相关规定是否符合要求； 2、现场检查库房贮存医疗器械，抽查库存产品，从分库、分区、分类、堆垛、破损或变形包装、贮存要求等检查是否符合规定要求。库房贮存医疗器械是否按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 备注：未设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 7.72 | 从事专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业，应当通过计算机信息系统有效区分其自营、受托，以及不同委托方的医疗器械。 查看从事专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业的计算机信息系统是否能有效区分其自营、受托，以及不同委托方的医疗器械。抽查自营、受托，以及不同委托方的医疗器械在计算机信息系统中的货位是否与实际货位相符。 |  | 评定内容：医疗器械第三方物流自营与受托的医疗器械贮存是否符合风险管理要求。 检查要点： 重点检查医疗器械第三方物流库房、计算机管理系统，其自营产品与委托的医疗器械分开管理的措施是否符合要求。 备注：仅同时有自营产品和第三方物流业务的企业适用，其他企业本条可合理缺项。 |  |
| 入库、贮存与检查 | 7.73 | 企业应当根据库房条件、外部环境、产品有效期要求等，对医疗器械进行定期检查，建立在库检查记录。 查看企业是否建立在库检查记录，是否进行定期检查。 |  | 评定内容：是否按要求对库房条件、外部环境、医疗器械有效期要求等进行定期检查，是否按照要求建立检查记录。 检查要点： 1、重点查看企业在库贮存医疗器械相关管理规定是否符合本条要求； 2、抽查库存1-2个产品，查看产品日常检查记录、温湿度记录等，确认企业按规定对库房医疗器械进行定期检查并保留相关记录； 3、对库存检查存在包装破损等问题的产品是否采取退货、销毁等处置措施并保留相应记录。 备注：未设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 7.74.1 | 在库检查记录应当包括： （一）检查医疗器械合理贮存与作业流程； （二）检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境； （三）对温湿度监控系统、冷库温湿度自动报警装置进行检查、保养； （四）未采用温湿度监测系统进行自动监测的，应当每天上、下午各不少于1次对库房温湿度进行监测记录； （五）对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查。 查看企业在库检查记录，确认记录是否包括上述要求内容，记录是否真实、准确、完整、可追溯。 |  | 评定内容：贮存条件和在库检查记录是否包括所述要求内容 检查要点： 1、现场核查贮存管理是否形成控制文件，确认贮存条件、设施设备配置、防护措施、卫生环境能否满足产品贮存要求。 2、抽查库存1-2个产品，查看产品日常检查记录、温湿度记录、外观、包装、有效期等质量状况检查记录，确认企业按规定对库房医疗器械进行定期检查并保留相关记录； |  |
|  | ※7.74.2 | 发现存在质量疑问的医疗器械，应当立即进行质量隐患产品隔离并标示，防止其销售出库，并及时通知质量管理机构进行质量判定与处理。 查看企业存在质量疑问医疗器械处置的相关记录是否按上述要求内容处置。 |  | 评定内容：企业是否对存在质量疑问医疗器械进行及时隔离并正确标示。是否及时通知质量管理机构，并进行质量判定与处理。 检查要点：1、现场查看质量疑问医疗器械隔离与标示是否清晰，足以警示相关人员避免误操作。2、是否形成控制程序或制度，明确质量疑问医疗器械的标示、通知与处理流程。3、抽查1-2份质量疑问医疗器械处置记录，确认质量判定过程记录是否对隔离的产品进行及时、有效的评估处理。 |  |
|  | 7.75.1 | 零售企业应当定期对零售陈列、自动售械机陈列、存放的医疗器械进行检查，重点检查拆零医疗器械和近效期医疗器械。 查看零售企业（包括自动售械机）定期检查制度，抽查定期检查记录。查看零售场所陈列、自动售械机陈列、存放的医疗器械情况、拆零、近效期产品情况。 |  | 评定内容：零售企业是否建立了定期检查制度。 检查要点：1、现场查看陈列和存放地点。陈列和存放环境是否整洁、有序，是否按照规定条件存放。2、抽查2-3份定期检查记录是否包含拆零和近效期产品的检查记录，重点确认拆零产品记录是否详尽（包括拆零日期、批号等）3、现场检查近效期产品标识和记录是否明确，近效期产品是否得到优先销售或适当处理。 |  |
| 入库、贮存与检查 | 7.75.2 | 发现有质量疑问的，应当及时撤柜、停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。 查看零售企业、自动售械机医疗器械陈列情况、拆零、近有效期产品情况及相关记录，查看有质量疑问产品处置记录，是否及时撤柜、停止销售，并由质量管理人员确认和处理。 |  | 评定内容：零售企业是否有形成医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告制度，并采取撤柜和停止销售的措施。 检查要点：1、现场询问质量管理人员对有质量疑问的产品处理流程，是否保留相关记录2、随机抽查1-2份处置记录，评估处理措施是否恰当，处置记录是否完整（包括撤柜时间、停止销售情况、处理措施等） |  |
|  | 7.76.1 | 企业应当对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警措施。 查看企业是否执行医疗器械效期管理制度，相关管控措施是否健全，记录是否完整。 |  | 评定内容：效期管理相关规定是否符合法规要求。 检查要点： 1、重点抽查第三类企业计算机信息管理系统对医疗器械产品有效期进行自动跟踪和控制功能，近效期提示、预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售； 2、经营第二类企业查看企业医疗器械效期管理相关规定是否包括本条要求并覆盖退货、销毁、报废等过程； |  |
|  | ※7.76.2 | 超过有效期的医疗器械应当及时放置到不合格品区进行隔离，按照相关制度采取销毁、退货等处置措施，并保存相关记录。 查看企业效期管理制度文件及超过有效期医疗器械处置相关记录，确认企业是否按规定对库存医疗器械的有效期进行管理并对超过有效期的医疗器械按规定及时处置。抽查经营的产品，检查是否存在超过有效期，未及时识别情况，或已识别但未放置到不合格品区进行隔离的情况。 |  | 评定内容：是否进行过效期管理，过效期产品是否禁止销售。 检查要点： 1、抽查第三类企业计算机信息管理系统的效期控制功能； 2、抽查效期管理、超过有效期处置及销售相关记录及相关原始资料。确认企业是否按规定对库存医疗器械效期进行有效管理并对超过有效期医疗器械按规定及时处置，留有记录和附有相关原始资料等； 3、对超过有效期产品进行“进销存”账物平衡检查。 |  |
|  | 7.77 | 企业应当定期对库存医疗器械进行盘点，核对库存医疗器械的名称、规格、型号，生产批号或者序列号、有效期、数量等，发现质量及数量问题应当及时查明原因并做好记录，保证账、货相符。 查看企业是否建立医疗器械盘点记录，记录是否包括上述要求内容，是否账、货相符；抽查有质量、数量问题的盘点记录是否按上述要求处理。 |  | 评定内容：是否按制度要求对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。 检查要点： 1、重点查看企业库房贮存医疗器械相关管理规定是否包括定期进行盘点，做到账、货相符的要求； 2、抽查企业库存1-2个产品盘点记录，核对库房实际库存数量，是否与计算机信息管理系统库存数量一致。确认企业按规定频率与要求进行盘点。 |  |
| 销售、出库与运输 | 8.78 | 企业应当加强对销售人员的培训和管理，对销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。 企业销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，并注明销售人员的身份证件号码。 查看企业人员名册，确认企业办事机构或者销售人员名单。抽查销售人员培训档案，核实培训内容是否涵盖办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。抽查医疗器械销售人员授权书，确认销售授权书是否载明授权销售的品种、地域、期限并注明销售人员的身份证件号码，销售人员授权书是否加盖本企业公章，并按要求存档保存。 |  | 评定内容：是否按照要求出具销售人员授权书，授权书是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业员工名册，确认企业办事机构或者销售人员名单； 2、抽查医疗器械销售人员授权书，确认销售授权书是否载明授权销售的品种、地域、期限、对以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任并注明销售人员的身份证号码； 3、销售人员授权书是否保留底根并加盖本企业公章，销售人员授权书底根是否按要求存档保存。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.79 | 医疗器械注册人、备案人委托销售的，应当委托符合条件的医疗器械经营企业，签订委托协议明确双方的权利和义务，并加强对经营企业的培训和管理。 查看被委托的经营企业许可（备案）资质及证明文件，确认经营范围、经营方式等是否符合规定。医疗器械注册人、备案人与被委托的经营企业签订委托协议是否明确双方的权利和义务。抽查医疗器械注册人、备案人的培训和管理记录，确认医疗器械注册人、备案人是否按规定对被委托的经营企业进行相关培训和管理，并保留相关记录。 |  | 评定内容：被委托经营企业的资质审查。委托协议的内容审查。培训与管理的执行情况。 检查要点：1、抽查被委托经营企业医疗器械经营许可证或备案证明。被委托企业经营范围是否包含所经营医疗器械的类型。2、抽查1-2份委托协议是否包含双方的权利、义务、责任分配等关键条款。委托协议是否经过双方签字盖章。3、抽查2-3份医疗器械注册人、备案人提供的培训记录，是否包括培训内容、时间、地点、参与人员。抽查1-2份管理记录，（如质量管理体系文件、审计报告、整改措施）确认记录的完整性和可追溯性，以证明培训和管理活动的有效性。 |  |
|  | ※8.80 | 企业不得销售未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 抽查企业在售（含贮存）的医疗器械产品，以及进货查验记录、随货同行单、销售记录、销售凭据等，查看是否存在销售未依法注册或者备案，无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 |  | 评定内容：企业是否存在销售未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。是否建立进货查验机制，是否保留相关记录。 检查要点： 1、重点抽查企业是否建立了进货查验审核流程，形成进货查验审核记录； 2、随机抽查2-3份进货查验记录、随货同行单、销售记录，销售凭证等，重点确认是否存在未经依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 |  |
| 销售、出库与运输 | 8.81 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，应当将医疗器械销售给医疗器械生产企业、医疗器械经营企业、医疗器械使用单位或者其他有合理使用需求的单位。向其他有合理使用需求的单位销售医疗器械，销售前应当索取购货者对所采购医疗器械的使用需求说明。 抽查从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业销售记录和购货者档案，确认购货者是否为医疗器械生产企业、医疗器械经营企业、医疗器械使用单位或者其他有合理使用需求的单位。如购货者为其他有合理使用需求的单位时，检查其使用需求说明，确认使用需求说明是否合理。 |  | 评定内容：是否进行购货者审核，保证医疗器械流向真实合法。相关档案是否保存。 检查要点： 1、抽查企业购货者档案及销售记录，确认购货者是否符合要求保证医疗器械销售流向真实合法。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | ※8.82 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，在首次发生销售前，应当获取购货者相关资料复印件或者扫描件，对购货者的证明文件、经营范围进行核实，并建立购货者档案，保证医疗器械销售流向真实、准确、完整和可追溯。 查看企业购货者资格审核制度，抽查企业购货者档案及销售记录，确认企业在首次发生销售前，是否获取购货者的相关资料复印件、扫描件或者电子证照，对购货者的证明文件是否齐全、是否加盖购货者公章、证明文件有效期限和经营范围是否符合要求等进行核实，确认记录是否真实、合法、准确、完整和可追溯。 |  | 评定内容：是否进行购货者审核，保证医疗器械流向真实合法。相关档案是否保存。 检查要点： 1、重点抽查经营第三类企业是否根据管理权限在计算机信息管理系统建立了购货者首营审核流程，生成首营审核表,并可根据需要建立资质档案； 2、重点检查企业对购货者的管理规定，检查首营审核及证明文件； 3、抽查企业购货者档案及销售记录，确认企业能否保证医疗器械销售流向真实合法。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | ※8.83 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，应当实施销售记录制度。 查看第二类、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售企业是否建立销售记录制度，制度内容是否符合法律、法规、规章、规范性文件要求。 |  | 评定内容：第二类、三类批发企业，第三类零售企业是否建立销售记录制度，内容是否符合要求。 检查要点： 查看企业销售记录制度，重点抽查制度的运行情况 |  |
| 销售、出库与运输 | ※8.84 | 销售记录应当包括： （一）医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号、数量、单价、金额； （二）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、销售日期； （三）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证编号或者备案编号。 从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，销售记录还应当包括购货者的名称、收货地址、联系方式、相关许可证明文件编号或者备案编号等。 查看企业销售记录，确认销售记录项目是否包括上述要求。 |  | 评定内容：销售记录是否符合规定要求，记录内容是否完整、真实。 检查要点： 1、重点抽查第三类的企业是否由计算机信息管理系统依据首营审核基础数据及库存记录生成销售记录；仅批发第二类的企业查看销售记录； 2、抽查销售发票中的1-2个产品的销售记录，其项目字段是否包括但不限于本条要求。 备注：仅从事第二类零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.85 | 企业按本规范第五十九条规定进行医疗器械直调购销的，应当建立专门的直调医疗器械销售记录。 查看企业的销售记录，有直调购销的，确认企业是否建立专门的直调医疗器械销售记录，直调原因是否符合发生灾情、疫情、突发事件、临床紧急救治等特殊情况，或者仅经营第三十七条中的大型医用设备以及其他符合国家有关规定的情形。 |  | 评定内容：企业直调购销企业销售记录是否符合要求。 检查要点： 1、重点抽查直调购销销售记录确认符合规范第五十九条规定的情形 2、抽查直调购销销售发票中的1-2个产品的销售记录是否符合要求。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.86 | 从事医疗器械零售业务的企业，应当给消费者开具销售凭据，记录医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、数量、单价、金额，零售企业名称、经营地址、电话、销售日期等，以方便进行质量追溯。 对从事医疗器械零售业务的企业，查看企业进货查验记录、销售凭据存根和产品库存数量是否相符，确认企业是否按规定开具销售凭据。查看医疗器械零售企业留存的销售凭据，销售凭据是否包括上述要求内容。 |  | 评定内容：是否给消费者开具了符合要求的销售凭据。 检查要点： 重点抽查零售第三类的企业是否由计算机信息管理系统依据首营审核基础数据及库存记录开具销售凭据；仅零售第二类的企业查看销售凭据。 备注：仅从事批发的企业本条合理缺项。 |  |
| 销售、出库与运输 | ※8.87.1 | 医疗器械出库前，企业应当进行出库复核，并建立出库复核记录。 抽查企业出库复核记录，确认企业是否按上述要求开展医疗器械出库复核工作。 |  | 评定内容：是否建立了出库复核制度和出库复核记录。 检查要点： 1、抽查企业出库复核管理制度2、随机抽查已经签收的1-2个产品核查出库前的复核工作是否与管理制度相符。 |  |
|  | ※8.87.2 | 发现有下列情况之一的不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理： （一）医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题； （二）标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符； （三）医疗器械超过有效期； （四）存在其他异常情况的。 查看企业是否发现存在不得出库的情况。对存在不得出库情形的，是否有质量管理机构或者质量管理人员的处理意见及处理结果，是否按照出库相关制度妥善处置。 |  | 评定内容：出库是否符合要求，对发现质量问题产品的处理是否符合要求。 检查要点： 1、重点检查企业出库相关管理规定是否包括本条要求； 2、抽查企业出库复核记录，确认企业是否按规定开展医疗器械出库复核工作； 3、发现问题产品是否按照要求报告质量管理部门并留有报告痕迹。 备注：未设立自行管理库房的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.88 | 出库复核记录应当包括：医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、单位、数量，购货者、出库日期、医疗器械唯一标识（若有）等内容。 查看企业出库复核记录，确认记录是否包括上述要求内容。 |  | 评定内容：出库复核记录内容是否符合规定要求。 检查要点： 1、随机抽查1-2 份出库复核记录，确认企业出库复核记录是否包括本条规定的内容且信息准确、完整； |  |
|  | 8.89 | 需要医疗机构选配后方可确认销售的医疗器械，企业应当加强出库前的质量复核，符合产品质量安全要求方可出库，并留存出库质量复核记录。医疗机构临床选择确认后，应当及时建立销售记录。 需要医疗机构选配后方可确认销售的医疗器械，查看企业是否加强出库前的质量复核，查看出库质量复核记录及销售记录是否完整、准确、真实、可追溯，查看经医疗机构临床选择确认后是否及时建立销售记录，确认销售记录是否与产品出库复核记录信息一致。 |  | 评定内容：是否对需要医疗机构选配确认的医疗器械加强了出库前的质量复核。复核记录是否完整、准确、真实和可追溯。是否及时建立了销售记录。 检查要点； 1.检查企业是否有明确的出库前质量复核流程和标准。2.抽查2-3份出库质量复核记录和销售记录是否包括本条规定的关键信息。3. 确认销售记录中的产品信息、购买医疗机构等信息是否与出库复核记录一致。 |  |
| 销售、出库与运输 | 8.90 | 医疗机构选配后未使用的退回产品，按照本规范第一百零六条、一百零七条进行相关管理。企业应当加强过程质量记录管理，确保医疗机构选配销售产品的出库质量复核记录、销售记录、退货记录信息真实、准确、完整和可追溯。 查看企业退货管理相关制度，确认企业是否能保证退回医疗器械的质量和安全，防止混入不符合法定要求的医疗器械。抽查出库质量复核记录、销售记录、退货记录，确认企业是否加强过程质量记录管理，记录信息是否真实、准确、完整和可追溯。 |  | 评定内容：是否制定了退货管理制度，退回产品质量记录信息是否真实、准确、完整、可追溯。 检查要点：抽查2-3份企业出库质量复核记录、销售记录、退货记录 |  |
|  | 8.91 | 从事医疗器械批发业务的企业，在医疗器械出库时应当附随货同行单，并加盖本企业或者委托的专门提供医疗器械运输、贮存服务企业的出库印章。 查看医疗器械批发企业或者委托专门提供医疗器械运输、贮存服务企业的出库随货同行单存根，确认企业在出库时是否随货附带随货同行单并符合上述加盖印章的要求。 |  | 评定内容：是否建立了出库复核记录和随货同行单，内容是否符合规定要求。 检查要点： 1、抽查企业出库复核记录，确认企业出库复核记录是否包括本条规定的内容且信息准确、完整； 2、医疗器械出库时，是否附有加盖本企业出库印章的随货同行单，随货同行单记载内容是否符合本实施细则第五十三条要求； 3、随机抽查已经签收的1-2个产品（重点核查需冷藏、冷冻产品）随货同行单企业留档页，核查记录内容是否符合要求。 |  |
|  | 8.92 | 随货同行单内容应当包括： （一）供货企业名称；（二）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称；（三）医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号；（四）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、数量；（五）医疗器械运输及贮存条件；（六）专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业名称（若有）；（七）收货单位名称、收货地址、联系方式、发货日期等。 查看企业的随货同行单是否包括上述内容，相关内容是否完整、准确。 |  | 评定内容：随货同行单是否符合要求。 检查要点： 1、重点抽查随货同行单的内容是否完整，是否加盖供货者出库印章； 2、随货同行单底根印章、编号、内容等是否与随货同行单一致； 3、随货同行交接单据上是否留下确认收货或拒收的痕迹（签名及时间）。 |  |
|  | 8.93 | 企业按照本规范第五十九条规定进行医疗器械直调购销的，直调医疗器械出库时供货者应当开具两份随货同行单，分别发往直调企业和购货者。直调随货同行单应当有明显的直调标识，并标明直调企业名称、直调原因。 查看直调医疗器械随货同行单存根，确认是否分别发往直调企业和购货者，并有明显的直调标识，标明直调企业名称、直调原因等。 |  | 评定内容：分发。直调购销标识、信息，随货同行单符合性 检查要点： 1、现场随机抽查1-2份随货同行单的存根，确认是否确实存在两份，一份发往直调企业，另一份发往购货者。2、确认随货同行单上是否明确标注直调企业名称和直调具体原因，标识是否清晰可见，易于识别。3、检查随货同行单信息是否完整（如产品名称、规格、数量、批号、有效期） |  |
| 销售、出库与运输 | 8.94 | 医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标识。 查看企业相关规定及拼箱发货包装箱标识，确定企业规定是否明确上述要求，拼箱发货标识内容是否清晰、醒目易分辨。 |  | 评定内容：拼箱发货的代用包装箱是否有醒目的发货内容标示。 检查要点： 1、检查企业相关拼箱发货规定； 2、重点检查企业拼箱发货包装箱标示是否明确，是否附有拼箱产品目录清单。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.95 | 需要冷藏、冷冻管理的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合下列要求： （一）车载冷藏冷冻箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求； （二）包装、装箱、封箱工作应当在符合医疗器械说明书或者标签标示的温度范围内的环境下完成； （三）装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。 查看企业装箱、装车相关工作程序及人员名册、岗位说明或者岗位职责等文件资料，确认是否由专人负责需要冷藏、冷冻管理的医疗器械装箱、装车作业。 查看企业是否在出库或者运输等环节工作程序文件中，明确上述作业要求并做好相关工作记录。 |  | 评定内容：企业冷链运输操作规程是否由专人负责并符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业运输操作规程是否符合要求；访谈装箱、装车作业负责人，了解其工作的流程与规定是否相符； 2、现场抽查企业冷藏、冷冻设备运行记录和冷链管理相关记录，确认企业工作人员是否按规定作业并保留相关记录。 备注：1）不经营需冷链储运的企业本条合理缺项；2）经营冷链产品全部委托具有冷链储运资质的医疗器械第三方物流的企业本条合理缺项；3）仅从事零售业务的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.96 | 企业应当按照相关制度以及运输操作规程要求进行医疗器械运输，选择合理的运输工具及运输路线，做好运输过程的产品防护，确保运输过程医疗器械产品的质量安全，并做好运输记录。 运输记录应当包括：收货单位名称、地址、联系方式、运输方式，医疗器械名称、型号、规格、医疗器械注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、单位、数量、发货日期等内容。委托运输时还应当记录承运单位名称和运单号，自行运输时应当记录运输车辆车牌号和运输人员。 查看企业运输相关制度以及运输操作规程，通过相关岗位人员实际操作确认其符合运输相关制度以及运输操作规程。抽查运输记录，确保运输记录应包含上述内容。其中涉及委托运输的企业，查看委托运输记录是否包含承运单位名称和运单号。企业自行运输的，查看运输记录是否包括运输车辆车牌号和运输人员。 |  | 评定内容：是否建立医疗器械运输制度和操作规程。包括对运输工具、路线，产品防护的措施。 检查要点： 1、现场询问观察岗位人员的实际操作，确认运输活动是否遵循了制度和操作规程。2、抽查2-3份运输记录确认温度控制、防震、防潮质量安全信息。3、抽查运输记录是否包含收货单位名称、地址、联系方式、运输方式等信息，评估是否根据产品的特性选择适宜运输工具和最优运输路线。3、对于委托运输，抽查记录中是否包含承运单位名称和运单号。对于自行运输，抽查记录中是否包括运输车辆车牌号和运输人员的详细信息。 |  |
| 销售、出库与运输 | 8.97 | 运输需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，应当根据运输的产品数量、距离、时间以及温度要求、外部环境温度等情况，选择合理的运输工具和温控方式，确保运输过程中温度控制符合要求。 冷藏车、车载冷藏冷冻箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。 查看企业冷链运输工具验证控制文件，确认其冷藏车、车载冷藏冷冻箱、保温箱等能够满足医疗器械运输过程中对温度控制的要求。查看冷链运输记录，确认所选择的运输工具和温控方式能满足医疗器械运输过程中温度控制要求。 查看冷藏车辆及相关设备校准报告、验证报告、操作规程等文件，并现场检查冷藏车辆及相关设备，必要时进行测试，确认冷藏车辆及相关设备是否符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求，是否具有显示温度、控制温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。 |  | 评定内容：需冷藏、冷冻产品运输是否符合要求，过程及到货温度是否能提供给购货者并符合要求。 检查要点： 1、冷藏箱、保温箱功能符合本实施细则第三十四条要求； 2、现场查看冷藏车辆、车载冷藏箱、保温箱及相关设备校准报告、验证报告、相关操作规程等文件，是否具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能，必要时进行测试，设备确认符合运输过程中对温度控制的要求； 3、现场查看运输过程中实时监测温度设备符合实时读取温度监测数据的功能要求； 4、随机抽查需冷藏、冷冻产品运输记录，查看记录是否符合要求。 备注：1）不经营需冷链储运的企业本条合理缺项；2）未设立自行管理库房的企业本条合理缺项；3）仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 8.98 | 企业可以委托其他具备质量保障能力的承运单位运输医疗器械，应当签订委托运输质量保证协议，并定期对承运单位运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，确保运输过程的质量安全。 委托运输质量保证协议应当包括：运输过程中的质量责任、运输操作规程、在途时限、温度控制、签收和回执要求等。 查看企业委托运输考核评估记录，确认企业是否对承运单位运输医疗器械的质量保障能力进行定期充分的考核评估并保留相关记录。委托其他单位运输医疗器械的，重点查看企业委托运输质量保证协议，确认委托运输质量保证协议是否包括：运输过程中的质量责任、运输操作规程、在途时限、温度控制、签收和回执要求等内容，确保运输过程中的质量安全。已开展经营活动的，抽查相关运输签收等记录，确认企业是否按协议实施质量管理。 |  | 评定内容：是否对承运方运输医疗器械的能力进行评估，是否签订运输协议明确责任。 检查要点： 1、查看“委托运输协议”，是否有“明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全”相关内容； 2、查看“委托运输评估记录”， 抽查相关运输签收等记录，确认企业按协议实施质量管理。 备注：仅从事零售的企业本条合理缺项。 |  |
| 销售、出库与运输 | 8.99 | 企业应当制定需要冷藏、冷冻管理的医疗器械在贮存、运输过程中温度控制的应急预案，并对应急预案进行定期演练。对贮存、运输过程中出现的断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或者紧急情况能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。 查看企业的应急预案及应急预案定期演练记录，确认企业是否已制定冷藏、冷冻管理的医疗器械在贮存、运输过程中温度控制的应急预案，确认企业对贮存、运输过程中出现的断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或者紧急情况能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。 |  | 评定内容：企业是否制定需要冷藏、冷冻管理医疗器械贮存、运输过程温度控制应急预案。面对断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或紧急情况时，是否能够及时采取有效应对措施。 检查要点：1、检查企业是否具有书面应急预案文件，内容包括但不限于温度监控、报警系统、备用电源、应急联系人员等。抽查应急预案是否涵盖了所有可能的意外或紧急情况，如断电、异常气候、设备故障等。2、抽查应急预案演练记录是否定期演练，演练结果得到记录和分析。 |  |
| 售后 服务 | 9.100 | 企业应当按照与供货者在采购合同或者协议中约定的质量责任和售后服务责任，以及与购货者约定的质量责任和售后服务责任，提供相应的售后服务。 查看企业售后服务相关制度及其人员岗位说明或者岗位职责。查看售后服务相关记录，确认企业是否履行采购合同或者协议中与供货者约定的质量责任和售后服务责任，以及与购货者约定的质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 |  | 评定内容：是否具备与经营医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 检查要点： 1、重点查看企业员工名册，确认专业指导、技术培训和售后服务人员名单； 2、查看上述岗位人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等，查看售后服务办公条件和售后服务相关记录，确认企业是否具备与其经营范围、经营规模相适应的专业指导、技术培训和售后服务能力； 3、约定由相关机构提供技术支持的，查看技术支持评估的相关记录及委托协议，确认受托方是否具备相应能力。 |  |
|  | 9.101 | 企业自行为客户提供安装、维修、技术培训等售后技术服务的，应当设置售后服务部门或者配备售后服务技术人员，具备与所经营的医疗器械产品以及规模相适应的售后服务能力。 查看企业售后服务的办公条件、人员名册及岗位说明或者岗位职责权限相关文件，确认企业是否按要求设置从事售后技术服务的部门或者人员。 |  | 评定内容：是否按照采购协议与供货者约定质量责任和售后服务责任。 检查要点： 1、重点查看企业采购、售后服务相关制度及其人员岗位职责； 2、查看采购合同和售后服务相关记录，确认企业是否履行了按照采购合同与供货者约定的质量责任和售后服务责任以保证医疗器械售后的安全使用。 |  |
| 售后 服务 | 9.102 | 企业与供货者约定由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务等售后技术服务的，或者由约定的第三方机构提供技术支持的，企业可以不设置售后服务部门和售后服务技术人员，但应当配备相应的售后服务管理人员。 查看企业与供货者签订的协议或者合同，确认企业是否与供货者约定由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的第三方机构提供技术支持。重点查看企业售后服务管理规定、人员名册及岗位说明或者岗位职责权限相关文件，确认企业是否配备相应的售后服务管理人员。 |  | 评定内容：由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的相关机构提供技术支持的，企业是否配备了相应的管理人员。 由企业自行为客户提供安装、维修、技术培训的，是否配备具有专业资格或者经过厂家培训的人员。 检查要点： 1、查看企业供货协议或合同，确认企业是否与供货者约定，由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的相关机构提供技术支持； 2、查看员工名册及岗位职责权限相关文件，确认企业是否按本实施细则要求设立从事技术培训和售后服务的部门或人员, 企业是否明确了相应的管理人员； 3、企业若自行为客户提供安装、维修、技术培训的，查看企业员工名册，查看上述岗位人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等， 确认上述人员是否具备专业资格或经过厂家培训能胜任相关工作。 |  |
|  | 9.103 | 企业使用第三方机构提供售后服务支持的，应当选择具备质量保障能力的服务机构，签订质量保证书面协议，约定双方质量责任和义务，明确售后服务的服务范围与质量管理要求。企业应当定期对服务机构的质量保障能力进行考核评估，确保售后服务过程的质量安全与可追溯。 企业使用第三方机构提供售后服务支持的，查看企业能否提供第三方机构具备质量保证能力的证明材料，是否与第三方机构签订质量保证书面协议，协议是否约定双方质量责任和义务，是否明确售后服务的服务范围与质量管理要求。已开展相关售后服务活动的，抽查相关记录，确认企业是否按协议实施售后服务活动。查看企业对服务机构的质量保障能力的评估记录，确认企业是否定期对第三方机构的质量保障能力进行充分的考核评估。 |  | 评定内容：企业是否建立第三方机构选择与评审程序。是否有签订质量保证协议，以及协议的履行情况 检查要点：1、查验第三方服务机构的资质证书、质量管理体系认证等证明其质量保障能力的材料。确认企业是否对第三方服务机构的背景、经验和能力进行了充分的考察。2、抽查2-3份质量保证协议的内容，包括但不限于服务质量标准、责任分配、违约责任等条款。确认协议是否为书面形式，并由双方签字盖章。3、抽查1-2份售后服务记录，确认协议中是否包含这些质量管理要求（如服务流程、质量控制措施等） |  |
| 售后 服务 | 9.104 | 企业应当按照质量管理制度的要求，制定售后服务管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。企业应当及时将售后服务处理结果等信息记入档案，以便查询和跟踪。 查看企业售后服务制度和相关记录，确认企业是否按规定开展售后服务，记录信息是否准确、完整。 |  | 评定内容：售后服务管理操作规程是否符合要求。 检查要点： 1、查看企业售后服务操作规程是否符合要求； 2、抽查企业售后服务相关记录，确认企业是否按规定开展售后服务，记录信息是否准确、完整。 |  |
|  | 9.105 | 企业应当配备专职或者兼职的售后服务管理人员，对客户投诉的质量安全问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，及时通知医疗器械注册人、备案人和供货者。 查看企业客户投诉管理规定、人员名册及岗位说明或者岗位职责权限相关文件，确认企业是否配备专职或者兼职的售后服务管理人员负责客户投诉相关工作。抽查相关客户投诉记录，确认企业是否已对客户投诉的质量安全问题查明原因、采取有效措施并及时通知医疗器械注册人、备案人和供货者。 |  | 评定内容：是否配备了专职或者兼职人员负责售后管理工作，对客户投诉的质量问题是否采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录。 检查要点： 重点查看企业客户投诉及处置相关规定及记录，确认企业按规定开展客户投诉及处置并保留相关记录，投诉记录内容符合要求。 |  |
|  | ※9.106 | 企业应当加强对退货产品的管理，防止混入不符合法定要求的医疗器械。退货医疗器械应当经过验收人员质量查验，并生成退货记录。对质量查验不合格的，应当注明不合格事项及处置措施，并放置在不合格品区，按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。 查看企业退货管理相关制度，确认企业是否能保证退货环节医疗器械的质量安全，防止混入不符合法定要求的医疗器械。抽查退货相关记录，确认企业退货是否经过验收人员质量查验，重点抽查退货验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格产品进行合理处置并保留相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  | 评定内容：退货管理的制度、处理流程是否符合要求。 检查要点： 1、重点查看企业退货管理相关制度，退货产品与发货信息是否进行信息核对等的规定，确认企业能保证退货环节医疗器械的质量和安全，防止混入假劣医疗器械； 2、抽查退货相关记录，记录信息是否准确、完整，从退货产品来源开始回溯核查产品的原始发货清单，其信息内容应当一致； 3、询问质量管理人员处理退回产品的工作流程，其流程是否与规定相符，是否与实际退货流程相符。 |  |
|  | 9.107 | 退货记录应当包括：退货日期、原出库单号、退货单位名称，医疗器械名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号、运输及贮存条件，生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期，医疗器械唯一标识（若有）、退货原因、产品质量状态、退货数量、验收人员等内容。 抽查退货记录，确认企业退货记录信息是否准确、完整。 |  | 评定内容：企业退货记录信息是否准确、完整。 检查要点： 现场随机抽查2-3份不同品类产品的退货记录，确认是否包括所述信息。 |  |
| 售后 服务 | 9.108 | 从事医疗器械零售业务的，企业应当在营业场所公布售后服务电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客医疗器械质量安全投诉。 查看从事零售业务的企业是否在营业场所公布售后服务电话，设置顾客意见簿。查看顾客意见簿记录的顾客投诉及其处置记录，确认企业是否及时处理顾客对医疗器械质量安全的投诉。 |  | 评定内容：零售业务的经营场所是否符合售后服务要求。 检查要点： 现场查看营业场所是否公布食品药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿；查看顾客意见簿及其处置记录，确认企业是否及时处理顾客对医疗器械质量的投诉。角膜接触镜零售是否张贴合法经营承诺内容。 备注：仅从事批发的企业本条合理缺项。 |  |
|  | 9.109 | 企业应当配备专职或者兼职人员，协助医疗器械注册人、备案人对所经营的医疗器械开展不良事件监测，按照国家药品监督管理部门的规定，向医疗器械注册人、备案人以及医疗器械不良事件监测技术机构报告。对相关部门开展的不良事件调查应当予以配合。 查看企业人员名册及岗位说明或者岗位职责文件，确认是否配备专职或者兼职人员按照国家有关规定开展医疗器械不良事件监测，并向医疗器械注册人、备案人以及医疗器械不良事件监测技术机构报告，是否对相关部门开展的不良事件调查予以配合。 |  | 评定内容：是否按照要求开展不良事件监测工作。 检查要点： 1、查看企业医疗器械不良事件监测相关工作制度、岗位职责，确认企业专职或者兼职人员配置情况； 2、查看企业医疗器械不良事件监测入网注册信息及报告信息，确认企业是否按照国家有关规定开展医疗器械不良事件监测工作并对食品药品监督管理部门、供货企业开展的不良事件调查予以配合； 3、通过查看企业退货记录或产品质量投诉记录等检查企业是否按照国家有关规定开展医疗器械不良事件监测工作。 |  |
|  | ※9.110 | 企业发现其经营的医疗器械有严重质量安全问题，或者不符合强制性标准、不符合经注册或者备案的医疗器械产品技术要求的，应当立即停止经营，通知相关医疗器械注册人、备案人、生产经营企业、使用单位、购货者，记录停止经营和通知情况，并立即向企业所在地市县级药品监督管理部门报告。 抽查相关记录，确认企业是否按上述要求实施。 |  | 评定内容：发现所经营的产品有质量问题是否按照要求停止经营并通知相关单位，同时向食品药品监管部门报告。 检查要点： 1、重点查看企业医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定等制度是否包括上述要求； 2、抽查相关记录，确认企业是否按规定实施。 |  |
|  | 9.111 | 企业应当协助医疗器械注册人、备案人履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在质量安全隐患的医疗器械，并建立医疗器械召回记录。 查看企业召回管理制度和相关记录，确认企业是否按上述要求实施。 |  | 评定内容：企业召回制度是否包括本实施细则规定的要求，是否按照制度要求开展召回工作。 检查要点： 1、重点查看企业召回制度是否包括本条要求； 2、抽查企业召回记录，确认企业是否按规定实施。 |  |