广东省地方标准《艾灸仪 无烟检测技术》

编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

广东省市场监督管理局2024第一批大规模设备更新和消费品以旧换新相关广东省地方标准制修订计划项目（粤市监标准〔2024〕177号）。该地方标准计划由广东省中医药局提出并组织实施，由广东省中医标准化技术委员会（GD/TC 31）归口。

## （二）分工

由广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）作为主导单位负责开展标准的翻译、相关法律法规适用性评价、标准文本校对。

# （三）立项的必要性

艾灸仪是以艾条、艾柱等艾材为主要燃烧物，将燃烧热量作用于体表经络、穴位等特定部位进行艾灸的器械。艾灸仪可固定点燃的艾条等于体表，发明至今历史悠久，且形态各异，可用于体表各处，显著提升了艾灸的便利性、安全性，广受老百姓欢迎。

但艾烟作为艾灸过程中的有明显异味的副产物，却会给部分使用者，尤其是在室内艾灸的使用者带来不适。尽管有临床与动物学研究表明艾烟具有一定的治疗作用。为了消减艾烟，无烟艾灸仪问世。这是一类新型艾灸器械，其中使用无烟碳化艾条，或加装了有效过滤烟雾的配件，具有烟雾浓度低、异味少的优点，受到部分消费者偏爱与相关厂商的关注。

实现烟雾控制的技术从原理上包括2类，即直接使用无烟碳化艾条（见图1a）实现几乎无烟无味，或者使用一定的过滤装置（见图1b）减少艾烟及其气味的释放等等。在目前关于医疗器械的法律法规、标准体系下，我国尚无任何关于无烟艾灸仪的标准或规定。但当前市面上在售的自称为“无烟艾灸仪”的产品已然琳琅满目，消减艾烟的效果良莠不齐。有的“无烟艾灸”产品甚至仍有明显气味，以及少量烟雾排放。艾烟排放或多或少的“无烟”艾灸仪对消费者带来一定的误导性。对艾烟过敏或有不良反应的消费者错误地购买到艾烟消减不达标的产品，可能有损害健康的风险。

a b

图1 无烟艾灸产品

而国际标准化组织（ISO）TC249中医药标准化技术委员会已于2019年发布ISO 21366：2019《中医药—无烟灸具通用要求（Traditional Chinese medicine - General requirements for smokeless moxibustion devices）》，其中不仅明确给出了艾灸仪烟雾浓度的检测方法，同时给出了无烟灸具应满足的烟雾浓度上限，以及不能激发室内火警报警装置的要求。该标准为无烟灸具这类新兴保健产品提供了规范参考。

引进采用本国际标准，有助于为无烟艾灸仪提供明确的技术规范，推动该类产品的生产制造规范化，促进新型艾灸仪市场的有序发展，保护艾灸仪购买者的安全，为该器械的生产与销售管理提供重要依据。

- 工作简况

起草阶段：2024年7月~2024年9月

征求意见阶段：2024年9月~2025年3月

送审阶段：2025年4月~2025年6月

# 二、编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 1.2—2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》以及《采用国际标准管理办法》的要求起草，遵循以下原则：

——遵守ISO相关政策文件；

——结合国情确定采用的一致性程度，技术内容符合我国产业实际情况；

——起草为一一对应的国家标准化文件；

——准确翻译原意，遵守条款中助动词的翻译规定；

——译文符合汉语表达习惯，遵循汉语语法规则。

# 三、主要内容及其确定依据

## 1、标准框架

结合行业调研情况与工作组意见，本标准按照修改采用的一致性程度进行起草。本标准主要技术内容及编排结构参照ISO 21366-2019，详见表1。

表1 《艾灸仪 无烟检测技术》的框架

| 章条编号 | 标题 |
| --- | --- |
| 1 | 范围 |
| 2 | 规范性引用文件 |
| 3 | 术语和定义 |
| 4 | 无烟艾灸仪要求与测试方法 |
| 4.1 | 概述 |
| 4.2 | 烟密度测试 |
| 4.3 | 产烟试验 |
| 5 | 安全要求 |
| 5.1 | 有毒气体 |
| 5.2 | 艾灸温度 |
| 5.3 | 设备材料 |
| 6 | 包装和标签要求 |
| 6.1 | 概述 |
| 6.2 | 无烟声明 |
| 6.3 | 产品包装 |
| 附录A | 室内空气质量标准 |
| 附录B | 艾烟密度测量的试验方法 |
| 附录C | 艾烟产生的试验方法 |

## 2、规范性引用文件的改写

本标准的源ISO标准中规范性引用了多个ISO标准。在采标过程中，我们将其中5项改写为采用相应ISO标准的国家标准，详见表2。另有4个ISO文件暂无相应采标的国家标准，其中3项国际标准保留原标准编号；1个ISO/TR 7240-9: 2022为ISO技术报告，不属于规范性文件，故移至参考文献。

表2 采用相应ISO标准的国家标准

| 国家标准编号 | ISO标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 4857.5 | ISO 2248 | 包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| GB/T 8323.2-2008 | ISO 5659-2:2017 | 塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法 |
| GB 4717-2005 | ISO 7240-2 | 火灾报警控制器 |
| GB 4715-2005 | ISO 7240-7:2018 | 点型感烟火灾探测器 |
| GB/T 43905.2-2024 | ISO 15011-2 | 焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第2部分：电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定 |

表3 保留原标准号的ISO标准

| 标准编号 | 标准名称[中（英）] |
| --- | --- |
| ISO 16000-4：2011 | 室内空气－第4部分：甲醛的测定－散布性采样法（Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method） |
| ISO 16000-6:2021 | 室内空气－第6部分：通过MS或MS FID吸收剂动态取样、热吸解和MSFID气相色谱法测定室内和实验室空气中挥发性有机化合物的含量[Indoor air - Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID] |
| ISO 18666:2021 | 中医-艾灸仪的一般要求（Traditional Chinese medicine – General requirements for moxibustion devices） |

同时，按GB/T1.2—2020 7.6要求，本标准重新编写了要素“参考文献”中的文件清单，在其中列入了以下文件：

（1）本标准所参考的国家标准；

（2）原文所列的参考ISO文件；

# 四、国际、国外相关标准情况

国际标准化组织（ISO）目前共发布了4部有艾灸仪（moxibustion device）的国际标准。其中除外ISO 21366之外，另3部ISO国际标准均不涉及无烟艾灸仪。

# 五、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合我国现行法律法规。无烟艾灸仪在我国暂无相关标准。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本项目无重大分歧意见。

# 七、涉及专利的有关说明

本采标项目不涉及专利。

# 八、标准实施建议

建议以推荐性地方标准发布实施。

建议通过国家标准化管理委员会官方网站、主要起草单位官方网站、行业单位网站、媒体、艾灸器械厂商会议等渠道宣贯，推动本标准实施。

# 九、其他应当说明的事项

无。