| ICS | 11.040 |
| --- | --- |
| CCS | DB44. C30 |

发 布

广东省市场监督管理局

20XX-XX-XX 实施

20XX-XX-XX 发布

广东省地方标准

DB44/T XXX—20XX

艾灸仪 无烟检测技术

Requirements for smokeless moxibustion devices

（讨论稿）

目    次

前言	III

引言	IV

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	无烟艾灸仪要求与测试方法	3

4.1	概述	3

4.2	烟密度测试	3

4.3	产烟试验	3

5	安全要求	3

5.1	有毒气体	3

5.2	艾灸温度	3

5.3	设备材料	3

6	包装和标签要求	3

6.1	概述	4

6.2	无烟声明	4

6.3	产品包装	4

附　录　A （资料性） 室内空气质量标准	5

附　录　B （规范性） 艾烟密度测量的试验方法	7

附　录　C （规范性） 艾烟产生的试验方法	11

参 考 文 献	14

# 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件采用翻译法修改采用ISO 21366：2019《中医药 无烟艾灸仪的通用要求》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省中医药局提出并组织实施。

本文件由广东省中医标准化技术委员会（GD/TC31）归口。

本文件起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）。

本文件主要起草人：×××……。

# 引言

艾灸是主要的中医疗法之一。为了提升艾灸便利易用性，人们常使用的艾条、艾柱安装在艾灸仪内，固定、点燃后，固定于体表进行艾灸。

传统艾灸仪会产生艾烟与气味。这可能导致部分患有呼吸系统疾病的患者病情加重；且部分中医养生保健机构等场所室内的消防烟感系统有烟雾水平的限制。为适应少烟、无烟需求，无烟艾灸仪应运而生。这类艾灸仪具有无烟、气味显著减少的优点，也提升了无烟艾灸仪的安全性，受到当代消费者以及医疗保健机构青睐。无烟艾灸仪采用过滤或燃烧碳化艾条等不同措施减少艾烟。然而，目前市面上各类所谓“无烟艾灸仪”质量水平参差不齐，缺乏关于“无烟”的技术规范。本文件为无烟艾灸仪提出了烟雾检测方法与水平要求，填补了该领域空白，有助于提高无烟艾灸仪产品质量、保护消费者安全，为该类器械的生产与销售管理提供依据。

艾灸仪 无烟检测技术

范围

本文件规定了确保无烟艾灸仪性能和安全的一般要求，包括了烟密度、艾灸温度、有害气体的测试方法。

本文件适用于以燃烧艾绒或其制品为热源的有源艾灸仪。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 16000-4：2011 室内空气－第4部分：甲醛的测定－散布性采样法（Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method）

ISO 16000-6:2021 室内空气－第6部分：通过MS或MS FID吸收剂动态取样、热吸解和MS/FID气相色谱法测定室内和实验室空气中挥发性有机化合物的含量[Indoor air - Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID]

ISO 18666:2021 中医-艾灸仪的一般要求（Traditional Chinese medicine – General requirements for moxibustion devices）

GB/T 4857.5/ISO 2248 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 8323.2-2008/ISO 5659-2:2017 塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法

GB 4717-2005/ISO 7240-2 火灾报警控制器

GB 4715-2005/ISO 7240-7:2018 点型感烟火灾探测器

GB/T 43905.2-2024/ISO 15011-2 焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法　第2部分：电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
艾灸仪　moxibustion device
以艾绒作为主要燃烧材料的一次性或可重复使用的器械。

注：艾灸仪包括制造商所定义的其正常使用所必须的配件。

[来源：ISO 18666:2021, 3.1]

3.2
无烟艾灸仪　smokeless moxibustion device

可减少燃烧产生的烟雾和臭味的艾灸仪。

注：可采用碳化艾绒、碳化艾叶或其他碳化材料作为主要燃烧材料。

[来源：ISO 21366:2019, 3.2]

3.3
烟雾密度　smoke density
气溶胶密度

用两个参数之一描述的每体积颗粒数：

- m，吸光度指数，用于使用散射光或透射光测试烟雾探测器;

- y，无量纲变量，用于电离烟雾探测器的测试

注：严格地说，这些参数不是浓度，而是代表与浓度成正比的值，并且在这些测试中已被证明可以代替真实的浓度值。

[来源：ISO 7240-1:2014, 2.1.5，有改动——以“烟雾浓度”为优选术语，因而改变了术语顺序]

3.4
一氧化碳CO　carbon monoxide，CO

由一个碳原子和一个氧原子结合形成的气体

注：在它的化学式中，C代表碳，O代表氧。根据本文件的目的，CO水平总是用空气中CO的质量分数来表示。

[来源：ISO 12133:2011, 3.1]

3.5
挥发性有机物　VOC

沸点在一50～100℃围内的有机化合物。

[来源：ISO 12219:2012, 3.4]

3.6
总挥发性有机物　tVOC

在Tenax TA®上取样的挥发性有机物(3.5)和在正己烷和正十六烷之间洗脱的总和，用火焰电离检测器(tVOCFID)或质谱检测器(tVOCMS)检测，并通过将分析窗口中色谱的总面积转换为甲苯当量来量化。

[来源：ISO 12219:2012, 3.5]

3.7
艾烟　moxibustion smoke

使用艾灸仪(3.1)产生的气体中可见的固体或液体颗粒悬浮。

3.8
醛类　aldehyde

含有甲酰基家族的有机化合物。

无烟艾灸仪要求与测试方法

## 概述

在附录B和C中描述的密度水平下产生艾烟的装置可标记为无烟艾灸仪。

无烟艾灸仪的测试应符合适当的测试方法，例如附录B和C中概述的测试方法 。测试方法可根据 每种产品的形状或尺寸进行修改。

## 烟密度测试

按照附录B进行烟密度测试。

## 产烟试验

按照附录C进行产烟试验。

安全要求

## 有毒气体

概述

无烟艾灸仪应在世界 卫生组织(WHO)指南规定的范围内释放下列物质。

化学浓度的分析应按照下列测试 方法或经证明同样适用的任何其他方法进行。所述腔室和采样方法 可根据无烟艾灸仪的各种形状或尺寸进行修改。

注:建议值的摘要见附录A。

一氧化碳(CO)

对于CO的测定，测试方法应符合ISO 15011-2。

二氧化氮(NO2)

对于NO2的测定，测试方法应符合ISO 15011-2。

总挥发性有机化合物(tVOCs)

对于tVOCs的测定，测试方法应符合ISO 16000-6。

醛

对于醛的测定，测试方法应符合ISO 16000-4。

## 艾灸温度

应符合ISO 18666:2015中6.1、6.2和6.3的要求。

## 设备材料

可能与人体接触的无烟艾灸仪的材料应 符合ISO 18666:2015第7章。

包装和标签要求

## 概述

包装和标签的要求应符合ISO 18666。但是，使用“无烟艾灸仪”声明应遵循6.2

## 无烟声明

符合本文件要求的产品(见第4章)只能在主要或次要包装上使用“无烟”声明。

## 产品包装

包装应设计成防止无烟艾灸仪被压碎。根据GB/T 4857.5-1992中给出的冲击试验，保护装置应保持90%以上的产品安全。

本测试方法可以用GB/T 4857.11-2005或GB/T 25162.1-2010中给出的测试方法代替。

附　录　A
（资料性）
室内空气质量标准

A.1 概述

艾灸时产生的烟雾中含有多种化学物质。虽然无烟艾灸仪是为了减少有毒化学物质而设计的，但 有毒化学物质的浓度应该得到控制。表A.1是引自GB/T 18883-2022室内空气质量标准的指标及要求。

表 A.1　GB/T 18883-2022室内空气质量要求概要

A.2　颗粒物(PM)

A.2.1 PM10

PM10年平均浓度不超过20 μg/m³。24小时PM10浓度不超过50 μg/m³。

A.2.2 PM2.5

PM2.5年平均浓度不超过10 μg/m³。24小时PM2.5浓度不超过25 μg/m³。

A.3　挥发性有机化合物

A.3.1苯

苯对人类有致癌性，没有安全的暴露水平可以推荐。

A.3.3甲苯

7天平均甲苯浓度低于0.26 mg/m³。在平均30分钟内，甲苯的浓度应低于1 mg/m³。

A.4　醛

平均30分钟内甲醛浓度不得超过0.1 mg/m³。

A.5　一氧化碳

24 h内CO平均浓度不超过7 mg/m³, 8 h内不超过10 mg/m³, 1 h内不超过35 mg/m³ ，15 min内不超过100 mg/m³。

A.6　二氧化氮(NO2)

NO2的年平均浓度不得超过40 μg/m³；一小时NO2浓度不超过200 μg/m³。

附　录　B
（规范性）
艾烟密度测量的试验方法

B.1 概述

本附录描述了艾烟密度的测试方法，包括测量仪器、测试条件和计算烟密度的公式。

有关艾烟密度的其他测试方法，请参阅GB/T 8323.2-2008。

测试方法可以根据每个产品的形状或尺寸以及任何其他证明同样适用的方法进行修改。

B.2烟雾密度测量仪

B.2.1一般

艾烟密度测量装置应由一个室和光度系统构成。

B.2.2烟室

改造后的烟室不得有加热炉、燃烧器及相关装置。它应该包含一个用于艾灸仪的托盘，并且可以手动燃烧 (见图B.1)。

单位为毫米

标引序号说明：

A——光电倍增管外壳

B——室

C——光学系统棒

D——光学系统落地窗

图B.1 烟雾浓度测试仓

B.2.3 光度计

光度计应附在烟室上，以光学方式测量烟密度(见图B.2)。

标引序号说明：

A——光电倍增器外壳

B——光电倍增管和插座

C——上快门叶片，在一个光圈上方设有ND2滤光片

D——下快门叶片，带单光圈

E——乳白色扩散滤光片

F——光圈盘

G——中性密度补偿滤波器（选自9）

H——透镜，7倍视镜(2)

J——系统外壳(2)

K——光学系统平台

L——(2)光学窗(2)

M——室

N——对准杆(3)

P——平行光束，直径37，5毫米

Q——光学窗加热器，硅橡胶玻璃纤维 50 W/115V

R——调节光源变压器，115/125 V-6V

S——可调电阻，光源，调整为4V

T——光源

图B.2 光度计结构图

B.3　试验条件

测试条件应遵循GB/T 8323.2-2008。

注：在本文件中，测试时间限制为10min。

B.4　烟密度计算公式

B.4.1　总则

烟密度按式(B.1)至(B.4)计算。

DS=132log10100T		（B.1）

注解

T——光的透射率;

DS——烟雾密度;

132——是由燃烧室的条件引起的恒定值(见ISO 5659-2)

B.4.3  最大烟雾密度

Dm=132log10100Tr		（B.2）

注解 Tr——光的透射率（最大范围）

B.4.4  烟雾密度修正系数

DC=132log10100Tc		（B.3）

注解 Tc——光的透射率(透明光束)

B.4.5  烟雾密度修正值

DS=Dm -DC		（B.4）

B.5艾烟密度限值

B.5.1　总则

关于本附录中的极限值，请参阅GB/T 8323.2-2008附录B。

B.5.2　极限值

作为测试的结果，无烟艾灸仪不得产生光学 密度超过150±10的烟雾。

# 参 考 文 献

- ISO 2244, 包装 完整填充的运输包装和单位载荷 水平冲击试验（Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Horizontal impact tests）

- ISO 7240-1:2014 火灾探测和报警系统-第1部分:总则和定义（Fire detection and alarm systems — Part 1: General and definitions）

- ISO/TR 7240-9:2022 火灾探测和报警系统-第9部分:火灾探测器的火灾测试（Fire detection and alarm systems Part 9: Test fires for fire detectors）

- ISO 7965-1 包装（Packaging — Sacks — Drop test — Part 1: Paper sacks

- ISO 12133:2011 小物件一氧化碳(CO)探测系统[Small craft — Carbon monoxide (CO) detection systems]

- ISO 12219-2:2012 道路车辆的内部空气 第2部分:测定车辆内部部件和材料挥发性有机化合物排放物的筛查方法 袋法（Interior air of road vehicles — Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Bag method）

- GB/T 4857.11-2005 包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法

- GB/T 25162.1-2010 包装袋 跌落试验 第1部分：纸袋

____________________________

Tenax TA®是Buchem提供的一种产品的商品名称。这些信息是为了方便本文件的用户而提供的，并不构成ISO对所命名产品的认可。如果可以证明它们会导致相同的结果，则可以使用相同的产品。