广东省地方标准

DB44/T XXXX—2025

智慧中药房新式调剂药柜技术规范

Technical specification for new dispensing medicine cabinets of intelligent traditional Chinese medicine pharmacy

2025 - XX - XX发布                          2025 - XX - XX实施

广东省市场监督管理局   发布

ICS 11.020

CCS C 01

DB44

目  次

前言	Ⅲ

引言	Ⅳ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则与总体要求	1

5 调剂技术要求	3

5.1 计算机系统技术要求	3

5.2 加药单元技术要求	3

5.3 称量与下药单元技术要求	4

5.4 调剂过程单元技术要求	4

5.5 拍照识别单元技术要求	4

5.6 复核单元技术要求	4

6 质量要求	4

6.1 饮片粒径要求	4

6.2 装量差异要求	5

6.3 调剂正确率要求	5

6.4 补药质量要求	5

6.5 系统功能要求	5

附录A（规范性）新式药柜调剂要求的部分品种及粒径要求	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省中医药局提出并组织实施。

本文件由广东省中医标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

中医药是中华民族的宝贵财富，为中华民族的繁衍昌盛做出了巨大贡献。随着国家先后出台多项有关中医药发展政策，均提出推动中医药振兴发展，体现了国家对中医药作为国家战略的高度重视，以及推动中医药振兴发展的决心。

医疗健康服务、药事服务的智能化发展，为中医药事业发展提供了解决问题的良好路径。智慧中药房利用互联网、物联网技术，运用标准化理论与方法，改造传统诊疗流程，对传统就医取药模式进行创新，实现全流程信息化管理，服务全过程可追溯。通过与各医疗机构信息系统对接获取电子处方，进行专业的处方审核，为广大用户提供药品调剂、饮片煎煮、送药上门、用药咨询等一站式综合药事服务。

本标准对智慧中药房传统中药药柜进行了智能化改造，通过采用新式调剂药柜，并对新式调剂药柜技术进行规范化，从而促进整体中药调剂质量的提升，降低传统的人为差错，并能更加精准的系统性追溯，提升了智慧中药房高质量发展，使中药药事服务进入一个新的阶段，更具市场竞争力，对智慧中药房的规范化发展具有标杆意义。

智慧中药房新式调剂药柜技术规范

- 范围

本文件规定了智慧中药房新式调剂药柜技术规范的术语、定义、总体原则与总体要求、调剂技术要求以及质量要求等内容。

本文件适用于智慧中药房新式调剂药柜技术规范过程的质量管理工作。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41479 信息安全技术 网络数据处理安全要求

GB/T 36035 制药机械 电气安全通用要求

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

中华人民共和国药典 2020年版

《医院中药饮片管理规范》国中医药发﹝2007﹞11号

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 智慧中药房　intelligent traditional Chinese medicine pharmacy

综合利用互联网、物联网、云计算和大数据等技术，结合自动控制技术，通过与医疗机构对接获取电子处方，提供包括专业审方、药品调剂、饮片煎煮、配送、用药咨询及售后服务等一站式综合药事服务的机构。

[来源：DB44/T 2356—2022,3.1]

  - 中药新式药柜调剂技术　new dispensing technology for TCM cabinets

通过新式药柜的系统控制能自动对下药、称量、拍照、出药、分装、复核以及系统在自动调剂过程中的溯源参数统计等调剂技术的规范要求。

# 总体原则与总体要求

## 4.1 环境设施要求

配备新式药柜应对环境设施具有以下要求：

a）应具备与业务相匹配的厂房、设施、设备及卫生环境要求，应当能够最大限度避免污染、交叉污染、混淆和差错，便于清洁、操作和维护。

b）应配备空调、排风、除尘系统。温湿度要求：调剂区 温度10℃-30℃，45%-75%。

c）调剂区、复核区应配备防虫、防鼠等设施。

d）设备运行时，在距设备1m、距地面1.2m以上的位置测量，噪声不超过75dB(A)。

e） 直接与药物接触的煎药和包装容器应选用耐腐蚀、耐高温、不脱落、无毒、不易与药汁起反应、不释放有害物质的材质，以陶瓷、玻璃、食品级304不锈钢等材料，不得使用铝、铁和普通塑料制品。

f）电气安全要求应符合GB/T 36035 制药机械 电气安全通用要求。

## 4.2 新式药柜调剂流程

新式药柜调剂流程包括了从处方信息接收、PLC任务分配、自动称量、自动下药、拍照识别、自动分装等自动化调剂的操作环节。

新式药柜调剂流程如图1所示。

处方接收信息

系统判断

PLC任务分配

自动称量

自动下药

拍照识别

自动分装

复核

下一工序

图1 新式药柜调剂流程图

## 4.3 新式药柜的设备性能要求

    - 新式药柜的设备性能

新式药柜的设备性能应有以下要求：

  - 应具备不低于200味药材、12L/个容积药斗的配备要求。能根据饮片的实际用量定制不同规格的药斗，减少每日补药次数，提高调剂效率；

  - 调剂称量误差应小于±5%；

  - 应具备每味药材剂量9-1000g；

  - 应具备不低于200处方/小时的调剂效率；

  - 应具有多处方并行作业功能，调剂系统应可同时执行在线多个处方，并能完成调剂任务；

  - 应具备独立的药斗、称量容器及落药通道，以避免交叉污染、混淆、差错；

  - 应有防尘或者除尘措施，避免扬尘影响设备内部电路；

  - 应单独设立生产区，以便安装空调等降温设备，调剂区的室内温度控制在10℃～30℃，相对湿度控制在35%～75%；

  - 应具有人工补药防呆、防错功能；

  - 人工调剂补配：系统应能实现载具自动分配至人工调剂补配工位，并在人工作业终端上显示人工需要补调配的饮片信息，通过称量装置自动采集饮片调剂重量并记录饮片投递至载具中的图像信息；

  - 应具有故障快速隔离及冗余功能；调剂设备具有调剂可视化功能；

  - 系统中调剂的影像信息采集设备应采用高清工业摄像头，拍照清晰，确保处方溯源和复核要求，照片自动存储传输效率满足生产要求；

  - 应具有调剂信息溯源功能，包括自动调剂和人工调剂的每味饮片的名称、照片、重量、时间等，溯源信息应能自动采集上传等功能；

  - 应能对药斗中的缺药进行提示（亮灯），确保加药人员能快速找到缺药品种、加药；

  - 系统中调剂所使用的载具材质应选用如304不锈钢、PP（聚丙烯）、硅胶等卫生材料；载具数量应保证处方的正常生产运行；载具如循环使用时应做到一方一清洁，避免不同处方之间的交叉污染。304不锈钢应符合GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带要求。

- 调剂技术要求

  - 计算机系统技术要求

调剂技术应对计算机系统进行以下技术要求：

- 应具备计算机良好的运行环境；

- 应具备系统不同用户登录、权限操作功能；

- 应具备足够的数据储存空间，并随时可调用数据；

- 应具备断电时的数据保存功能；

- 应具备不同系统之间的相互兼容功能和端口；

- 应具备生产现场监控与计算机系统的联通，视频随时可查询；

- 应具备与智慧中药房管理系统、TMS系统、溯源系统对接。预留与HIS、WMS、SAP、ERP、MES及其他处方平台和库存管理系统的等信息化系统接口。

  - 加药单元技术要求

    - 加药工序

在加药单元中，应对加药工序进行以下要求：

- 加药系统应具备用户管理、权限管理、药材管理、基础数据库、订单管理等功能；

- 加药时应能实现录入饮片名称、批号、重量等，处方使用的饮片可溯源至批号信息。

    - 加药统计功能

加药单元应能实现加药系统的统计功能实现，要求如下：

- 系统应能统计出每日加药品种、加药数量、加药人信息、加药时间等信息；

- 系统应能统计加药绩效。

  - 称量与下药单元技术要求

    - 称量工序

称量是调剂过程中的主要环节，对称量工序要求如下：

- 对称量的电子秤精度要求应不低于0.1g；

- 应定期对称量设施设备进行维护。

    - 下药工序

下药是调剂过程中的主要生产工艺环节，对下药工序要求如下：

- 对于根茎类、果实类等块状药材采用振动式的下药方式进行；

- 对于草类等药材采用螺旋式推料的下药方式进行。

  - 调剂过程单元技术要求

    - 对调剂过程中的技术要求

调剂过程中，应对系统运行模式、补药处理、补药溯源、以及药斗饮片的养护做以下要求：

- 根据不同的煎煮方式，调剂模式可选择不同的分装方式，如人工煎煮采用无纺布袋分装，自动煎煮采用直接分装至药桶模式；

- 无法自动调剂的药材，应由人工进行补药处理。补药应符合调剂标准操作规范要求；

- 人工补药应配备可溯源系统，如补药人员信息、补药品种信息、补药时间、图片拍照、补药工作量等；

- 药斗中的饮片应定期进行养护，并做好养护记录；

- 补药工序应配备好足够人员，配备好足够的补药品种、空间、场地。

    - 对调剂过程中的硬件要求

对在调剂过程中实施硬件，做以下要求：

- 应具备调剂过程中的实时监控，实时可调取相应的处方、图片、药材、称量等信息；

- 定期对电子称进行校正，贴上校验标签，并有相应的校验报告；

- 停电时自动化调剂系统应具备保存记忆功能，通电时，通过保存记忆功能应能承接断电前的调剂工作；

- 对于卡物料、卡药桶情况，新式药柜应能立刻停机，待工程人员处理。

  - 拍照识别单元技术要求

    - 拍照清晰度要求

在下药过程中，每味药材均拍照保存，对拍照清晰度做以下要求：

- 高清晰分辨率不低于1920x1080；

- 拍照的角度、方位、镜头与药材距离等，每个药材的拍照参数应一致。

    - 拍照溯源

在下药过程中，对摄像拍照溯源做以下要求：

- 通过照片应能准确反映药材的清晰度、准确度；

- 系统应能显示拍照的时间，能调取每张处方对应的药材图片、批号、厂家等信息；

- 拍照数据应至少存储3个月。

  - 复核单元技术要求

    - 复核数据技术要求

在药师复核过程中，应对复核处方中的药材数据进行核对，确保药材准确无误，对系统复核单元数据要求如下：

- 复核时，系统应能调取实时每张处方，每味药材图片信息，药方的称重信息，装量差异信息等；

- 对于装量超限的处方，系统应能清晰反馈哪些药材超限，复核人员应立刻将异常药品剔除，进行返工处理；

- 已完成返工的异常药品，经复核人员对数据进行修正，系统能记录修正后的数据并拍照储存；

- 复核应符合《医院中药饮片管理规范》的要求。

- 质量要求

  - 饮片粒径要求

调剂过程中，应对新式药柜生产的饮片进行粒径规定，确保饮片能符合新式药柜的生产要求，饮片的粒径要求如下：

- 饮片应符合一定的粒径要求，才能用于新式药柜的调剂。新式药柜调剂要求的部分品种及粒径参数，见附录A；

- 对于花类、草类等，不适合用于中药新式药柜调剂的药材，需靠人工进行补药；

- 通常情况下，调剂中药饮片类型，包含小颗粒类（粒径不超过1cm，非粉类籽类）、小片状类（直径不超过2cm）、小枝干类（长度不超过2cm）、中颗粒类（粒径为1～2cm）、中片状类（直径为1.5～3cm）、中枝干类（长度为1.5～3cm）；

- 中药饮片名称应符合《中国药典》要求，应具有质量合格检验报告。

  - 装量差异要求

调配过程中，应对饮片称重的装量差异进行要求，确保称量准确，装量差异要求如下：

- 调剂的单味饮片重量的装量差异应小于±5%；

- 调剂的每方饮片总重量的装量差异应小于±2%；

- 经系统称重感应，超出重量限额的药方，系统应自动剔除超出限度的药方；

- 中药新式药柜调剂系统应能追溯至每味药材的称量装量差异数据。

  - 调剂正确率要求

调配过程中，应对调剂的正确率进行要求，新式药柜调剂饮片正确率应为100%（不能出错药、缺药）。

  - 补药质量要求

调配过程中，需要进行人工补药的，应对补药质量进行要求，要求如下：

- 人工补药调剂单味饮片重量、每方总重量的装量差异均应小于±5%。中药新式药柜调剂系统应会提示报警超过限度的药材；

- 经系统称重感应，超过限度的饮片，系统报警提示后，调剂人员应及时调整每味饮片的称重操作。

  - 系统功能要求

调配过程中，应对系统进行如下要求：

- 新式药柜调剂系统应能准备反应数据，并不具备篡改功能；

- 对于出现超限度的称重数据、错误的药材等，应能在系统界面及时显示，未纠正前不得进行下一工序操作；

- 制药工程人员应每日对中药新式药柜进行系统检查，定期对中药新式药柜进行维修养护；

- 系统运行安全性应符合GB/T 41479《信息安全技术网络数据处理安全要求》。

- 附录A
（规范性）新式药柜调剂要求的部分品种及粒径要求

- 表A.1 新式药柜调剂要求的部分品种及粒径要求

| 序号 | 药品名称 | 粒径要求（cm） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤芍（芍药）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0001-2022 |
| 2 | 川楝子煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0002-2022 |
| 3 | 穿心莲煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0003-2022 |
| 4 | 独活煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0004-2022 |
| 5 | 干姜煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0005-2022 |
| 6 | 广藿香煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0006-2022 |
| 7 | 桔梗煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0007-2022 |
| 8 | 人参煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0008-2022 |
| 9 | 桑枝煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0009-2022 |
| 10 | 天花粉（栝楼）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0010-2022 |
| 11 | 玄参煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0011-2022 |
| 12 | 甘草煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0012-2021 |
| 13 | 当归煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0012-2022 |
| 14 | 黄柏煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0013-2021 |
| 15 | 茯苓煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0013-2022 |
| 16 | 关黄柏煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0014-2021 |
| 17 | 白术煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0014-2022 |
| 18 | 荆芥穗煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0015-2021 |
| 19 | 栀子煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0016-2021 |
| 20 | 柴胡（柴胡）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0006—2023 |
| 21 | 丹参煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0007—2023 |
| 22 | 桂枝煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0008—2023 |
| 23 | 厚朴（厚朴）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0009—2023 |

- 表A.1 新式药柜调剂要求的部分品种及粒径要求（续）

| 24 | 黄芩煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0010—2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 苦杏仁（杏）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0011—2023 |
| 26 | 绵茵陈（茵陈蒿）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0012—2023 |
| 27 | 炙甘草（甘草）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0013—2023 |
| 28 | 大黄（掌叶大黄）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0015—2023 |
| 29 | 葛根煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0016—2023 |
| 30 | 麻黄（草麻黄）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0019—2023 |
| 31 | 枳实（酸橙）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0020—2023 |
| 32 | 白芍煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0014—2023 |
| 33 | 黄连（黄连）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0017—2023 |
| 34 | 黄芪（蒙古黄芪）煮散饮片 | 0.8mm-10.0mm | T/GDATCM 0018—2023 |
| 35 | 白术 | 20mm-30mm | / |
| 36 | 白芷 | 20mm-30mm | / |
| 37 | 川芎 | 20mm-30mm | / |
| 38 | 大枣 | 10mm-20mm | / |
| 39 | 当归 | 5mm-20mm | / |
| 40 | 豆蔻 | 10mm-20mm | / |
| 41 | 独活 | 15mm-25mm | / |
| 42 | 麸炒白术 | 15mm-30mm | / |
| 43 | 麸炒枳壳 | 5mm-25mm | / |
| 44 | 茯苓 | 5mm-10mm | / |
| 45 | 茯神 | 15mm-25mm | / |
| 46 | 干姜 | 5mm-10mm | / |
| 47 | 合欢皮 | 5mm-15mm | / |

- 表A.1 新式药柜调剂要求的部分品种及粒径要求（续）

| 48 | 厚朴 | 5mm-10mm | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 姜厚朴 | 5mm-15mm | / |
| 50 | 酒川芎 | 10mm-25mm | / |
| 51 | 炮姜 | 5mm-15mm | / |
| 52 | 羌活 | 15mm-25mm | / |
| 53 | 山药 | 10mm-20mm | / |
| 54 | 熟大黄 | 10mm-20mm | / |
| 55 | 太子参 | 20mm-30mm | / |
| 56 | 天花粉 | 15mm-25mm | / |
| 57 | 天麻 | 15mm-25mm | / |
| 58 | 土茯苓 | 15mm-25mm | / |
| 59 | 浙贝母 | 15mm-25mm | / |
| 60 | 制何首乌 | 10mm-15mm | / |
| 61 | 猪苓 | 15mm-25mm | / |

参考文献

- 《中华人民共和国药典》2020版

- 《处方管理办法》中华人民共和国卫生部令第53号

- 《药品经营质量管理规范》国家食品药品监督管理总局令第13号

- 《医院中药饮片管理规范》国中医药发﹝2007﹞11号

- 《医疗机构中药煎药室管理规范》国中医药发﹝2009﹞3号

- T/GDATCM 0001-2022 赤芍（芍药）煮散饮片

- T/GDATCM 0002-2022 川楝子煮散饮片

- T/GDATCM 0003-2022 穿心莲煮散饮片

- T/GDATCM 0004-2022 独活煮散饮片

- T/GDATCM 0005-2022 干姜煮散饮片

- T/GDATCM 0006-2022 广藿香煮散饮片

- T/GDATCM 0007-2022 桔梗煮散饮片

- T/GDATCM 0008-2022 人参煮散饮片

- T/GDATCM 0009-2022 桑枝煮散饮片

- T/GDATCM 0010-2022 天花粉（栝楼）煮散饮片

- T/GDATCM 0011-2022 玄参煮散饮片

- T/GDATCM 0012-2021 甘草煮散饮片

- T/GDATCM 0012-2022 当归煮散饮片

- T/GDATCM 0013-2021 黄柏煮散饮片

- T/GDATCM 0013-2022 茯苓煮散饮片

- T/GDATCM 0014-2021 关黄柏煮散饮片

- T/GDATCM 0014-2022 白术煮散饮片

- T/GDATCM 0015-2021 荆芥穗煮散饮片

- T/GDATCM 0016-2021 栀子煮散饮片

- T/GDATCM 0006—2023 柴胡（柴胡）煮散饮片

- T/GDATCM 0007—2023 丹参煮散饮片

- T/GDATCM 0008—2023 桂枝煮散饮片

- T/GDATCM 0009—2023 厚朴（厚朴）煮散饮片

- T/GDATCM 0010—2023 黄芩煮散饮片

- T/GDATCM 0011—2023 苦杏仁（杏）煮散饮片

- T/GDATCM 0012—2023 绵茵陈（茵陈蒿）煮散饮片

- T/GDATCM 0013—2023 炙甘草（甘草）煮散饮片

- T/GDATCM 0015—2023 大黄（掌叶大黄）煮散饮片

- T/GDATCM 0016—2023 葛根煮散饮片

- T/GDATCM 0019—2023 麻黄（草麻黄）煮散饮片

- T/GDATCM 0020—2023 枳实（酸橙）煮散饮片

- T/GDATCM 0014—2023 白芍煮散饮片

- T/GDATCM 0017—2023 黄连（黄连）煮散饮片

- T/GDATCM 0018—2023 黄芪（蒙古黄芪）煮散饮片